# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。未标注“▲”号的条款负偏离达4项以上（含4项）的，投标无效。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目所属行业：工业。

A分标：

| 一、采购需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 | 数量 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 单四极杆质谱仪 | 1 台/套 | 1.配置要求：四元泵 VL 1套、样品瓶进样器 1套、单四极杆质谱检测器 1套、液氮罐1个（210L以上）、处理终端主机、27英寸显示器、鼠标键盘、数据处理系统：1套、喷雾针组件1套、样品瓶 500个、玻璃过滤头2个、过滤白头2个、泵油5瓶、PEEK管线5根、PEEK管接头10个、色谱柱等 2.应用范围：药学及化学中合成化合物分子量测定和结构分析。 3.工作条件： 工作电压：220 ± 5% V 操作温度：15 – 30 C 湿度：<85 % 4.技术参数 4.1四元梯度泵 ▲4.1.1四元梯度泵通过高速比例阀控制形成四元梯度混合，标准配置在线真空脱气机 ▲4.1.2串联双柱塞往复泵，连续可变冲程20～100ul，可以在软件里可直接调节，设计可根据流速自动调节或手动调节 4.1.3最大操作压力：400bar ▲4.1.4 流量精度：≤ 0.07 %RSD 4.1.5流量范围: 0.001ml/min -10.0ml/min,递增率0.001ml/min 4.1.6可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择 ▲4.1.7梯度泵采用非线性齿轮马达传动（非皮带传动） 4.1.8在线真空脱气机：四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，连续真空运行，实时监控真空腔压力变化，最大流速每一通路10.0mL/min。 4.2自动进样器： ▲4.2.1样品容量：不低于130位2 mL样品瓶 4.2.2进样范围：0.1 – 100 µL, 升级多次进样模式可达1500 µL ▲4.2.3可实现柱前衍生、自动稀释、氨基酸自动衍生分析等功能 ▲4.2.4交叉污染度：< 0.004 % ▲4.2.5流通式设计，进样针及计量泵处于高压流路中且耐压达到600bar，具有自动清洗功能 5.四极杆质谱仪 5.1离子源： 独立ESI源 5.2垂直于毛细传输管的正交喷雾口设计，喷雾针位置免调，可适应不同的HPLC流速，耐盐溶液，抗污染。 5.3铰链开合式喷雾室设计。 5.4反吹氮气设计，逆流氮气加热，氮气温度及流速可调。 5.5离子源接口可适用于微径柱、常规分析柱、毛细管电泳 5.6离子导入光学系统：化学惰性冷毛细管，锥电极，八极杆，双射频透镜 ▲5.7四极杆质量过滤器：可控温至100 ℃，双曲面金属四极杆 5.8气体要求:采用高纯氮气作为雾化气,无需额外氩气 5.9检测器系统：高能打拿极加最新一代长寿命电子倍增器设计 6.真空系统 6.1带有差动抽气真空系统，分子涡轮泵和大抽速的前级机械泵。 6.2具有自动断电保护功能 6.3扫描方式: 全扫描、选择性离子监测SIM、正/负极性切换 7.检测性能： ▲7.1质量范围： 母离子单电荷 m/z10 – 2,000 ▲7.2最大扫描速率：10,400 amu/s（以0.1amu步径做全扫描） ▲7.3动态范围：> 6×106 ▲7.4ESI灵敏度：液质联用柱上进样1 pg 利血平，离子m/z 609, S/N> 100:1 ▲7.5正负模式切换：≤ 30 ms 7.6质量轴稳定性：±0.1 amu/12 hours 7.7质量准确度：±0.13 amu 7.8一个时间片段可容纳100个SIM离子 7.9 SIM最小驻留时间：5 ms |
| 2 | 紫外/可见/近红外分光光度计 | 1 台 | 1.设计原理：双光束、双单色器、比率式记录并可以由计算机控制的紫外/可见/近红外分光光度计 ▲2.检测器：紫外可见为高灵敏度的Ｒ６８７２光电倍增管。近红外为半导体制冷PbS。 - 光学系统 ▲3.1双光束光谱仪，采用四区分段的扇形信号收集的斩波器，能及时地扣除样品和参比中灯的暗电流，确保每次得到准确样品和参比的信号（斩波器运转期间，样品和参比的信号分别单独被各自的黑区信号所校正）。转动频率大于等于46HZ 3.2 仪器的标准配置即要带有软件控制的主光束遮挡器，可用于方便调节光斑的大小，实现对大小不等的样品的准确测量。另外，样品光路和参比光路标配软件控制的两路四个自动衰减片（0%、0.1%、1%、100%），不占用样品舱位置。特别适合于低反率测量。 4.光源：有预校正功能的卤素钨灯和氘灯光源，自动转换 5.主机光谱范围：175－3300nm（185nm以下需氮气吹扫） 6.仪器线性范围: 8A 7.分辨率: 紫外/可见区 ≤0.05nm 近红外区≤0.2nm 8.带宽: 紫外/可见区 0.05-5nm，步长0.01nm 近红外区0.2-20nm，步长0.04nm ▲9.波长精度: 紫外/可见区优于 0.025 nm 近红外区优于0.2nm 10.波长重复性: 紫外/可见区优于 0.002nm 近红外区优于0.008nm 11.光度计精度:± 0.0003A在1A, 用NIST 930D滤光片测量;± 0.0003A在0.5A, 双光阑方法 12.光度计重复性:优于0.00008A（0.5A）; 优于0.00016 A（1A） 13.噪声（均方根值）:≤0.000045A(0A，500nm)；≤0.005A(6A，500nm)； ≤0.003A(3A，1500nm) 14.基线漂移:优于0.0002A/h（在500nm，0A） 15.杂散光 220nm处：≤0.00005%T; 340 nm 处：≤0.00002%T; 370nm处：≤0.00003%T; 1690处：≤0.00032%T; 2345nm处：≤0.0005%T 16.基线平直: ±0.0008A (190 nm –3000 nm) 17.软件及软件包: 包括数据采集（含光谱扫描、时间驱动、多波长测定及定量分析）、记录、处理及储存光谱数据，并进行仪器校验，仪器的控制及附件的控制, 以及试验报告生成器等。 18.材料研究高级软件包: 18.1其中包括六种独立的应用导向式的模块：①色度测量模块②滤光片测量模块 ③建筑玻璃模块④防护玻璃模块⑤光谱数据库模块⑥数学处理模块 18.2积分球:标配100mm积分球。 ▲19 样品仓：可将样品舱移去，放置用户所需附件或大体积样品。双样品仓设计，可放入各种附件并将光路调整至最佳，配置积分球后，积分球不占用主样品仓位置，在安装积分球的情况下仍然可以以双光束模式测试主样品仓液体样品，互不干扰. ▲20 配置清单： 20.1 仪器主机1套 20.2 双样品仓1套 20.3 100mm聚四氟涂层积分球 1个 20.4 石英比色皿1对 20.5原装光纤探头：抗腐蚀，耐酸碱，温度工作范围10-60℃1根 |
| ▲二、商务最低要求表 |  |  |  |
| 质保期 |  | - 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于1年，自设备验收合格并能正常使用之日算起。 |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货时间：国产设备自签订合同之日起30天内安装调试完毕；进口设备自签订合同之日起60天内安装调试完毕 2、交货地点：南宁市内广西民族大学指定地点。 |  |
| 服务标准、服务效率、售后服务要求 |  | 1、送货上门，安装调试（仪器到货后1周内到用户处安装调试），负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护及相关费用。 2、保修期内仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应，8小时到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，否则须在二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3、每年一次定期回访以及对设备维护。 4、可接入医院信息系统的，应能开放接入信息系统，相关费用由供应商负责。 |  |
| 付款方式 |  | 采购人收到供货商缴纳的履约保证金后，供货商交货安装调试完并经采购人验收合格无异议后五个工作日内开具发票给采购人，采购人自收到供货商发票之日起二十个工作日内，由采购人一次性付清供货商的全部货款（无预付款）。 |  |
| 履约保证金 |  | 供货商在合同签订后五个工作日内向采购人提交中标金额的5%的履约保证金，履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格且质保期结束后，由供应商向履约保证金收取单位及招标代理机构提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金收取单位在收到合格材料后五个工作日内无息返还。 根据广西壮族自治区优化营商环境的要求，降低小微企业参与政府采购活动的费用，对于小微企业参与政府采购活动的，免收取履约保证金。 |  |
| 投标报价要求 |  | - 本项目报价包含本项目所有货物及服务内容、所涉及的设备、备品备件、工具、材料、实施、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。 |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 1.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 2.在进口产品得分相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |  |
| 核心产品 |  | 本项目核心产品为本分标设备单四极杆质谱仪 |  |
| 参考品牌及型号规格 |  | 无 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |  |
| 规范标准 |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  | 1.采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3. 中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。 4.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 6.验收产生的费用中标人负责。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |
| 五、其他 |  |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | 1.投标文件中提供投标产品生产厂家出具的技术说明书（体现技术参数），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲2.如投标产品为进口设备，投标人在投标文件中必须提供投标进口产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件；如投标产品为国产设备，投标人在供货时必须提供投标产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件，原件备查。 |  |
| ▲采购预算价及最高限价 |  | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算及最高限价（含单项最高限价）的投标无效。 |  |

B分标：

| 一、采购需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 | 数量 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 气相色谱质谱联用仪 | 1 套 | 1.工作条件 1.1 操作环境温度：15–35℃ 1.2操作环境湿度：5%–90% 2 气相色谱主机： ▲2.1 整体性能：保留时间重现性<0.06%，峰面积重现性<2% ▲2.2 具备远程智能访问功能，可从任何浏览器（平板电脑、笔记本电脑或台式机）进行访问，无需色谱工作站即可编辑 GC 方法和序列 3 柱温箱 3.1 温度范围：高于室温 8 °C 至 425 °C，温度设定精度：0.1°C 3.2最大升温速度75 ˚C/min 3.3 柱温箱冷却：5.7 min 内从 300 °C 降至 50 °C（室温 25 °C） 3.4 温度波动 < 0.01 °C/1 °C 3.5 柱温箱升温速率 ≤ 2% 3.6 程序升温重现性 ≤ 1% 4分流/不分流毛细管柱进样口 4.1可编程设定压力、流速、分流比 4.2快速扳转系统，更换衬管无需要拆卸螺丝 4.3最高使用温度400˚C 4.4流量设定范围：0-500ml/min（以N2为载气时），0-1250ml/min（以H2，He为载气时） 4.5扳转式顶盖进样口密封系统 4.6包括渗漏/限流、压力衰减和分流出口限流测试诊断（去螺帽隔垫吹扫和分流出口） 4.7最高操作温度 400 °C 4.8压力设定值与控制精度为0.01 psi或0.069 kPa ▲4.9最大分流比 7500:1 5. 液体自动进样器 5.1 与气相色谱仪为同一品牌，仅一根电缆连接，可自行在10s内变换前后进样口位置，快速为前后进样口进样，无需定位校准，可实现双塔双柱功能，为了提高进样精度和稳定性，进样针为固定取样，不采用摆臂式取样 5.2 样品位数：50位以上 5.3 进样量范围：0.1-50ul 可调 5.4 进样量线性：≥99% 5.5 最快进样速度：0.1s 5.6 可升级用于样品的液体进样、三层夹层进样、加热、混合和条码阅读等 5 质谱检测器 5.1 无需冷却水及压缩空气冷却 5.2 质量数范围：1.8-1000 m/z ，以0.1amu递增, 分辨率：单位质量数分辨 5.3 质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时 5.4 灵敏度：（用30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定） 全扫描灵敏度：1pg八氟萘（OFN），信/噪比≥500：1 5.5 仪器检测限指标（IDL）： 10fg，八氟奈 (OFN)；100fg OFN进样8次, 精密度 < 3% RSD 5.6 最大扫描速率：12500 amu/秒 5.7 动态线性范围：10^6 5.8 具有全扫描/选择离子检测同时采集功能 5.9 备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成 ▲5.10 离子化能量：241eV 5.11 离子源温度：独立控温，150-350˚C可调 ▲5.12 分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 190˚C(非预四极杆加热) 5.13 检测器：长效高能量电子倍增器，三重离轴检测器 ，大大提高信噪比。 5.14 真空系统：高性能分子涡轮泵，抽速250L/s以上 5.15 气质接口温度: 独立控温，100-350℃ 5.16 质量准确度：100fg OFN进样，扫描范围50-300amu，在质量数272amu处的精度为271.987 ± 0.005amu。 6.处理系统 ▲6.1 气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现，可互相通讯，实时监测设备运转情况，一方出现故障，另一方自动关闭，以保护仪器。具有自动唤醒功能。 6.2 软件：中/英文可选。 6.2.1 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。 6.2.2 数据分析软件应包括常规数据和符合EPA 要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换，均能独立工作。 6.2.3 操作环境：WinXP/7 ▲6.2.4 谱库：最新版NIST谱库及DRS解卷积软件，进行复杂基质中痕量化合物的分离与检测。 6.2.5 气相色谱-质谱具有保留时间锁定（RTL）功能。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。 6.2.6 保留时间锁定（RTL）挥发性有机化合物库，其中包含至少65种挥发性有机化合物的标准质谱图，每种化合物的标准保留时间和四个特征碎片离子。 6.2.7保留时间锁定（RTL）酚类有机化合物库，其中包含至少60种酚类有机化合物的标准质谱图，每种化合物的标准保留时间和四个特征碎片离子。 6.2.8保留时间锁定（RTL）毒物库 6.2.9保留时间锁定（RTL）多氯联苯库 6.2.10 保留时间锁定脂肪酸甲酯谱库 ▲6.2.11.如果不能提供如上保留时间谱库，可提供正版Wiley库代替。 |
| ▲二、商务最低要求表 |  |  |  |
| 质保期 |  | - 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于1年，自设备验收合格并能正常使用之日算起。 |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货时间：国产设备自签订合同之日起30天内安装调试完毕；进口设备自签订合同之日起60天内安装调试完毕 2、交货地点：南宁市内广西民族大学指定地点。 |  |
| 服务标准、服务效率、售后服务要求 |  | 1、送货上门，安装调试（仪器到货后1周内到用户处安装调试），负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护及相关费用。 2、保修期内仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应，8小时到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，否则须在二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3、每半年一次定期回访以及对设备维护。 4、可接入医院信息系统的，应能开放接入信息系统，相关费用由供应商负责。 |  |
| 付款方式 |  | 采购人收到供货商缴纳的履约保证金后，供货商交货安装调试完并经采购人验收合格无异议后五个工作日内开具发票给采购人，采购人自收到供货商发票之日起二十个工作日内，由采购人一次性付清供货商的全部货款（无预付款）。 |  |
| 履约保证金 |  | 供货商在合同签订后五个工作日内向采购人提交中标金额的5%的履约保证金，履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格且质保期结束后，由供应商向履约保证金收取单位及招标代理机构提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金收取单位在收到合格材料后五个工作日内无息返还。 根据广西壮族自治区优化营商环境的要求，降低小微企业参与政府采购活动的费用，对于小微企业参与政府采购活动的，免收取履约保证金。 |  |
| 投标报价要求 |  | - 本项目报价包含本项目所有货物及服务内容、所涉及的设备、备品备件、工具、材料、实施、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。 |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 1.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 2.在进口产品得分相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |  |
| 核心产品 |  | 本项目核心产品为气相色谱质谱联用仪 |  |
| 参考品牌及型号规格 |  | 无 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |  |
| 规范标准 |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  | 1.采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3. 中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。 4.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 6.验收产生的费用中标人负责。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |
| 五、其他 |  |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | 1.投标文件中提供投标产品生产厂家出具的技术说明书（体现技术参数），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲2.如投标产品为进口设备，投标人在投标文件中必须提供投标进口产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件；如投标产品为国产设备，投标人在供货时必须提供投标产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件，原件备查。 |  |
| ▲采购预算价及最高限价 |  | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算及最高限价（含单项最高限价）的投标无效。 |  |