- 第四章  用户需求

一、投标报价

（一）本项目预算人民币254.0000万元,投标报价应为人民币报价且应在项目预算之内，不符合此要求的投标文件按无效标处理。

①、不管是否为进口产品，供应商均应以人民币报价，人民币报价直接作为价格分计算依据。

②、中标商与境外供应商约定外币计价的，汇率风险由中标商自行承担。

③、如需采购方办理进口及减免税手续，由采购方指定外贸代理机构办理，代理费包含在中标商人民币报价中。代理费相关事宜详细说明如下:

外贸代理费用包括外贸代理公司的服务费和代收费用，均包含在中标商人民币报价中。为规范计费，将代收费用分为常规代收费和额外代收费两类。杭州进港杭州地区安装及约定的常规方式产生的代收费特指为常规代收费，服务费和常规代收费根据单个外贸合同的金额(人民币金额)按下表费率包干计算：

| 外贸合同金额 | 费率报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 10万以下 | 2450人民币元 | 固定金额收费 |
| ［10-35)万 | 2.00% |  |
| ［35-70)万 | 1.60% |  |
| ［70-140)万 | 1.30% |  |
| ［140-350)万 | 0.80% |  |
| 350万及以上 | 0.70% |  |

以上费率不含额外代收费。额外代收费指在办理进口及减免税过程中因故不能按约定的常规方式办理导致的额外支出，如以下费用：

1）、将一次性支付变更为多次付费的，由提出方承担增加的银行费用。如一个成交项目需要分开签署多份外贸合同的，每个合同根据合同金额所处区间确定代理费率。

2）、货物到港地为杭州以外的异地目的港，或者货物最终目的地为杭州以外的异地地点时，需要产生的额外运费、保险费和搬卸费。

3）、海运进口换单费超出 300元/票的部分 (此条款针对个别海运进口的供应商，在发货当地选择价格特别低廉甚至0成本运费的方式，从而把物流成本转嫁到国内段，以换单费等形式向国内客户收取的情况)。

4）、特种设备检测费、能效检测费、最终用户和最终用途说明办理费用；特殊物品生物卫生检验备案费等其它特殊收费；因特殊原因导致额外增加的仓储费，如入冷冻仓库和危险品仓库的仓储费；需要使用特殊运输车辆（如避震车、冷链运输等）的费用；试剂类产品额外增加费用。

5）、因供应商指定货代导致的额外费用。

如遇以上未涉及的收费，参照以上协商处理。

额外代收费用包含在中标商人民币报价中，外贸代理公司在结算时需向收费人列出明细及单据，并接受浙江大学采购中心的监督。

二、付款方式

（1）国产设备及境内直接供货的进口设备：货到经安装调试，用户认定合格后，凭用户出具的安装调试报告支付90%货款（如供应商支付10%质量保证金，付全款。质保金在验收合格半年后无息退还）；验收合格半年后凭用户出具的验收报告支付10%。

货款由需方负责支付，需要供方开具增值税专用发票，开票信息如下；

抬头：浙江大学

纳税人识别号：12100000470095016Q

地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919

开户行：农行杭州市浙大支行紫金港支行

账号：19042201040000014

行号：103331004223

境外供货的设备：（请选择见发货单后货到安装调试合格后验收后）以（请选择信用证电汇）方式支付90%货款，（验收合格半年后）以（电汇）方式支付余款

需采购方办理进口手续的进口设备货款，由采购方委托指定的外贸代理公司与中标商指定的境外公司签订外贸合同后按合同付款。

二、技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极低温原位X射线衍射仪 | 1套 | 1、设备用途：该设备主要应用于新材料晶体结构的表征，能够精确地对金属和非金属多晶样品进行物相定性、定量分析、结晶度分析、晶胞参数计算和固溶体分析、微观应力及晶粒大小分析、薄膜掠射、原位极低温和原位高温测试等。 2、设备组成：仪器包括高功率X射线发生器、高精密测角仪、高灵敏度探测器、高精度样品台、多层膜透镜、极低温附件、高温附件、计算机控制系统、数据处理软件、相关应用软件和循环冷却水装置。 3、技术规格 3.1 旋转阳极X射线发生器 ★3.1.1最大输出功率：≥9kW（45KV，200mA） 3.1.2管电压：20-45kV ，最小控制1KV每步 3.1.3管电流：10-200 mA，最小控制1mA每步 ★3.1.4 X射线防护当量：1.5mm铅当量，射线检测≤0.1μSievert/h(舱门5cm处)，具有安全连锁装置、剂量符合国标标准。 3.2：X射线光源 3.2.1靶材：Cu 3.2.2灯丝尺寸：0.4 x 8mm 3.2.3灯丝数量：不少于12根钨灯丝 3.3非对称θ-θ型测角仪: 3.3.1方式: θ-θ型样品水平放置高精度测角仪 3.3.2可动范围: -10– +160 度，可停止在任意角度 3.3.3角度重现性：± 0.0001 度 3.3.4最小可控步长：0.0001 度 3.3.5测试角仪最大移动速度500度/min ★3.3.6测角仪半径：150～300mm连续可调，0维、1维测试300mm;2维测试150～300mm 3.3.7光学编码：双光学编码，测角仪入射轴和接收轴分别直接定位 3.3.8马达驱动：交流伺服马达驱动，闭环反馈控制 3.4 程序式自动可变狭缝，范围如下： 3.4.1程序式自动入射狭缝，可变范围≥0.05-7mm（0.01mm/步） 3.4.2程序式自动接收狭缝，可变范围≥0.05-7mm（0.01mm/步） 3.4.3索拉狭缝2.5度一对 3.5器件智能识别和安装： 3.5.1所有器件具有ID自动识别标识，通过传感器自动识别 3.5.2附件采用“一触式”连接技术，不需要螺丝固定，也不需连接电缆、数据线,更换附件时不需关闭设备电源。 3.6自动马达驱动Z轴样品台，可放置粉末样品、薄膜样品、块体样品 3.6.1 Z轴马达驱动上下移动范围: -10～+2mm，最小步长0.0001mm 3.6.2玻璃样品架60个 ：样品填充部20×20mm、深0.5mm 3.6.3玻璃样品架60个 ：样品填充部20×20mm、深0.2mm 3.6.4铝样品架20个：样品填充部20×20mm、厚1.8mm 3.7 高速半导体阵列探测器 3.7.1扫描方式：0维模式（点探测器），一维模式（阵列探测器），软件控制切换 3.7.2提高测试强度和测试速度： 250倍以上 3.7.3能量分辨率： ≤20% 3.7.4探测器通道≥256个 3.7.5单道线性计数范围： ≥106cps 3.7.6总线性计数范围：≥2×109 cps ★3.7.7探测器窗口面积：≥384mm2 3.7.8测试模式：包括高强度和高分辨测试模式，软件控制切换 3.8 多层膜透镜系统 3.8.1通过多层膜透镜将X射线聚焦光转换为高精度、高强度平行光测试薄膜样品 3.8.2发散度<0.06° 3.8.3聚焦光路及平行光路通过选择狭缝切换，不需装卸多层膜透镜。 3.9极低温原位附件 3.9.1测试气氛：真空 3.9.2测量时的真空度：冷却开始真空度为8×10^-1Pa以下， 4K时的真空度为3×10^-4Pa左右。抽真空使用涡轮分子泵排气系统。 ★3.9.3使用温度范围： 4.2～300K 3.9.4样品冷却方式： Gifford-Mcmahon周期 3.9.5样品加热方式：带式加热器 3.9.6射线窗材质：铍窗 3.9.7测试范围：0～158度 3.9.8样品架：铜（填充部φ24mm×深0.5mm） 3.10高温原位附件 3.10.1测试气氛:真空（1×10-4mbar（1×10-2Pa））、 大气、惰性气体（压力1bar（1×105Pa）以下） 3.10.2使用温度范围: 室温～1200℃ 3.10.3样品加热方式: 间接加热（旁热式）方式 3.10.4X射线窗材质: 125μm蒸镀铝聚酰亚胺薄膜（Kapton） 3.10.5 2θ/θ测试范围:0～158° 3.10.6样品架: 氧化铝(深0.8mm、0.4mm、平坦)样品外径（φ20mm以下） 3.11软件： 3.11.1仪器通过Guidance智能引导软件控制，系统可以自动判断测试时需要更换的组件和测量条件，并自动对光路、样品位置进行调节。 3.11.2配备专家数据库系统，并根据样品情况给出最合适的测试条件软件。 3.11.3可进行设备控制。数据采集，数据处理，分峰拟合，图形处理软件应能够进行自动物相鉴定及打印结果报告。 3.11.4 应用分析软件包括定性分析、定量分析、晶粒大小测量、晶胞参数测量、结晶化度测量等功能。 3.12计算机系统： 不低于I7酷睿八核，16GB内存，2T固态硬盘，27英寸2K 分辨率液晶显示器,4GB独立显卡，24倍 DVD-RW可擦写光驱，Windows 10 系统计算机两台。激光彩色打印机一台。 3.13水冷系统： 3.13.1分体式循环水冷系统，稳定性能好，具有过热保护系统。 3.13.2工作要求：连续工作 3.13.3控温精度：优于±2℃ 3.13.4供水流量：满足发生器工作要求 3.13.5水的温度：可调 3.13.6水冷机制冷量12KW，水压0.1-0.45MPa，流量10-30L/min，水温一般设定在20~25摄氏度之间。 3.14设备安装、调试和验收： 3.14.1仪器到达最终用户现场后，在接到用户通知一周内，卖方安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试,按验收指标逐项测试至达到验收要求；仪器的安装调试需在接到用户通知后30日内完成。 3.14.2技术培训：仪器安装调试合格后，卖方工程师在买方现场对买方人员进行操作及日常维护培训，直到买方人员能独立操作。2人免费参加厂家举办的专场培训班。 3.14.3维修响应时间：卖方应在12小时内对用户的服务要求作出响应，如果电话指导无法排除故障，卖方应在3个工作日内到达用户现场进行检查，维修，12小时内排除故障并出具维修报告。质保期内免费更换损坏的零部件。 3.14.4保修期：质保一年，终身维修。质保期内免费维修，保修内出现无法排除的故障，供方需无条件免费为需方更换同型号产品;质保期后，供方继续为需方提供服务，服务仅收取零配件成本费，免人工费。供方保证有充足的备件，保证提供的所有设备、部件均无假冒伪劣产品，若发现全部退货或更换。机器安装调试完毕，方可签署验收报告，质保期从验收之日起算。 3.14.5提供使用手册、专用工具和备品备件。 |

注：

1.除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加响应，同时在需求偏离表中作出详细对比说明。