| ICS | 71.040.01 |
| --- | --- |
| CCS | N53 |

中华人民共和国国家标准

GB/T 21187—202x

代替 GB/T 21187—2007

原子吸收分光光度计

Atomic absorption spectrophotometer

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

目次

前言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 要求	2

4.1 正常工作条件	2

4.2 安全要求	2

4.3 波长示值误差与波长重复性	3

4.4 分辨率	3

4.5 基线稳定性	3

4.6 灵敏度	3

4.7 检出限	4

4.8 重复性	4

4.9 吸光度示值误差	4

4.10 边缘波长噪声	4

4.11 背景校正能力	4

4.12 狭缝换档定位误差	5

4.13 稳定性	5

4.14 仪器外观	5

4.15 仪器成套性	5

4.16 环境适应性	5

4.17 电磁兼容	5

4.18 运输、运输贮存	6

5 试验方法	6

5.1 试验条件、设备与试剂	6

5.2 安全要求	7

5.3 波长示值误差与波长重复性	7

5.4 分辨率	8

5.5 基线稳定性	8

5.6 灵敏度	9

5.7 检出限	9

5.8 重复性	10

5.9 吸光度示值误差	11

5.10 边缘波长噪声	11

5.11 背景校正能力	12

5.12 狭缝换档定位误差	13

5.13 稳定性	13

5.14 仪器外观	13

5.15 仪器成套性	13

5.16 环境适应性	13

5.17 电磁兼容	13

5.18 运输、运输贮存	14

6 检验规则	14

6.1 检验分类	14

6.2 出厂检验	14

6.3 型式检验	14

7 标志、包装、运输及贮存	15

7.1 标志	15

7.2 包装	16

7.3 运输、贮存	16

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 21187—2007《原子吸收分光光度计》，与GB/T 21187—2007相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

修改了“范围”（见第1章，2007版第1章）；

修改了“规范性引用文件”（见第2章，2007版第2章）；

增加了“术语和定义”（见第3章）；

修改了“正常工作条件”（见4.1，2007版3.1）；

修改了“波长示值误差与波长重复性、基线稳定性、吸光度示值误差、边缘波长噪声、背景校正能力”的要求，并增加了仪器分级性能要求（见4.3、4.5、4.9、4.10、4.11、4.17，2007版3.2、3.4、3.8、3.9、3.10）；

修改了“石墨炉灵敏度、检出限、重复性”的要求和相应试验方法，将其中的石墨炉法分析代表元素由铜改为镉（见4.6.2、4.7.2、4.8.2、5.6.2、5.7.2、5.8.2，2007版3.5.2、3.6.2、3.7.2、4.5.2.2、4.6.2.2、4.7.2.2）；

修改了“检出限、重复性、边缘波长噪声”的要求（见4.7、4.8、4.10，2007版3.6、3.7、3.9）；

增加了“背景校正能力”的要求和相应试验方法（见4.11.3、5.11.3）；

修改了“安全要求”的要求和相应试验方法（见4.2、5.2，2007版3.13、4.13）；

增加了“环境适应性、稳定性、电磁兼容”的要求和相应试验方法，增加了“电磁兼容”的仪器分级性能要求，并修改了“检验规则”的内容（见4.15、4.16、4.17、5，15、5.16、5.17、6.6，2007版5.3）；

修改了“运输、运输贮存”的要求和相应试验方法(见4.18、5.18，2007版7.3、7.4)；

修改了“波长示值误差与波长重复性、灵敏度、检出限、重复性、吸光度示值误差、背景校正能力”的试验方法，增加了计算公式（见5.3、5.6、5.7、5.8、5.9，2007版4.2、4.5、4.6、4.7、4.8）；

删除了“标志、包装、运输及贮存”中制造计量器具许可证相关内容（见2007版6.1）；

删除了“质量保证”（见2007版第7章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会（SAC/TC124）归口。

本文件起草单位：XXX。

本文件主要起草人：XXX。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2007年首次发布为GB/T 21187—2007；

——本次为第一次修订。

原子吸收分光光度计

范围

本文件规定了原子吸收分光光度计的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等。

本文件适用于具有火焰原子化、电热原子化功能的原子吸收分光光度计（以下简称“仪器”），

- 注：在不引起混淆的情况下，原子吸收光谱仪（Atomic absorption spectrometer）的名称及相关表述，与原子吸收分光光度计的含义相同。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191—2008  包装储运图示标志

GB/T 2829—2002  周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB 4793.1—2007  测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求

GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 11606—2007  分析仪器环境试验方法

GB/T 13384—2008  机电产品包装通用技术条件

GB/T 13966—2013  分析仪器术语

GB/T 17626.2—2018  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—2016  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4—2018  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—2019  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 18268.1—2010  测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求

GB/T 30119—2013  原子吸收测量用校准溶液制备方法

GB/T 34065—2017  分析仪器的安全要求

术语和定义

GB/T 13966—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

原子化  atomization

分析组分转化成原子蒸气。

- 注：在不引起混淆的情况下，本文件中采用“石墨炉原子化功能的仪器”作为“电热原子化功能的仪器”的代表。

原子吸收光谱法  atomic absorption spectrometry；AAS

基于测量蒸气中原子对特征电磁辐射的吸收强度，测定化学元素的方法。

- 注：火焰原子化、石墨炉原子化不同方式的原子吸收光谱法，本文件中简称为“火焰法”、“石墨炉法”。

背景校正  background correction

使用辅助光源或其它校正手段，实现减少或去除背景信号对分析结果干扰的技术。

- 注1：基于“氘灯作为辅助光源”、“空心阴极灯光源产生自吸效应”、“光源谱线在磁场中发生分裂及偏振现象的塞曼效应”等原理设计的背景校正技术，本文件中简称为“氘灯背景校正”、“自吸背景校正”、“塞曼背景校正”。

- 注2：在不引起混淆的情况下，本文件中不具备塞曼背景校正功能的仪器简称为“非塞曼型仪器”、具备塞曼背景校正功能的仪器简称为“塞曼型仪器”。

要求

正常工作条件

仪器工作环境应满足：

- 环境温度15 ℃～35 ℃，温度波动不超过±2 ℃；

- 相对湿度不大于80%；

- 无影响仪器使用的振动和电磁干扰；

- 室内无腐蚀性气体，有良好的通风装置；

- 供电电源：电压不超过220 V±22 V，频率不超过50 Hz±1 Hz。

安全要求

接触电流

        - 接触电流应满足以下要求：

- 在正常工作条件下，仪器的接触电流应不大于0.5 mA（有效值）或0.7 mA（峰-峰值）；

- 在单一故障条件下，仪器的接触电流应不大于3.5 mA（有效值）或5 mA（峰-峰值）。

介电强度

仪器在正常工作条件下，应能承受1500 V交流有效值连续1 min的电压试验，应不出现飞弧和击穿现象。

保护接地

接地保护端子和有保护连接的每个可触及零部件间的阻抗都应不大于0.1 Ω，不包括电源线的阻抗。

火焰原子化系统安全

火焰原子化系统应具有准确可靠的气路保护、火焰监控系统，在火焰熄灭情况下，应能自动切断气源并有自动报警或提示。

火焰气路系统密封性

在气路系统处于正常工作压力并密闭条件下，在15 min内，助燃气系统压力下降应不大于0.01 MPa，燃气系统压力下降应不大于0.005 MPa。

安全标志

仪器原子化系统具有高温的部件、电气系统具有高压的部件等，应有明显的安全标志警示相应风险，应符合GB 4793.1-2007的要求。仪器应根据自身设计特点，具备其它必要的安全标志，以防范可预料到的危险或意外。

波长示值误差与波长重复性

仪器波长参数性能，应符合表1的要求。

波长示值误差与波长重复性的分级要求

| 仪器分级 | 要求 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 波长示值误差不超过±0.25 nm，波长重复性≤0.15 nm |
| Ⅱ | 波长示值误差不超过±0.50 nm，波长重复性≤0.30 nm |
| Ⅲ | 波长示值误差不超过±0.50 nm，波长重复性≤0.30 nm |

分辨率

仪器分辨率性能，应符合表2的要求。

分辨率的分级要求

| 仪器分级 | 要求 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 自动波长仪器，使用0.2 nm光谱带宽时谱线半宽度不超过0.20 nm±0.02 nm |
| Ⅱ | 自动波长仪器，使用0.2 nm光谱带宽时谱线半宽度不超过0.20 nm±0.02 nm |
| Ⅲ | 手动波长仪器，使用0.2 nm光谱带宽时锰元素谱线间峰谷能量≤36% |

基线稳定性

仪器基线稳定性性能，应符合表3的要求。

基线稳定性的分级要求

| 仪器分级 | 要求 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 30 min内基线漂移吸光度值≤0.003，基线瞬时噪声吸光度值≤0.003 |
| Ⅱ | 30 min内基线漂移吸光度值≤0.005，基线瞬时噪声吸光度值≤0.005 |
| Ⅲ | 30 min内基线漂移吸光度值≤0.005，基线瞬时噪声吸光度值≤0.005 |

灵敏度

火焰法

选择其中一项：

- 非塞曼型仪器：铜元素测量浓度2.00 μg/mL校准溶液，吸光度值应不小于0.2；

- 塞曼型仪器：铜元素测量浓度2.00 μg/mL校准溶液，吸光度值应不小于0.06。

石墨炉法

选择其中一项：

- 非塞曼型仪器：镉元素测量浓度1.00 ng/mL校准溶液，进样量20 μL吸光度值应不小于0.08、或进样量10 μL吸光度值应不小于0.04；

- 塞曼型仪器：镉元素测量质量浓度1.00 ng/mL校准溶液，进样量20 μL吸光度值应不小于0.064、或进样量10 μL吸光度值应不小于0.032。

检出限

火焰法

选择其中一项：

- 非塞曼型仪器：铜元素测量的检出限应不大于0.004 μg/mL；

- 塞曼型仪器：铜元素测量的检出限应不大于0.005 μg/mL。

石墨炉法

选择其中一项：

- 非塞曼型仪器：镉元素测量的检出限应不大于2 pg；

- 塞曼型仪器：镉元素测量的检出限应不大于2.5 pg。

重复性

火焰法

铜元素测量的重复性应不大于1%。

石墨炉法

- 镉元素测量的重复性应不大于3%。

吸光度示值误差

仪器吸光度性能，应符合表4的要求。

吸光度示值误差的分级要求

| 仪器分级 | 要求 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 吸光度示值误差不超过±1.5% |
| Ⅱ | 吸光度示值误差不超过±2.0% |
| Ⅲ | 吸光度示值误差不超过±2.0% |

边缘波长噪声

仪器边缘波长性能，应符合表5的要求。

边缘波长噪声的分级要求

| 仪器分级 | 要求 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 砷元素、铯元素测量的瞬时噪声吸光度值<0.010 |
| Ⅱ | 砷元素、铯元素测量的瞬时噪声吸光度值<0.015 |
| Ⅲ | 砷元素、铯元素测量的瞬时噪声吸光度值<0.015 |

背景校正能力

氘灯背景校正能力

背景吸光度值在0.9～1.1之间，校正能力应不小于30倍。

自吸背景校正能力

仪器自吸背景校正能力，应符合表6的要求。

自吸背景校正能力的分级要求

| 仪器分级 | 要求 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 背景吸光度值在1.8～2.2之间，校正能力≥60倍 |
| Ⅱ | 背景吸光度值在0.9～1.1之间，校正能力≥60倍 |
| Ⅲ | 背景吸光度值在0.9～1.1之间，校正能力≥30倍 |

塞曼背景校正能力

仪器塞曼背景校正能力，应符合表7的要求。

塞曼背景校正能力的分级要求

| 仪器分级 | 要求 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 背景吸光度值在1.8～2.2之间，校正能力≥80倍 |
| Ⅱ | 背景吸光度值在0.9～1.1之间，校正能力≥80倍 |
| Ⅲ | 背景吸光度值在0.9～1.1之间，校正能力≥50倍 |

狭缝换档定位误差

狭缝换档所引起的波长示值误差应不大于0.3 nm。

稳定性

仪器开机运行2 h后，应符合“4.5 基线稳定性”要求。

仪器外观

所有电镀表面应不有脱皮现象；喷漆表面色泽应均匀，应不有明显的擦伤、露底、裂纹、起泡等现象；外部零件结合处应整齐，表面无粗糙不平现象。

仪器成套性

按具体仪器标准规定。

环境适应性

电源环境适应性

电源电压为198 V±22 V、频率为50 Hz±1 Hz时，应符合“4.5 基线稳定性”要求。

气候环境适应性

低温15 ℃、高温35 ℃时，应符合“4.5 基线稳定性”要求。

电磁兼容

仪器电磁兼容性能，应符合表8的要求。

电磁兼容的分级要求

| 仪器分级 | 要求 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 应符合GB/T 18268.1—2010中“表1 抗扰度试验的基本要求”的部分项目 包括静电放电（ESD）、射频电磁场、脉冲群、浪涌4项 |
| Ⅱ | 无 |
| Ⅲ | 无 |

运输、运输贮存

按GB/T 11606—2007中2.7环境条件分组，按照表1中Ⅱ组要求，仪器在运输包装状态下进行相对湿度项目中的交变湿热试验，以及运输、运输贮存项目中的低温、高温、碰撞、倾斜跌落试验。其中交变湿热试验的相对湿度95%、温度55 ℃，低温试验的温度-40 ℃（带液晶显示器类的仪器-20 ℃），高温试验的温度55 ℃，倾斜跌落试验的高度250 mm。全部试验完成后，将仪器置于正常工作条件下进行检验，应符合4.2～4.17项的要求。

试验方法

试验条件、设备与试剂

试验条件

仪器在试验前应预热30 min，并在“4.1 正常工作条件”下进行试验。

试验设备

仪器试验时，使用以下设备：

- 空心阴极灯：汞、锰、铜、镉、砷、铯元素的单元素空心阴极灯；

- 标准滤光片组：透射比标称值分别为10%、20%、30%的可见光区透射比滤光片组（定值波长应包括546 nm处），透射比不确定度不大于0.5%；

- 紫外中性滤光片：2片，紫外区（定值波长应包含229 nm处）透射比标称值为10%±1%范围；

- 秒表：分度值不大于0.1 s；

- 挡光板、肥皂水、开关阀；

- 泄漏电流测试仪、耐电压测试仪、接地导通电阻测试仪；

- 自动进样器或微量移液器；

- 空气压缩机或钢瓶空气；

- 冷却循环水机或冷却水源；

- 纯度不小于99%的分析用钢瓶乙炔气；

- 纯度不小于99.99%的钢瓶氩气；

- 250 V调压电源：调压范围0 V～250 V，功率大于仪器额定功率的120%；

- 温度试验箱：允许误差不超过±2 ℃（35 ℃时），温度试验箱体积大于仪器体积3倍。

试验试剂

仪器试验时，使用以下试剂：

- 水：符合GB/T 6682—2008中二级水及以上的要求；

- 空白校准溶液：硝酸浓度0.5%（体积分数，下同），按GB/T 30119—2013制备；

- 铜元素校准溶液：浓度2.00 μg/mL，按GB/T 30119—2013制备；

- 镉元素校准溶液：浓度1.00 ng/mL，按GB/T 30119—2013制备；

- 氯化钠校准溶液：浓度2.5 mg/mL，必要时可稀释。

安全要求

接触电流

按照GB/T 34065—2017中6.2的有关规定进行试验。

介电强度

按照GB/T 34065—2017中6.3的有关规定进行试验。

保护接地

按照GB/T 34065—2017中6.4的有关规定进行试验。

火焰原子化系统安全

按仪器点火操作规程点燃火焰后，在火焰传感器与火焰之间，快速插入挡光板后，仪器应能自动切断气源并有自动报警或提示。点燃火焰状态下，用肥皂水涂敷雾化室检漏。

注：不具有火焰原子化功能的仪器，不做“火焰原子化系统安全”试验。

火焰气路系统密封性

将压缩空气源和开关阀分别接入助燃气或燃气气路系统入口，堵死气路出口。助燃气系统压力升至0.2 MPa，燃气系统压力升至0.05 MPa后，关断气源。分别检测15 min内，助燃气系统和燃气系统压力下降值。

注：不具有火焰原子化功能的仪器，不做“火焰气路系统密封性”试验。

安全标志

- 目视检验。

波长示值误差与波长重复性

安装汞空心阴极灯，仪器光谱带宽0.2 nm，在汞253.65 nm、365.02 nm、435.83 nm、546.07 nm、730.03 nm、871.66 nm谱线中，从短波至长波按均匀分布原则选择3～5条谱线，进行单向3次测量，读出各谱线能量为峰值时的波长值。

按公式（1）计算各谱线的波长示值误差，取绝对值最大者为仪器的波长示值误差。

按公式（2）计算各谱线的波长重复性，取最大值为仪器的波长重复性。

注：对于波长自动校准的仪器，不做“波长示值误差与波长重复性”试验。

（1）

式中：

——各谱线测量的波长示值误差，单位为纳米（nm）；

——各谱线测量的波长值，单位为纳米（nm）；

——各谱线标准的波长值，单位为纳米（nm）。

（2）

式中：

——各谱线测量的波长重复性，单位为纳米（nm）；

——各谱线3次波长测量值中的最大值，单位为纳米（nm）；

——各谱线3次波长测量值中的最小值，单位为纳米（nm）。

分辨率

安装铜空心阴极灯，选择铜324.75 nm谱线，光谱带宽0.2 nm，调节检测系统相应参数使谱线峰值能量为100%±1%，先扫描谱线峰值波长，然后扫描该峰值波长±0.20 nm的范围，对扫描谱线半峰高的波长值进行测量，如图1所示。

按公式（3）计算谱线半宽度，为仪器的分辨率。

（3）

式中：

——谱线半宽度，单位为纳米（nm）；

——谱线半峰高下降沿的测量波长值，单位为纳米（nm）；

——谱线半峰高上升沿的测量波长值，单位为纳米（nm）。

图1  谱线半宽度测量示意图

注：对于手动调波长的仪器，由于波长最小分度值影响，用锰元素分辨率测量代替。点亮锰灯，待其稳定后，光谱带宽0.2 nm，调节检测系统相应参数使谱线峰值能量为100%±1%，然后扫描锰双线范围，明显分辨出279.48 nm和279.82 nm两条谱线。

基线稳定性

安装铜空心阴极灯，选择铜324.75 nm谱线，光谱带宽0.2 nm，用“瞬时”测量方式，或时间常数不大于0.5 s。空心阴极灯预热30 min，在不点火状态下，吸光度示值调零，连续测量30 min的吸光度值。

如图2所示，读出基线图谱包络线中心线的最大值与最小值之差为基线漂移，最大瞬时峰-峰值为基线瞬时噪声。

图2  谱基线稳定性示意图

灵敏度

火焰法灵敏度

安装铜空心阴极灯，选择铜324.75 nm谱线，光谱带宽0.2 nm，其他各项参数调到火焰法最佳工作状态，在水中调零。对空白校准溶液进行连续3次吸光度测量取平均值；对铜元素浓度2.00 μg/mL校准溶液进行连续7 次吸光度测量取平均值。

按公式（4）计算灵敏度。

注：不具有火焰原子化器的仪器，不做“火焰法灵敏度”试验。

（4）

式中：

——灵敏度；

——校准溶液7次吸光度测量的平均值；

——空白校准溶液3次吸光度测量的平均值。

石墨炉法灵敏度

安装镉空心阴极灯，选择镉228.80 nm谱线，光谱带宽0.2 nm，其他各项参数调到石墨炉法最佳工作状态。用自动进样器或微量移液器，设置进样体积为20 μL或10 μL进样，对空白校准溶液进行连续3 次吸光度测量取平均值；对镉元素浓度1.00 ng/mL校准溶液进行连续7 次吸光度测量取平均值。

按公式（4）计算灵敏度。

注：不具有石墨炉原子化功能的仪器，不做“石墨炉法灵敏度”试验。

检出限

火焰法检出限

仪器各项条件同5.6.1，对空白校准溶液进行连续11 次吸光度值测量。

按公式（5）计算标准偏差；根据5.6.1铜元素校准溶液测量的吸光度平均值，按公式（6）计算火焰法检出限。

注：不具有火焰原子化功能的仪器，不做“火焰法检出限”试验。

（5）

式中：

——空白校准溶液11次测量的标准偏差；

——空白校准溶液的各次测量吸光度值；

——空白校准溶液11次测量的吸光度平均值；

——测量次数。

（6）

式中：

——火焰法检出限，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——火焰法校准溶液的标准浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）。

石墨炉法检出限

仪器各项条件同5.6.2，对空白校准溶液进行连续11次吸光度值测量。

按公式（5）计算标准偏差；根据5.6.2镉元素校准溶液测量的吸光度平均值，按公式（7）计算石墨炉法检出限。

注：不具有石墨炉原子化功能的仪器，不做“石墨炉法检出限”试验。

（7）

式中：

——石墨炉法检出限，单位为皮克（pg）；

——石墨炉法校准溶液的标准浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

——进样体积，单位为微升（μL）。

重复性

火焰法重复性

安装铜空心阴极灯，选择铜324.75 nm谱线，光谱带宽0.2 nm，其他各项参数调到火焰法最佳工作状态，在水中调零。使用产生0.1～0.3吸光度值的铜校准溶液，进行连续7次吸光度测量。

按公式（8）进行相对标准偏差计算，为重复性。

注1：如5.6.1中校准溶液测量满足“0.1～0.3吸光度值”的要求，可使用其测量数据。

注2：不具有火焰原子化功能的仪器，不做“火焰法重复性”试验。

（8）

式中：

RSD	——重复性；

——校准溶液（产生0.1～0.3吸光度值）单次测量的吸光度值；

——校准溶液（产生0.1～0.3吸光度值）7次测量的吸光度平均值。

石墨炉法重复性

安装镉空心阴极灯，选择镉228.80 nm谱线，光谱带宽0.2 nm，其他各项参数调到石墨炉法最佳工作状态。用自动进样器或微量移液器设置进样体积为20 μL或10 μL进样，使用产生0.1～0.3吸光度值的镉校准溶液，进行连续7次吸光度测量。

按公式（8）进行相对标准偏差计算，为重复性。

注1：如5.6.2中校准溶液测量满足“0.1～0.3吸光度值”的要求，可使用其测量数据。

注2：不具有石墨炉原子化功能的仪器，不做“石墨炉法重复性”试验。

吸光度示值误差

安装汞空心阴极灯，选择汞546.07 nm谱线，仪器吸光度值调零。用标准滤光片组，分别沿垂直光轴方向插入光路，读出各滤光片对应的吸光度值。

按公式（9）计算各滤光片的吸光度标称值；按公式（10）计算各滤光片的吸光度示值误差，取绝对值最大者为仪器的吸光度示值误差。

（9）

式中：

——各滤光片的吸光度标称值；

——各滤光片的透射比标称值。

（10）

式中：

——各滤光片的吸光度示值误差；

——各滤光片对应的吸光度值。

边缘波长噪声

短波边缘波长噪声

安装砷空心阴极灯，选择砷193.70 nm谱线，光谱带宽0.2 nm，时间常数不大于1.5 s。空心阴极灯预热10 min，吸光度示值调零，连续测量5 min的吸光度值，最大瞬时峰-峰值为短波边缘波长噪声。

长波边缘波长噪声

安装铯空心阴极灯，选择铯852.11 nm谱线，光谱带宽0.2 nm，时间常数不大于1.5 s。空心阴极灯预热10 min，吸光度示值调零，连续测量5 min的吸光度值，最大瞬时峰-峰值为长波边缘波长噪声。

背景校正能力

氘灯背景校正能力

火焰法氘灯背景校正能力

安装镉空心阴极灯，选择镉228.80 nm谱线，光谱带宽0.2 nm，将仪器处于背景校正工作状态，其他各项参数调到火焰法最佳工作状态。将紫外中性滤光片插入光路，使产生的吸光度值满足4.11.1项要求，读出此时无背景校正的吸光度值A1、背景校正的吸光度值A2，计算A1/A2值为背景校正能力。

注：不具有火焰原子化功能或氘灯背景校正功能的仪器，不做“火焰法氘灯背景校正能力”试验。

石墨炉法氘灯背景校正能力

安装镉空心阴极灯，选择镉228.80 nm谱线，光谱带宽0.2 nm，将仪器处于背景校正工作状态，其他各项参数调到石墨炉法最佳工作状态。用自动进样器或微量移液器注入适量体积的氯化钠校准溶液，使产生的吸光度值满足4.11.1项要求，读出此时无背景校正的吸光度值A1、背景校正的吸光度值A2，计算A1/A2值为背景校正能力。

注：不具有石墨炉原子化功能或氘灯背景校正功能的仪器，不做“石墨炉法氘灯背景校正能力”试验。

自吸背景校正能力

火焰法自吸背景校正能力

- 安装镉空心阴极灯，选择镉228.80 nm谱线，光谱带宽0.2 nm，将仪器处于背景校正工作状态，其他各项参数调到火焰法最佳工作状态。根据仪器分级性能，选择将1片或2片紫外中性滤光片插入光路使产生的吸光度值满足4.11.2项要求，读出此时无背景校正的吸光度值A1、背景校正的吸光度值A2，计算A1/A2值为背景校正能力。

注：不具有火焰原子化功能或自吸背景校正功能的仪器，不做“火焰法自吸背景校正能力”试验。

石墨炉法自吸背景校正能力

安装镉空心阴极灯，选择镉228.80 nm谱线，光谱带宽0.2 nm，将仪器处于背景校正工作状态，其他各项参数调到石墨炉法最佳工作状态。用自动进样器或微量移液器注入适量体积的氯化钠校准溶液，使产生的吸光度值满足4.11.2项要求，读出此时无背景校正的吸光度值A1、背景校正的吸光度值A2，计算A1/A2值为背景校正能力。

注：不具有石墨炉原子化功能或自吸背景校正功能的仪器，不做“石墨炉法自吸背景校正能力”试验。

塞曼背景校正能力

火焰法塞曼背景校正能力

安装镉空心阴极灯，选择镉228.80 nm谱线，光谱带宽0.2 nm，将仪器处于背景校正工作状态，其他各项参数调到火焰法最佳工作状态。根据仪器分级性能，选择将1片或2片紫外中性滤光片插入光路使产生的吸光度值满足4.11.3项要求，读出此时无背景校正的吸光度值A1、背景校正的吸光度值A2，计算A1/A2值为背景校正能力。

注：不具有火焰原子化功能或塞曼背景校正功能的仪器，不做“火焰法塞曼背景校正能力”试验。

石墨炉法塞曼背景校正能力

安装镉空心阴极灯，选择镉228.80 nm谱线，光谱带宽0.2 nm，将仪器处于背景校正工作状态，其他各项参数调到石墨炉法最佳工作状态。用自动进样器或微量移液器注入适量体积的氯化钠校准溶液，使产生的吸光度值满足4.11.3项要求，读出此时无背景校正的吸光度值A1、背景校正的吸光度值A2，计算A1/A2值为背景校正能力。

注：不具有石墨炉原子化功能或塞曼背景校正功能的仪器，不做“石墨炉法塞曼背景校正能力”试验。

狭缝换档定位误差

安装铜空心阴极灯，在0.2 nm光谱带宽档，对铜324.75 nm波长谱线进行单向3次测量取平均值。改变光谱带宽档，对每档光谱带宽用同样方式测量3次取平均值。

计算各档位波长平均值与0.2 nm光谱带宽档波长平均值之差，取最大绝对值者为狭缝换档定位误差。

稳定性

保持仪器工作状态不变，在仪器开机工作2 h后，按“5.5 基线稳定性”进行检测。

注：可使用前述“5.5 基线稳定性”的测量数据作为初始检测数据。

仪器外观

目视及手感检验。

仪器成套性

目视及手感检验。

环境适应性

电源环境适应性

按照GB/T 11606—2007中第3章电源电压与频率试验中的有关规定进行试验，按“5.5 基线稳定性”检查仪器性能。

气候环境适应性

低温试验

按照GB/T 11606—2007中第4章低温试验中的有关规定进行试验，试验条件选取规定值为15 ℃、持续时间为4 h，按“5.5 基线稳定性”检查仪器性能。

高温试验

按照GB/T 11606—2007中第5章高温试验中的有关规定进行试验，试验条件选取规定值为35 ℃、持续时间为4 h，按“5.5 基线稳定性”检查仪器性能。

电磁兼容

静电放电抗扰度

按照GB/T 17626.2—2018规定的接触放电试验程序进行试验。

射频电磁场辐射抗扰度

按照GB/T 17626.3—2016规定的程序进行试验。

电快速瞬变脉冲群抗扰度

按照GB/T 17626.4—2018规定的程序进行试验。

浪涌（冲击）抗扰度

按照GB/T 17626.5—2019规定的程序进行试验。

运输、运输贮存

仪器在包装状态下，按照GB/T 11606—2007中第8章交变湿热试验、第15章低温贮存试验、第16章高温贮存试验、第17章跌落试验中的有关规定进行试验。

检验规则

检验分类

仪器的检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

仪器应进行出厂检验，检验规范如下：

- 每台仪器应经检验合格，并附有产品合格证方能出厂；

- 出厂检验应按照4.2～4.15项的要求进行。

型式检验

在下列情况之一时，应按4.2～4.18项的要求进行型式检验：

- 仪器设计定型或生产定型时；

- 仪器转厂或转移生产场地时；

- 仪器正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响仪器性能时；

- 仪器正常生产时，定期或积累一定产量后，应周期进行一次检验，一般为3年；

- 仪器长期停产，恢复生产时；

- 检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家各级质量监督检验要求时。

型式检验的样品应从出厂检验合格的批中随机抽取。

型式检验应按GB/T 2829—2002的规定进行，采用一次抽样方案。仪器的检验项目、不合格分类、不合格质量水平(RQL)、判别水平(DL)按表9规定进行。批质量以每百单位仪器不合格数表示。

仪器检验项目表

| 序号 | 不合格 分类 | 检验项目及章条 |  |  | 不合格 质量水平 （RQL） | 判别 水平 （DL） | 抽样方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 要求章条 | 试验方法 章条 |  |  | 样品量n | 判定数组 （Ac,Re） |
| 1 | A | 安全要求 | 4.2 | 5.2 | 30 | I | 3 | （0，1） |
| 2 | B | 波长示值误差与波长重复性 | 4.3 | 5.3 | 65 |  |  | （1，2） |
| 3 |  | 分辨率 | 4.4 | 5.4 |  |  |  |  |
| 4 |  | 基线稳定性 | 4.5 | 5.5 |  |  |  |  |
| 5 |  | 灵敏度 | 4.6 | 5.6 |  |  |  |  |
| 6 |  | 检出限 | 4.7 | 5.7 |  |  |  |  |
| 7 |  | 重复性 | 4.8 | 5.8 |  |  |  |  |
| 8 |  | 吸光度示值误差 | 4.9 | 5.9 |  |  |  |  |
| 9 |  | 边缘波长噪声 | 4.10 | 5.10 |  |  |  |  |
| 10 |  | 背景校正能力 | 4.11 | 5.11 |  |  |  |  |
| 11 |  | 狭缝换档定位误差 | 4.12 | 5.12 |  |  |  |  |
| 12 |  | 稳定性 | 4.13 | 5.13 |  |  |  |  |
| 13 |  | 环境适应性 | 4.16 | 5.16 |  |  |  |  |
| 14 |  | 电磁兼容 | 4.17 | 5.17 |  |  |  |  |
| 15 |  | 运输、运输贮存 | 4.18 | 5.18 |  |  |  |  |
| 16 | C | 仪器外观 | 4.14 | 5.14 | 100 |  |  | （2，3） |
| 17 |  | 仪器成套性 | 4.15 | 5.15 |  |  |  |  |

若型式检验不合格，应分析原因找出问题并落实措施，重新进行型式检验。若再次型式检验不合格，则应停产整顿，仪器停止出厂，待问题解决，型式检验合格后方可恢复出厂检验。

若型式检验合格，经出厂检验合格的批，作为合格品可以出厂或入库。若入库超过12个月再出厂，则必须重新进行出厂检验。

标志、包装、运输及贮存

标志

仪器标志

仪器在适当的明显位置固定铭牌，应包括如下内容：

- 制造厂名称；

- 仪器型号；

- 仪器名称；

- 商标；

- 制造日期、出厂编号；

- 其它必须的重要标志。

包装标志

仪器包装上的各项标志应清晰、直观，应包括如下内容：

- 仪器型号、名称；

- 制造厂名称、地址；

- 质量：单位为千克（kg）；

- 外形尺寸：长×宽×高，单位为毫米（mm）×毫米（mm）×毫米（mm）；

- 包装储运图示标志：“易碎物品”“向上”“怕雨”等应符合GB/T 191—2008规定；

- 其它必须的重要标志。

包装

仪器包装

仪器包装应符合GB/T 13384—2008中防潮、防震包装规定。

随机文件

仪器的随机文件应包括：

- 装箱单；

- 使用说明书（仪器文件中有关安全描述应符合GB 4793.1—2007中第5章有关规定）；

- 合格证；

- 附备件清单。

运输、贮存

仪器在运输过程中和贮存时应防止受到剧烈冲击、雨淋、翻倒、暴晒及辐射。

仪器应原箱存放保管，仓库环境温度为0 ℃～40 ℃、相对湿度不大于85%，仓库内应不存放有能引起仪器腐蚀和电气绝缘性降低的有害物质。

仪器贮存期限应不超过一年。超过期限后，应对仪器按产品标准要求进行抽检。