中华人民共和国国家标准

原子吸收分光光度计

编 制 说 明

（征求意见稿）

《原子吸收分光光度计》起草工作组

二〇二四年十二月三日

目  录

1  工作简况	2

1.1 任务来源	2

1.2 主要工作过程	2

1.3 主要起草人及其工作	3

2  标准的编制原则	3

2.1 背景和必要性	3

2.2 本文件的编制原则	4

2.3 主要技术变化	4

3  主要试验内容	8

3.1 安全要求	8

3.2 波长示值误差与波长重复性	11

3.3 分辨率	11

3.4 基线稳定性	12

3.5 灵敏度	12

3.6 检出限	13

3.7重复性	14

3.8 吸光度示值误差	15

3.9 边缘波长噪声	15

3.10 背景校正能力	16

3.11 狭缝换挡定位误差	18

3.12 仪器外观	18

3.13 仪器成套性	19

3.14 环境适应性	19

3.15 稳定性	20

3.16 电磁兼容	21

3.17 运输、运输贮存	22

4  采用国外先进标准情况及水平对比	22

5  与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	23

6  重大分歧意见的处理经过和依据	23

7  国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议	23

8  贯彻标准的要求和措施建议	23

9  废止现行相关标准的建议	23

10 其他应予说明的事项	23

# 1  工作简况

## 1.1 任务来源

根据国家标准化管理委员会“关于下达2023年国家标准复审修订计划的通知”（国标委发〔2023〕64号），其中项目代号20231908-T-604的《原子吸收分光光度计》为国家标准修订项目。本项目的主管单位为中国机械工业联合会，技术归口单位为全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会分析仪器分技术委员会（SAC/TC124/SC6）。牵头起草单位为：北京北分瑞利分析仪器（集团）有限责任公司。计划完成年限为2025年。

## 1.2 主要工作过程

1）成立标准编制工作组：

2024年3月，成立了国家标准起草工作组。

参与起草的单位有：北京北分瑞利分析仪器（集团）有限责任公司、清华大学、上海元析仪器有限公司、北京海光仪器有限公司、安捷伦科技（中国）有限公司、中国计量大学、珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司、北京普析通用仪器有限公司、机械工业分析仪器产品质量监督检测中心、屹谱仪器制造（上海）有限公司、上海仪电分析仪器有限公司、北京市计量检测科学研究院、国家地质实验测试中心、吉林大学、山西仲测计量研究院有限公司、上海佑科仪器仪表有限公司等。

2）编制工作调研及资料收集：

在检索、查询和收集国内外相关标准和文献资料，征集起草单位，经初步的讨论、分析、比较，初步确定了文件修订的原则和技术路线，形成了本文件工作组讨论稿。

3）工作组会议：

SAC/TC124/SC6秘书处于2024年4月25日在北京平谷组织召开了起草工作组一次会议。参加本次会议的工作组成员及秘书处单位成员共计20人。本次会议主要增加了火焰原子吸收、非火焰原子吸收、塞曼背景校正、自吸背景校正等作为术语和定义；增加了“背景校正能力”中，镉元素的试验程序、塞曼型仪器的要求和对应试验方法；增加了“环境适应性、稳定性、电磁兼容”等的要求和对应试验方法；删除了“标志、包装、运输及贮存”中对制造计量器具许可证相关内容的描述等。

2024年6月，参与试验验证的8家单位均完成了试验工作。经过主草单位整理，形成征求意见稿（初稿）。2024年11月，标委会秘书处在太原召开工作组二次会议，对标准征求意见稿内容以及试验结果进行讨论。并且增加1家单位进行试验验证。会后，经过主草单位执笔人修改，形成征求意见稿及编制说明。

4）征求意见稿：

后续完善。

5）送审稿：

后续完善。

6）报批稿：

后续完善。

## 1.3 主要起草人及其工作

后续完善。

# 2  标准的编制原则

## 2.1 背景和必要性

从1972年北京第二光学仪器厂——北京北分瑞利分析仪器（集团）有限责任公司前身，推出中国第一台商品化原子吸收分光光度计起至今，国产原子吸收分光光度计、原子吸收光谱分析技术等均取得了巨大的进步，生产厂家呈现多元化格局，应用领域也越来越多，主要用于物质中金属元素的微量及痕量分析，在有色地矿、环保监测、农林土肥、食品安全等国计民生领域有广泛应用。

2007年首次发布的GB/T 21187—2007《原子吸收分光光度计》，规定了原子吸收分光光度计的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存、质量保证等，对于规范国内原子吸收分光光度计产品的设计、研制和生产制造发挥了重要作用。

经过一段时间的运行，结合市场和技术的发展，开展修订工作，使原子吸收分光光度计的性能和功能更符合市场的需求，为行业发展提供有利支撑，是重要且必要的工作。

1）有利于更好地指导产品在国内规范地研制、生产制造及技术发展：

被修订标准迄今已有15年，在此期间随着产品技术和工艺的不断进步，为确保标准的有效性，保证所使用的要求、试验方法等的适用性，迫切需要对本标准进行编辑性改动及技术性修订；

2）有利于推进产品性能、工作质量等方面的提升：

新修订的标准补充了产品工作性能方面的要求和试验方法等，进一步提升对产品质量水平的约束门槛，为分析仪器国产化替代进口，特别是在功能及技术指标之外的产品质量、可靠性等方面，奠定了一定的基础；

3）有利于保障使用者的健康安全：

新修订的标准中针对火焰系统、石墨炉系统和电气系统等的高温、有电危险等安全风险点，按照具体产品特点提出了最基本的安全标志方面的要求，从防电击、防烫伤等方面保护人身健康安全。

## 2.2 本文件的编制原则

按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件在编制过程中还参考了GB/T 11606—2007《分析仪器环境试验方法》、GB 4793.1—2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》、GB/T 34065—2017《分析仪器的安全要求》GB/T 30119—2013《原子吸收测量用校准溶液制备方法》GB/T 13384—2008《机电产品包装通用技术条件》等。

## 2.3 主要技术变化

### 2.3.1 修改了“范围”

本文件规定了原子吸收分光光度计的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存等。本文件适用于具有火焰原子化、电热原子化功能的原子吸收分光光度计。去掉“质量保证”规定及相关章条；

国家标准不对质量保证做出约束，本文件删除了原标准中“质量保证”的表述内容及相关章节。

### 2.3.2 修改了“规范性引用文件”

补充、替代了部分标准以满足内容扩展需要。列出了规范性引用文件，这些文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款；

因内容扩展需要，补充GB 4793.1—2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》、GB/T 34065—2017《分析仪器的安全要求》，并采用GB/T 30119—2013《原子吸收测量用校准溶液制备方法》替代JB/T 9355-1999《原子吸收测量用校准溶液的制备方法》。

### 2.3.3 增加了“术语和定义”

增加了“术语和定义”章条，并对文件中部分技术名词、术语等做出补充；

参照GB/T 1.1—2020的8.7.2的要求，补充术语和定义的相关内容。GB/T 13966—2013界定的术语和定义适用于本文件。

### 2.3.4 修改了“正常工作条件、试验条件”

对仪器工作条件和试验条件进行区分；

正常工作条件，基于GB/T 11606—2007《分析仪器环境试验方法》中对实验室仪器的环境条件分组，修改了仪器正常工作条件中的环境温度和相对湿度。

### 2.3.5 增加仪器分级性能要求

修改了“波长示值误差与波长重复性、基线稳定性、吸光度示值误差、边缘波长噪声、背景校正能力、环境适应性、稳定性、电磁兼容”等章条，增加仪器分级性能要求，并按分级的指标要求做出区分。

### 2.3.6 修改了“石墨炉灵敏度、检出限、重复性”等

修改了章条的要求和对应试验方法，将其中的石墨炉法分析代表元素由铜改为镉；

原标准中石墨炉指标是只测铜元素的，而国内市场上绝大部分原吸产品还是以测镉来衡量的，同时原子吸收的JJG检定规程、JJF型评大纲中均是采用测镉为指标，在GB/T 30119《原子吸收测量用校准溶液制备方法》中也是具有铜、镉两种溶液，因此建议改为石墨炉测镉的要求。

### 2.3.7 修改了“检出限、重复性、边缘波长噪声”等的要求

提高仪器性能指标的考核水平；

结合仪器发展现状及用户的实际使用需求，对部分仪器的技术指标、功能性能等，做出了相应修订。

### 2.3.8 增加了“背景校正能力”部分内容

增加了“背景校正能力”中，镉元素的试验程序；

增加了塞曼型仪器的要求和对应试验方法。因塞曼型仪器的市场体量不断提升，应从标准层面予以技术性能方面的要求。

### 2.3.9 规范了计算公式格式

依据“波长示值误差与波长重复性、灵敏度、检出限、重复性、吸光度示值误差、背景校正能力”等章条的试验方法，规范了计算公式。

### 2.3.10 修改了“安全要求”的要求和对应试验方法

按GB/T 34065—2017《分析仪器的安全要求》中相关表述内容，对安全要求的部分术语、表述方式等做出调整；

按GB 4793.1—2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》中相关要求，增加安全标志内容，要求仪器的原子化系统具有高温的部件、电气系统具有高压的部件等，应有明显的安全标志警示相应风险；

增加了“安全标志”目视检验的试验方法；

接触电流参照GB/T 34065—2017《分析仪器的安全要求》中6.2的有关规定进行试验；介电强度参照GB/T 34065—2017《分析仪器的安全要求》中6.3的有关规定进行试验；保护接地参照GB/T 34065—2017《分析仪器的安全要求》中6.4的有关规定进行试验。

### 2.3.11 修改了“安全要求”章条位置

修改了“安全要求”章条的序号位置，将安全相关项目置于性能指标之前。

### 2.3.12 增加了“环境适应性”的要求和对应试验方法

按照GBT 11606—2007《分析仪器环境试验方法》中2.7环境条件分组，增加了电源环境适应性、气候环境适应性的要求；

按GB/T 11606—2007中2.7环境条件分组，参照表1中Ⅱ组要求进行电源电压及频率试验，其中电源电压为220 V±22 V（β≤0.05），频率为50 Hz±1Hz或60 Hz±1.2 Hz（β≤0.05）时，仪器应能保持正常工作，达到4.4项、4.7项的要求；按GB/T 11606—2007中2.7环境条件分组，参照表1中Ⅱ组要求进行温度上限和温度下限试验，其中高温35 ℃，低温5 ℃，仪器应能保持正常工作，达到4.4项的要求；

电源环境适应性参照GB/T 11606—2007《分析仪器环境试验方法》中第3章的有关规定进行，并按5.4.2项基线稳定性、5.7.2项重复性的试验程序检验；气候环境适应性的温度下限试验参照GB/T 11606—2007《分析仪器环境试验方法》中第4章、温度上限试验参照GB/T 11606—2007中第5章的有关规定进行，并按5.4.2项基线稳定性的试验程序检验。

### 2.3.13 增加了“稳定性”的要求和对应试验方法

仪器开机运行4 h后，应能保持正常工作，并达到4.4项、4.7项的要求；

仪器开机工作时间不少于4 h，之后按5.7.2项重复性的试验程序检验。

### 2.3.14 增加了“电磁兼容”的要求和对应试验方法

仪器应符合GB/T 18268.1—2010《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》中表1抗扰度试验的基本要求；

静电放电抗扰度参照GB/T 17626.2—2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》规定的接触放电试验程序进行试验；射频电磁场辐射抗扰度参照GB/T 17626.3—2016《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》规定的程序进行试验；电快速瞬变脉冲群抗扰度参照GB/T 17626.4—2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》规定的程序进行试验；浪涌（冲击）抗扰度参照GB/T 17626.5—2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》规定的程序进行试验。

### 2.3.15 修改了“运输、运输贮存”的要求和对应试验方法

按GB/T 11606—2007《分析仪器环境试验方法》中2.7环境条件分组，参照表1中Ⅱ组要求，仪器在运输包装状态下进行相对湿度项目中的交变湿热试验，以及运输、运输贮存项目中的低温、高温、碰撞、倾斜跌落试验。其中交变湿热试验的相对湿度95%、温度55 ℃，低温试验的温度-40 ℃（带液晶显示器类的仪器-20 ℃），高温试验的温度55℃，倾斜跌落试验的高度250 mm。全部试验完成后，将仪器置于正常工作条件下进行检验，应符合4.2～4.17项的要求；

仪器在包装状态下，参照GB/T 11606—2007《分析仪器环境试验方法》中第8章交变湿热试验、第15章低温贮存试验、第16章高温贮存试验、第17章跌落试验中的有关规定进行试验。

### 2.3.16 修改了“试验方法”中的试验设备相关内容

将各子章条中的各试验设备、试验试剂等提炼到5.1中进行汇总。

### 2.3.17 修改了“检验规则”章条

规定了原子吸收分光光度计的检验规则。其中检验分类分为出厂检验和型式检验，并分别对出厂检验的检验规范、以及型式检验的开展要求、抽样规定、抽样方案、型式检验不合格及合格的执行规则等，给出了指导性建议或要求；

根据修订的要求和试验方法，将型式检验项目由14项增加至17项，增加了“环境适应性、稳定性、电磁兼容”三项。未对出厂检验项目做调整。

### 2.3.18 删除了“标志、包装、运输及贮存”中部分内容

删除了“标志、包装、运输及贮存”中对制造计量器具许可证相关内容的描述；

2019年《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》中发布，《中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）》（质检总局公告2005年第145号）废止。原子吸收分光光度计不再作为国家强制管理的计量器具。据此，删除了“仪器标志”、“包装标志”中制造计量器具许可证标志和编号的相关描述；

GB/T 15464—1995《仪器仪表包装通用技术条件》已作废，替代标准为GB/T 13384—2008《机电产品包装通用技术条件》，更新了“仪器包装”中相关表述。

### 2.3.19 增加了“附录A”

以表格形式列出仪器各项分级检测项目及要求。

# 3  主要试验内容

对新修改的4.2～4.18各项进行试验。

由北京北分瑞利分析仪器（集团）有限责任公司、北京普析通用仪器有限责任公司、上海元析仪器有限公司、北京海光仪器有限公司、上海仪电分析仪器有限公司、屹谱仪器制造（上海）有限公司、安捷伦科技（中国）有限公司、珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司、上海佑科仪器仪表有限公司九家生产企业单位共同参与试验验证。

各代表性单位共计选用12款型号的原子吸收分光光度计参与验证：北分瑞利WFX-860B Pro型、北分瑞利WFX-220A型、北分瑞利WFX-180B型、北京普析TAS-990AFG型、上海元析AA-3600型、北京海光GGX-920型、北京海光HGA-E30型、上海仪电4730FG型、上海屹谱AA-800FG型、安捷伦280 Duo型、珀金埃尔默PinAAcle 900T型、上海佑科RG-3624型于2024年5月至12月间进行验证。

试验结果如下。

## 3.1 安全要求

### 3.1.1 接触电流

本文件规定接触电流：

- 在正常工作条件下，仪器的接触电流应≤0.5 mA（有效值）或0.7 mA（峰-峰值）；

- 在单一故障条件下，仪器的接触电流应≤3.5 mA（有效值）或5 mA（峰-峰值）。

12台设备中7台参与验证，1台设备接触电流验证不合格，6台合格。

表3.1.1-1  接触电流验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触电流（mA） | 0.32 | 0.32 | 0.34 | —— | —— | —— | 0.003 | 0.1 | 1.487 | —— | —— | 0.1 |

表3.1.1-2  接触电流验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触电流（mA） | 0.32 | 0.35 | 0.32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.1 |

### 3.1.2 介电强度

本文件规定：仪器在正常工作条件下，应能承受1500 V交流有效值连续1 min的电压试验，不应出现飞弧和击穿现象。

12台设备中8台参与验证，全部合格。

表3.1.2-1  介电强度验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 介电强度 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | 合格 | 合格 | —— | —— | —— | 合格 |

表3.1.2-2  介电强度验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 介电强度 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合格 |

### 3.1.3 保护接地

本文件规定：接地保护端子和有保护连接的每个可触及零部件间的阻抗都应≤0.1 Ω，不包括电源线的阻抗。

12台设备中7台参与验证，全部合格。

表3.1.3-1  保护接地验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阻抗值（Ω） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | —— | —— | —— | 0.025 | 0.1 | 0.07 | —— | —— | 0.01 |
| 保护接地 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | —— | —— | 合格 | 合格 | 合格 | —— | —— | 合格 |

表3.1.3-2  保护接地验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阻抗值（Ω） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.014 |
| 保护接地 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合格 |

### 3.1.4 火焰原子化系统安全

本文件规定：火焰原子化系统应具有准确可靠的气路保护、火焰监控系统，在火焰熄灭情况下，应能自动切断气源并有自动报警或提示。

12台设备中10台参与验证，全部合格。

表3.1.4-1  保护接地验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否切断气源 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | —— | —— | 是 |
| 是否报警并提示 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | —— | —— | 是 |
| 雾化室是否漏气 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | —— | —— | 否 |
| 火焰原子化系统安全 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | —— |  | 合格 |

表3.1.4-2  保护接地验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否切断气源 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 是 |
| 是否报警并提示 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 是 |
| 雾化室是否漏气 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 否 |
| 火焰原子化系统安全 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合格 |

### 3.1.5 火焰气路系统密封性

本文件规定：在气路系统处于正常工作压力并密闭条件下，在15 min内，助燃气系统压力下降应≤0.01 MPa，燃气系统压力下降应≤0.005 MPa。

12台设备中11台参与验证，全部合格。

表3.1.5-1  气路系统密封性证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气系统压降值（MPa） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | —— | 0.002 |
| 助燃气系统压降值（MPa） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | —— | —— |
| 气路系统密封性 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | 合格 |

表3.1.5-2  气路系统密封性验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气系统压降值（MPa） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.003 |
| 助燃气系统压降值（MPa） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 气路系统密封性 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | —— | —— | —— | —— | 合格 |

### 3.1.6 安全标志

本文件规定：仪器原子化系统具有高温的部件、电气系统具有高压的部件等，应有明显的安全标志警示相应风险，应符合GB 4793.1-2007的要求。仪器还应根据自身设计特点，具备其它必要的安全标志，以防范可预料到的危险或意外。

12台设备中11台参与验证，全部合格。

表3.1.6-1  气路系统密封性验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护接地 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | 合格 |

表3.1.6-2  气路系统密封性验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护接地 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | —— | —— | —— | —— | 合格 |

## 3.2 波长示值误差与波长重复性

本文件规定：视仪器分级性能，选择其中一项：

- 波长示值误差应不超过±0.25 nm，波长重复性应≤0.15 nm；

- 波长示值误差应不超过±0.50 nm，波长重复性应≤0.30 nm。

12台设备中12台参与验证，全部符合a）项。

表3.2-1  波长示值误差与波长重复性验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长示值误差（nm） | 0.08 | 0.05 | -0.04 | -0.06 | -0.05 | 0.05 | 0.13 | -0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.1 | 0.14 |
| 波长重复性（nm） | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.08 |

表3.2-2  波长示值误差与波长重复性验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长示值误差（nm） | 0.08 | 0.05 | 0.04 | -0.05 | -0.04 | 0.106 | —— | —— | —— | 0.10 | —— | 0.04 |
| 波长重复性（nm） | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | —— | —— | —— | 0.03 | —— | 0.05 |

## 3.3 分辨率

本文件规定：视仪器分级性能，选择其中一项：

- 自动波长功能，使用0.2nm光谱带宽时谱线半宽度应不超过0.20 nm±0.02 nm；

- 手动波长功能，使用0.2nm光谱带宽时锰元素谱线间峰谷能量应≤36%。

12台设备中10台参与验证，全部符合a）项。

表3.3-1  分辨率验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分辨率（nm） | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | —— | —— | 0.20 |

表3.3-2  分辨率验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分辨率（nm） | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.20 |

## 3.4 基线稳定性

本文件规定：视仪器分级性能，选择其中一项：

- 30 min内基线漂移吸光度值应≤0.003，基线瞬时噪声吸光度值应≤0.003；

- 30 min内基线漂移吸光度值应≤0.005，基线瞬时噪声吸光度值应≤0.005。

12台设备中12台参与验证，全部符合a）项。

表3.4-1  基线稳定性验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漂移 | 0.0005 | 0.001 | 0.0003 | -0.0001 | 0.0002 | 0.0008 | 0.002 | 0.0008 | -0.0003 | 0.0017 | 0.0025 | 0.0007 |
| 噪声 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0014 | 0.002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0005 |

表3.4-2  基线稳定性验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漂移 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | -0.0001 | 0.0002 | 0.0009 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0003 |
| 噪声 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0014 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0002 |

## 3.5 灵敏度

### 3.5.1 火焰法

本文件规定：视是否具备塞曼背景校正功能，选择其中一项：

- 非塞曼型仪器：铜元素测量浓度2.00 μg/mL校准溶液，吸光度值应≥0.2；

- 塞曼型仪器：铜元素测量浓度2.00 μg/mL校准溶液，吸光度值应≥0.06。

12台设备中10台参与验证（含1台塞曼火焰），全部合格。

表3.5.1-1  火焰法灵敏度验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否塞曼 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 灵敏度 | 0.4243 | 0.3859 | 0.2780 | —— | 0.5409 | 0.526 | 0.4839 | 0.3329 | 0.4125 | —— | 0.3632 | 0.3275 |

表3.5.1-2  火焰法灵敏度验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否塞曼 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 灵敏度 | 0.4243 | 0.4255 | 0.2830 | —— | 0.5386 | 0.5253 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.3475 |

### 3.5.2 石墨炉法

本文件规定：视是否具备塞曼背景校正功能，选择其中一项：

- 非塞曼型仪器：镉元素测量浓度1.00 ng/mL校准溶液，进样量20 μL吸光度值应≥0.08、或进样量10 μL吸光度值应≥0.04；

- 塞曼型仪器：镉元素测量质量浓度1.00 ng/mL校准溶液，进样量20 μL吸光度值应≥0.064、或进样量10 μL吸光度值应≥0.032。

12台设备中10台参与验证（含2台塞曼石墨炉），全部合格。

表3.5.2-1  石墨炉法灵敏度验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否塞曼 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 灵敏度 | —— | 0.2260 | —— | 0.0904 | 0.2246 | 0.0913 | 0.2233 | 0.1753 | 0.092 | 0.0707 | 0.0675 | 0.0940 |

表3.5.2-2  石墨炉法灵敏度验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否塞曼 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 灵敏度 | —— | 0.2139 | —— | 0.0910 | 0.2318 | 0.0905 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0847 |

## 3.6 检出限

### 3.6.1 火焰法

本文件规定：视是否具备塞曼背景校正功能，选择其中一项：

- 非塞曼型仪器：铜元素测量的检出限应≤0.004 μg/mL；

- 塞曼型仪器：铜元素测量的检出限应≤0.005 μg/mL。

12台设备中11台参与验证（含1台塞曼火焰），全部合格。

表3.6.1-1  火焰法检出限验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否塞曼 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 检出限（μg/mL） | 0.0015 | 0.0014 | 0.0018 | —— | 0.0022 | 0.0023 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0015 | 0.002 | 0.0035 | 0.0018 |

表3.6.1-2  火焰法检出限验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否塞曼 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 检出限（μg/mL） | 0.0015 | 0.0016 | 0.0015 | —— | 0.0023 | 0.0017 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0020 |

### 3.6.2 石墨炉法

本文件规定：视是否具备塞曼背景校正功能，选择其中一项：

- 非塞曼型仪器：镉元素测量的检出限应≤2 pg；

- 塞曼型仪器：镉元素测量的检出限应≤2.5 pg。

12台设备中有10台参与验证（包含2台塞曼石墨炉），全部合格。

表3.6.2-1  石墨炉法检出限验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否塞曼 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 检出限（pg） | —— | 0.098 | —— | 0.597 | 0.155 | 0.215 | 0.110 | 0.403 | 1.30 | 0.250 | 1.057 | 0.402 |

表3.6.2-2  石墨炉法检出限验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否塞曼 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 检出限（pg） | —— | 0.253 | —— | 0.574 | 0.162 | 0.265 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.659 |

## 3.7重复性

### 3.7.1 火焰法

本文件规定：铜元素测量的重复性应≤1%。

12台设备中10台参与验证，全部合格。

表3.7.1-1  火焰法重复性验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性（%） | 0.16 | 0.21 | 0.20 | —— | 0.30 | 0.51 | 0.47 | 0.52 | 0.63 | —— | 0.27 | 0.49 |

表3.7.1-2  火焰法重复性验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性（%） | 0.16 | 0.21 | 0.34 | —— | 1.15 | 0.25 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.40 |

### 3.7.2 石墨炉法

本文件规定：镉元素测量的重复性应≤3%。

12台设备中10台参与验证，全部合格。

表3.7.2-1  石墨炉重复性验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性（%） | —— | 2.38 | —— | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 0.64 | 1.84 | 2.73 | 1.55 | 0.74 | 1.77 |

表3.7.2-2  石墨炉重复性验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性（%） | —— | 1.48 | —— | 0.33 | 1.12 | 1.58 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.64 |

## 3.8 吸光度示值误差

本文件规定：视仪器分级性能，选择其中一项：

- 吸光度示值误差应不超过±1.5%；

- 吸光度示值误差应不超过±2.0%。

12台设备中9台参与验证，全部符合a）。

表3.8-1  吸光度示值误差验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度示值误差（%） | 0.65 | 0.71 | 0.71 | —— | 0.88 | 0.96 | 0.78 | 0.57 | 0.70 | —— | —— | -0.74 |

表3.8-2  吸光度示值误差验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度示值误差（%） | 0.65 | 0.80 | 0.68 | —— | 0.87 | 1.13 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.97 |

## 3.9 边缘波长噪声

本文件规定：视仪器分级性能，选择其中一项：

- 砷元素、铯元素测量的瞬时噪声吸光度值应＜0.010；

- 砷元素、铯元素测量的瞬时噪声吸光度值应＜0.015。

12台设备中12台参与验证，全部符合a）项。

表3.9-1  边缘波长噪声验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短波边缘噪声 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.0043 | 0.004 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.0049 | 0.004 |
| 长波边缘噪声 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.0020 | 0.003 |

表3.9-2  边缘波长噪声验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短波边缘噪声 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.0068 | 0.0042 | 0.008 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.006 |
| 长波边缘噪声 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.0051 | 0.0032 | 0.005 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.002 |

## 3.10 背景校正能力

### 3.10.1 氘灯背景校正法

本文件规定：背景吸光度值在0.9～1.1之间，校正能力应≥30倍。

12台设备中8台参与验证，全部合格。

表3.10.1-1  氘灯背景校正验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火焰法背景校正倍数 | 233 | 249 | —— | —— | 143 | 127 | 3418 | 123 | 59 | —— | —— | 64 |
| 石墨炉法背景校正倍数 | —— | 149 | —— | —— | 98 | 90 | 124 | 61 | 87 | —— | —— | 69 |

表3.10.1-2  氘灯背景校正验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火焰法背景校正倍数 | 233 | 568 | —— | —— | 148 | 296 | —— | —— | —— | —— | —— | 51 |
| 石墨炉法背景校正倍数 | —— | 122 | —— | —— | 95 | 65 | —— | —— | —— | —— | —— | 63 |

### 3.10.2 自吸背景校正法

本文件规定：视仪器分级性能，选择其中一项：

- 背景吸光度值在1.8～2.2之间，校正能力应≥60倍；

- 背景吸光度值在0.9～1.1之间，校正能力应≥60倍；

- 背景吸光度值在0.9～1.1之间，校正能力应≥30倍。

12台设备中6台参与验证，3台符合a）项、3台符合b）项。

表3.10.2-1  自吸背景校正验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火焰法背景吸光度 | —— | 1.8431 | —— | —— | 1.0245 | 2.073 | 1.8235 | 0.9928 | —— | —— | —— | 0.9655 |
| 火焰法背景校正倍数 | —— | 107 | —— | —— | 165 | 91 | 4558 | 2482 | —— | —— | —— | 86 |
| 石墨炉法背景吸光度 | —— | 1.8613 | —— | —— | 0.9800 | 2.061 | 2.0160 | 1.805 | —— | —— | —— | 0.9898 |
| 石墨炉法背景校正倍数 | —— | 75 | —— | —— | 127 | 94 | 79 | 79 | —— | —— | —— | 78 |

表3.10.2-2  自吸背景校正验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火焰法背景吸光度 | —— | 1.9375 | —— | —— | —— | 2.0397 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.0267 |
| 火焰法背景校正倍数 | —— | 96 | —— | —— | 162 | 69 | —— | —— | —— | —— | —— | 67 |
| 石墨炉法背景吸光度 | —— | 1.8928 | —— | —— | —— | 2.142 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.0085 |
| 石墨炉法背景校正倍数 | —— | 119 | —— | —— | 125 | 75 | —— | —— | —— | —— | —— | 70 |

### 3.10.3 塞曼背景校正法

本文件规定：视仪器分级性能，选择其中一项：

- 背景吸光度值在1.8～2.2之间，校正能力应≥80倍；

- 背景吸光度值在0.9～1.1之间，校正能力应≥80倍；

- 背景吸光度值在0.9～1.1之间，校正能力应≥50倍。

12台设备中4台参与验证，3台符合a）项、1台符合b）项。

表3.10.3-1  塞曼背景校正验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火焰法背景吸光度 | —— | —— | 1.8157 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 火焰法背景校正倍数 | —— | —— | 756 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 石墨炉法背景吸光度 | —— | —— | —— | 1.9553 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.2790 | 2.0948 | —— |
| 石墨炉法背景校正倍数 | —— | —— | —— | 86 | —— | —— | —— | —— | —— | 1827 | 103.7 | —— |

表3.10.3-2  塞曼背景校正验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火焰法背景吸光度 | —— | —— | 1.9034 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 火焰法背景校正倍数 | —— | —— | 1001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 石墨炉法背景吸光度 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 石墨炉法背景校正倍数 | —— | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

## 3.11 狭缝换档定位误差

本文件规定：狭缝换档所引起的波长示值误差应≤0.3 nm。

12台设备中11台参与验证，全部合格。

表3.11-1  狭缝换档定位误差验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定位误差（nm） | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.037 | —— | 0.1 | 0.02 |

表3.11-2  狭缝换档定位误差验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定位误差（nm） | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.076 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.02 |

## 3.12 仪器外观

本文件规定：所有电镀表面不应有脱皮现象；喷漆表面色泽应均匀，不应有明显的擦伤、露底、裂纹、起泡等现象；外部零件结合处应整齐，表面无粗糙不平现象。

12台设备中10台参与验证，全部合格。

表3.12-1  仪器外观验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器外观 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | —— | 合格 |

表3.12-2  仪器外观验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器外观 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | —— | —— | —— | —— | 合格 |

## 3.13 仪器成套性

本文件规定：按具体仪器标准规定。

12台设备中10台参与验证，全部合格。

表3.13-1  仪器成套性验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器成套性 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | —— | 合格 |

表3.13-2  仪器成套性验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器成套性 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | —— | 合格 | —— | —— | —— | —— | —— | 合格 |

## 3.14 环境适应性

### 3.14.1 电源环境适应性

本文件规定：视仪器分级性能，选择其中一项：

- 按GB/T 11606—2007中2.7环境条件分组，参照表1中Ⅱ组要求进行电源电压试验。其中电源电压为198 V、242V（β≤0.05）时，应符合“4.5 基线稳定性”要求；

- 无要求。

12台设备中10台参与验证，全部符合a）项。

表3.14.1-1  电源环境适应性验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 198V漂移 | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | -0.0006 | -0.0003 | 0.0009 | 0.003 | 0.0008 | 0.0035 | —— | —— | 0.0005 |
| 198V噪声 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0016 | 0.003 | 0.0004 | 0.0036 | —— | —— | 0.0004 |
| 220V漂移 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 | -0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.002 | 0.0008 | 0.0026 | —— | —— | 0.0006 |
| 220V噪声 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0014 | 0.002 | 0.0004 | 0.0030 | —— | —— | 0.0004 |
| 242V漂移 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0010 | 0.002 | 0.0009 | 0.0018 | —— | —— | 0.0004 |
| 242V噪声 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0017 | 0.002 | 0.0005 | 0.0026 | —— | —— | 0.0003 |
| 电源环境适应性 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | —— | 合格 |

表3.14.1-2  电源环境适应性验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 198V漂移 | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0004 |
| 198V噪声 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0003 |
| 220V漂移 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0004 |
| 220V噪声 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0002 |
| 242V漂移 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0003 |
| 242V噪声 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0002 |
| 电源环境适应性 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合格 |

试验验证完成后，本文件规定修改为：电源电压为198 V±22V、频率为50 Hz±1 Hz时，应符合“4.5 基线稳定性”要求。

### 3.14.2 气候环境适应性

本文件规定：视仪器分级性能，选择其中一项：

- 按GB/T 11606—2007中2.7环境条件分组，参照表1中Ⅱ组要求进行温度上限和温度下限试验，其中高温35 ℃、低温5 ℃，保持8h试验持续时间，应符合“4.5 基线稳定性”要求；

- 按JJF 1574—2016（更新为参考的原标准）中9.13的试验条件进行温度上限和温度下限试验，其中高温35 ℃、低温10 ℃，保持4h试验持续时间，应符合“4.5 基线稳定性”要求；

- 无要求。

12台设备中6台参与验证，全部符合a）项。

表3.14.2-1  气候环境适应性验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温基线漂移 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | —— | —— | —— | 0.002 | 0.0008 | —— | 0.0023 | —— | —— |
| 高温噪声 | 0.0005 | 0.001 | 0.0003 | —— | —— | —— | 0.002 | —— | —— | 0.0022 | —— | —— |
| 低温基线漂移 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | —— | —— | —— | 0.002 | 0.0008 | —— | 0.0023 | —— | —— |
| 低温噪声 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | —— | —— | —— | 0.002 | —— | —— | 0.0020 | —— | —— |
| 气候环境适应性 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | —— | —— | 合格 | 合格 | —— | 合格 | —— | —— |

表3.14.2-2  气候环境适应性验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温基线漂移 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 高温噪声 | 0.0005 | 0.001 | 0.0003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 低温基线漂移 | 0.0005 | 0.001 | 0.0003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 低温噪声 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 气候环境适应性 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

试验验证完成后，本文件规定修改为：低温15 ℃、高温35 ℃时，应符合“4.5 基线稳定性”要求。

## 3.15 稳定性

本文件规定：视仪器分级性能，选择其中一项：

- 仪器开机运行4 h后，应符合“4.5 基线稳定性”要求；

- 仪器开机运行2 h后，应符合“4.5 基线稳定性”要求；

- 无要求。

12台设备中10台参与验证，全部符合a）项。

表3.15-1  稳定性验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始漂移 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | -0.0007 | 0.0007 | —— | 0.002 | 0.0008 | 0.0017 | 0.0029 | —— | 0.0008 |
| 初始噪声 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0008 | —— | 0.002 | 0.0004 | 0.0021 | 0.0016 | —— | 0.0004 |
| 期间漂移 | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | -0.0001 | 0.0009 | —— | 0.002 | 0.0009 | 0.000 | 0.0040 | —— | 0.0009 |
| 期间噪声 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0008 | —— | 0.002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | —— | 0.0003 |
| 最后漂移 | 0.001 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0003 | —— | 0.002 | 0.0008 | -0.0024 | 0.0037 | —— | 0.0009 |
| 最后噪声 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0008 | —— | 0.002 | 0.0004 | 0.0032 | 0.0032 | —— | 0.0006 |
| 稳定性 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | 合格 |

表3.15-2  稳定性验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始漂移 | 0.0005 | 0.001 | 0.0003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0004 |
| 初始噪声 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0003 |
| 期间漂移 | 0.0005 | 0.001 | 0.0003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0003 |
| 期间噪声 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0002 |
| 最后漂移 | 0.001 | 0.0015 | 0.0005 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0004 |
| 最后噪声 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0002 |
| 稳定性 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 合格 |

试验验证完成后，本文件规定修改为：仪器开机运行2 h后，应符合“4.5 基线稳定性”要求。

## 3.16 电磁兼容

本文件规定：视仪器分级性能，选择其中一项：

- 仪器应符合GB/T 18268.1—2010中“表1 抗扰度试验的基本要求”的部分项目，包括静电放电（ESD）、射频电磁场、脉冲群、浪涌4项；

- 无要求。

12台设备中4台参与验证，全部符合a）项。

表3.16-1  电磁兼容验证结果（运输、运输贮存试验前）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁兼容 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | —— | —— | —— | 合格 | —— | —— | —— | —— |

表3.16-2  电磁兼容验证结果（运输、运输贮存试验后）

|  | 设备 1 | 设备 2 | 设备 3 | 设备 4 | 设备 5 | 设备 6 | 设备 7 | 设备 8 | 设备 9 | 设备 10 | 设备 11 | 设备 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁兼容 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

## 3.17 运输、运输贮存

本文件规定：按GB/T 11606—2007中2.7环境条件分组，参照表1中Ⅱ组要求，仪器在运输包装状态下进行相对湿度项目中的交变湿热试验，以及运输、运输贮存项目中的低温、高温、碰撞、倾斜跌落试验。其中交变湿热试验的相对湿度95%、温度55℃，低温试验的温度-40℃（带液晶显示器类的仪器-20℃），高温试验的温度55℃，倾斜跌落试验的高度250 mm。全部试验完成后，将仪器置于正常工作条件下进行检验，应符合4.2～4.17项的要求。

12台设备中7台参与验证，全部合格。详细数据如上述各表。

# 4  采用国外先进标准情况及水平对比

现阶段原子吸收分光光度计是少数几种分析仪器的技术水平接近或达到国际水平的产品，产品的加工、制造在国内也具有稳定的产业供给，但在产品可靠性、应用体验等方面同进口产品还存在较大差距。国内主要品牌有北京北分瑞利、北京普析通用、上海仪电等，进口主要品牌有美国珀金埃尔默、德国耶拿、美国赛默飞、安捷伦、日本日立、日本岛津等。

目前国内的产品标准有GB/T 21187—2007《原子吸收分光光度计》，本文件即为对其的修订。

方法及检定类标准有GBT 15337—2008《原子吸收光谱分析法通则》、GBT 30119—2013《原子吸收测量用校准溶液制备方法》、JJG 694—2009《原子吸收分光光度计检定规程》、JJF 1574—2016《原子吸收型式评价大纲》等，但均未对产品功能及质量要求等做出规范；应用标准较多，涵盖地矿冶金、环保监测、食品饮料、化工日化、医疗、制药、水质等。

本文件在修订过程中参考了国际标准IEC 61010《Safety requirements for electrical equipment for measurement,control,and laboratory use（测量、控制和实验室用电气设备安全要求）》中Part 2-061：Particular requirements for laboratory atomic spectrometers with thermal atomization and ionization（章节2-061：实验室原子光谱仪特定要求）相关内容。

本文件能够对仪器实际应用和行业发展提供更加完善的标准支撑，能够对市面的原子吸收分光光度计的生产、使用和检验提供统一的评价依据。

# 5  与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准协调一致。

# 6  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 7  国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

建议延续原标准，作为推荐性国家标准发布实施。

# 8  贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准发布后，依据相应规范流程逐步实施，标委会秘书处组织在本行业进行宣贯。

# 9  废止现行相关标准的建议

本标准发布后，GB/T 21187—2007《原子吸收分光光度计》废止。

# 10 其他应予说明的事项

无。

（以下空白）