| ICS | 71.040.10 |
| --- | --- |
| CCS | N53 |

中华人民共和国国家标准

GB/T 21186—202x

代替 GB/T 21186—2007

傅立叶变换红外光谱仪

Fourier transform infrared spectrometer

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  要求	3

4.1  仪器正常工作条件要求	3

4.2  功能要求	3

4.3  外观要求	3

4.4  性能要求	3

4.5  安全要求	4

4.6  环境适应性	5

4.7  电磁兼容性	5

4.8  运输、运输贮存	5

4.9  仪器成套性	5

5  试验方法	5

5.1  试验条件	5

5.2  功能检查	6

5.3  外观检查	6

5.4  性能试验	6

5.5  安全试验	9

5.6  环境适应性	9

5.7  电磁兼容性试验	9

5.8  运输、运输贮存试验	10

5.9  仪器成套性	10

6  检验规则	10

6.1  检验分类	10

6.2  出厂检验	10

6.3  型式检验	10

7  标志、包装、运输及贮存	11

7.1  标志	11

7.2  包装	11

7.3  运输	12

7.4  贮存	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 21186—2007《傅立叶变换红外光谱仪》。

本文件与GB/T 21186—2007相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

增加了“术语和定义”一章（见第3章）；

修改了仪器正常工作条件（见4.1，2007年版的3.1）

增加了“功能要求”及试验方法（见4.2、5.2）；

修改了“100%线噪声”的性能要求及试验方法（见4.4.5、5.4.6，2007年版的3.4、4.4）；

修改了“透过率重复性”的试验方法（见5.4.7，2007年版的4.5）；

修改了“分辨率”的性能要求及试验方法（见4.4.7、5.4.8，2007年版的3.6、4.6）；

修改了“波数准确度”的试验方法（见5.4.3，2007年版的4.7）；

修改了“波数重复性”的性能要求及试验方法（见4.4.3、5.4.4，2007年版的3.8、4.8）；

增加了“稳定性”的性能要求及试验方法（见4.4.8、5.4.9）；

修改了“安全”的要求及试验方法（见4.5、5.5，2007年版的3.9、4.9）；

增加了“电源环境适应性”及试验方法（见4.6.1、5.6.1）；

增加了“温度环境适应性”及试验方法（见4.6.2、5.6.2）；

增加了“电磁兼容性”及试验方法（见4.7、5.7）；

修改了“运输、运输贮存”的要求及试验方法（见4.8、5.8，2007版的3.12、4.12）

修改了“试验条件”（见5.1，2007年版的4.1）；

增加了“试验参数设置”（见5.4.1）；

增加了“100%线倾斜范围”的读取方法图示（见图1）；

修改了“仪器检验项目表”（见表5，2007年版的表5）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会（SAC/TC124）归口。

本文件起草单位：XXX。

本文件主要起草人：XXX。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2007年首次发布为GB/T 21186—2007；

——本次为第一次修订。

傅立叶变换红外光谱仪

范围

本文件规定了傅立叶变换红外光谱仪的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于测量谱段在中红外区的傅立叶变换红外光谱仪，简称为“仪器”。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191—2008   包装储运图示标志

GB/T 2829—2002  周期检查计数抽样程序及表

GB 7247.1—2024  激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求

GB/T 11606—2007  分析仪器环境试验方法

GB/T 13384—2008  机电产品包装通用技术条件

GB/T 13966—2013  分析仪器术语

GB/T 17626.2—2018  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—2016  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4—2018  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—2019  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 18268.1—2010  测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求

GB/T 34065—2017  分析仪器的安全要求

术语和定义

GB/T 13966—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

傅立叶变换红外光谱仪 Fourier transform infrared spectrometer

利用傅立叶变换原理获得并记录红外光谱的仪器，通常由光源、干涉仪、检测器和数据处理系统组成。

    - 波数 wavenumber

光的传播方向上每单位厘米长度内的光波数。

波数单位为cm-1。

本底光谱background spectrum

在同一波长范围内，与所需要的观测无直接关系的辐射能量引起的背景，也就是仪器正常工作条件下在未放置样品时测量所获得的光谱。

100%线 100% line

仪器连续测量两次本底光谱后，将二者同波数的强度值相除得到的曲线，理论上该曲线中每一点的值为100%。

100%线噪声 100% line noise

连续多次测量100%线，计算每条100%线选定红外光谱范围内所有数据点的标准偏差，多次的平均值为100%线噪声。

半高峰宽 peak width at half height

以谱峰峰谷最低点到该点对应基线的计数差值的一半作平行于基线的直线，该直线与谱峰两侧所形成交点之间的波数差值。

单位为cm-1。

半高峰宽计算示例图

分辨率 resolution

仪器分辨相邻谱线的能力，以所测得的特征谱线的半高峰宽表示。

单位为cm-1。

稳定性 stability

在仪器正常工作条件下，仪器在规定时间内将吸光度测量值稳定在一个恒定值的能力，即吸光度值的相对标准偏差。

要求

正常工作条件

仪器在下列条件下应能正常工作：

- 温度15 ℃～30 ℃，相对湿度应不大于70%；

仪器应放在平稳的工作台上，附近应无强电磁场干扰源；

仪器工作环境应清洁，无腐蚀性气体；

供电电源采用直流或交流供电，供电误差值应不大于制造商标称供电电压的10%；

接地良好。

功能

仪器至少应具有下列功能：

- 采集参数设置、光谱图采集及存储、光谱图缩放、多张光谱显示等基本功能；

原始光谱数据导出功能，导出格式宜为JDX（Joint Committee on Atomic and Molecular Physical Data）、TXT（Text）、CSV（Comma-separated Values）、XLS/XLSX（Microsoft Excel）或SPC（Software Publisher Certificate）等常用格式中的一种或多种，数据格式的推荐组织形式可参考附录A。

存储与导出原始干涉图形数据的功能，且数据应包含设置的采集参数信息；

数据传输接口：以太网口、Wi-Fi、USB、串口等常用接口中的一种或多种。

外观

外观应满足如下要求：

- 仪器所有电镀表面不应有脱皮现象；

喷漆或喷塑表面应色泽均匀，不应有明显的擦伤、露底、裂纹、起泡现象；

外露零部件结合处应整齐，无粗糙不平现象；

面板上的文字、符号、标志应端正清晰。

性能

本底光谱能量分布

仪器在标称光谱范围高波数截止点处能量值应不小于最高点能量值的20%。

100%线倾斜范围

仪器在不同波数范围的100%线倾斜范围要求见表1。

仪器100%线倾斜范围要求

| 波数范围 cm-1 | 100%线倾斜范围 % |
| --- | --- |
| 800～500 | 98～102 |
| 2200～1900 | 99.5～100.5 |
| 3200～2800 | 99.5～100.5 |
| 4400～4000 | 98.5～101.5 |

100%线噪声

仪器在不同波数范围的100%线噪声要求见表2。

仪器100%线噪声要求

| 波数范围 cm-1 | 100%线噪声 |
| --- | --- |
| 1000～900 | ≤2×10-4 |
| 2200～2100（或2100～2000） | ≤1×10-4 |
| 4100～4000 | ≤2×10-4 |

透过率重复性

仪器的透过率重复性应不大于0.5%。

分辨率

通用仪器所能达到的最高分辨率数值应不大于2 cm-1，专用仪器所能达到的最高分辨率数值应不大于4 cm-1。

波数准确度

对于最高分辨率数值不大于0.5 cm-1的仪器，仪器的波数准确度应不超过设定分辨率的±1/2；

对于最高分辨率数值大于0.5 cm-1的仪器，仪器的波数准确度应不超过±1 cm-1。

波数重复性

对于最高分辨率数值不大于0.5 cm-1的仪器，仪器的波数重复性应不超过设定分辨率的1/4；

对于最高分辨率数值大于0.5 cm-1的仪器，仪器的波数重复性应不超过0.5 cm-1。

稳定性

      - 仪器吸光度值的稳定性应不大于0.6%。

安全

接触电流

在正常工作条件下，仪器的接触电流应不大于0.5 mA（有效值）或0.7 mA（峰-峰值）。

在单一故障条件下，仪器的接触电流应不大于3.5 mA（有效值）或5 mA（峰-峰值）。

介电强度

仪器在正常工作条件下，应能承受1500 V交流有效值连续1 min的电压试验，不应出现飞弧和击穿现象。

保护接地

接地保护端子和有保护连接的每个可触及零部件间的阻抗都应不大于0.1 Ω，不包括电源线的阻抗。

激光安全

仪器的激光辐射安全防护应符合GB 7247.1—2012中第5章的2类要求，包括说明书、警示标识、防护措施等。

环境适应性

电源环境适应性

按GB/T 11606—2007中2.7环境条件分组，仪器按照Ⅱ组要求进行电源电压试验。其中电源电压为198 V、242V（β≤0.05）时，仪器应符合4.4.1的性能指标要求。

温度环境适应性

按本文件规定的仪器正常工作条件中温度的上下限进行温度试验。试验后，仪器应符合4.4.1的性能指标要求。

电磁兼容性

仪器应符合GB/T 18268.1—2010表1中静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度和浪涌（冲击）抗扰度关于性能判据B的要求。

运输、运输贮存

按GB/T 11606—2007中2.7环境条件分组，仪器在运输包装状态下分别按照Ⅱ组要求进行低温、高温、碰撞、倾斜跌落试验，低温试验的温度-40 ℃（带液晶显示器类的仪器-20 ℃），高温试验的温度55 ℃。全部试验完成后，将仪器置于正常工作条件下进行检验，应符合4.4.1～4.4.8的要求。

仪器成套性

按具体仪器标准规定。

试验方法

试验条件

仪器在下列条件下开始试验：

- 本文件试验方法均应在4.1所规定条件下进行；

- 仪器在试验前应预热不少于30  min；

- 聚苯乙烯薄膜国家有证标准物质；

- 纯度大于99.9%的一氧化碳气体；

- 100 mm短光程气体池，使用真空装置充装一氧化碳气体（纯度大于99.9%），其绝对压强与待测分辨率的关系见表3。

一氧化碳气体填充绝对压强与待测分辨率的关系

| 分辨率（cm-1） | 0.5 | 0.125 | 0.05 | 0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对压强（kPa） | 4 | 1.2 | 0.7 | 0.2 |

功能检查

开机运行后进行检查。

外观检查

用目视和手感等方法检查。

性能试验

试验参数设置

性能试验按表4参数进行设置。

试验参数设置

| 试验项目 | 参数设置 |
| --- | --- |
| 本底光谱能量分布 100%线倾斜范围 100%线噪声 透过率重复性 稳定性 | 设定仪器的分辨率为4 cm-1、扫描次数为32次，扫描速度、切趾函数、信号增益和充零因子可依据仪器的默认值进行设定。 |
| 分辨率 | 设定仪器的分辨率为所能达到的最高分辨率、扫描次数为32次或更高、切趾函数为Boxcar、充零因子为2X或者更高，扫描速度和信号增益可依据仪器的默认值进行设定，若仪器存在光阑将其设定为最小档。 |
| 波数准确度 波数重复性 | 对于最高分辨率数值不超过0.5 cm-1的仪器，同“分辨率”试验的参数设置；对于最高分辨率数值超过0.5 cm-1的仪器，同“本底光谱能量分布”试验的参数设置。 |

本底光谱能量分布

采集本底光谱，分别测量本底光谱中能量最高点处和4000 cm-1点处的能量，按照公式（1）计算本底光谱能量分布。

ED=EλEmax×100%	(1)

式中：

ED  ——本底光谱能量分布；

Eλ    ——本底光谱中4000 cm-1点处的能量；

Emax  ——本底光谱中能量最高点的能量。

100%线倾斜范围

测试得到100%线，按图1所示方法寻找800 cm-1～500 cm-1，2200 cm-1～1900 cm-1、3200 cm-1～2800 cm-1和4400 cm-1～4000 cm-1各波段内透过率的最小值和最大值，最小值和最大值所构成的范围为100%线倾斜范围。

100%线倾斜范围

如果仪器的标称测量光谱范围不包括以上全部波段，可自行选择其中一个或多个波段范围计算100%线倾斜范围。

100%线噪声

测试得到100%线，重复测量11 次，按照公式（2）计算1000 cm-1～900 cm-1、2100 cm-1～2000 cm-1（2200 cm-1～2100 cm-1）和4100 cm-1～4000 cm-1各波段的透过率值的标准偏差，11个标准偏差的平均值为仪器的100%线噪声。

NRMS =i=1nyi-y2n-1	(2)

式中：

NRMS   ——所选红外光谱范围内透过率值的标准偏差；

yi	——所选红外光谱范围内第i个波数所对应的透过率数据；

——所选红外光谱范围内透过率数据的平均值；

n	——所选红外光谱范围内的数据点数。

如果仪器的标称测量光谱范围不包括以上波段，可自行选择宽度为100 cm-1的波段进行计算，选择波段时宜避开水蒸气的强吸收谱带。

透过率重复性

采集本底光谱，放置聚苯乙烯薄膜后连续采集3次透射光谱，记录聚苯乙烯薄膜907 cm-1和1601 cm-1附近特征峰的透过率值，按照公式（3）计算907 cm-1和1601 cm-1附近的透过率重复性，取其中较大的一个为仪器的透过率重复性。

TR=Tmax-Tmin	(3)

式中：

TR  	——聚苯乙烯薄膜特征峰处的透过率重复性（%）；

Tmax	——聚苯乙烯薄膜特征峰处透过率的最大值（%）；

Tmin	——聚苯乙烯薄膜特征峰处透过率的最小值（%）。

分辨率

对于最高分辨率数值不大于0.5 cm-1的仪器，使用一氧化碳气体测试仪器的分辨率。采集本底光谱后，放置充装有一氧化碳气体的气体池后采集透射光谱，计算一氧化碳气体2193.36 cm-1处特征峰的半高峰宽，其值为仪器的实际分辨率。

对于最高分辨率数值大于0.5 cm-1的仪器，通过测量空气中水蒸气在1700 cm-1~1900 cm-1附近吸收峰的半高峰宽，其值为仪器的实际分辨率。

波数准确度

对于最高分辨率数值不大于0.5 cm-1的仪器，使用一氧化碳气体测试仪器的波数准确度。采集本底光谱，放置充装有一氧化碳气体的气体池后连续采集3次透射光谱，记录一氧化碳2193.36 cm-1处特征峰的实测峰位值，按照公式（4）计算对应的波数准确度，取其中绝对值最大的一个为仪器的波数准确度。

Δvi=νi-ν	(4)

式中：

△νi——第i个波数准确度，单位为波数（cm-1）；

νi	 ——第i个实测峰位值，单位为波数（cm-1）；

ν	 ——第i个标准峰位值，单位为波数（cm-1）。

对于最高分辨率数值大于0.5 cm-1的仪器，使用聚苯乙烯薄膜测试仪器的波数准确度。采集本底光谱，放置聚苯乙烯薄膜后连续采集3次透射光谱，记录聚苯乙烯薄膜907 cm-1、1601 cm-1和3082 cm-1附近特征峰的实测峰位值，按照公式（2）计算对应的波数准确度，取其中绝对值最大的一个为仪器的波数准确度。

波数重复性

对于最高分辨率数值不大于0.5 cm-1的仪器，使用一氧化碳气体测试仪器的波数重复性。采集本底光谱，放置充装有一氧化碳气体的气体池后连续采集3次透射光谱，记录一氧化碳2193.36 cm-1处特征峰的实测峰位值，按照公式（5）计算特征峰的波数重复性，其值为仪器的波数重复性。

δν=νmax-νmin	(5)

式中：

δν	——波数重复性，单位为波数（cm-1）；

νmax	——实测峰位值的最大值，单位为波数（cm-1）；

νmin	——实测峰位值的最小值，单位为波数（cm-1）。

对于最高分辨率数值大于0.5 cm-1的仪器，使用聚苯乙烯薄膜测试仪器的波数重复性。采集本底光谱，放置聚苯乙烯薄膜后连续采集3次透射光谱，记录聚苯乙烯薄膜907 cm-1、1601 cm-1和3082 cm-1处特征峰的实测峰位值，按照公式（3）计算每个特征峰的波数重复性，取其中最大的一个为仪器的波数重复性。

稳定性

进行稳定性测试期间，仪器所处环境温度波动不超过2℃，相对湿度波动不超过5%。采集本底光谱后，放置聚苯乙烯薄膜采集吸光度光谱，记录聚苯乙烯薄膜907 cm-1、1601 cm-1附近特征峰的吸光度值，此后在4 h内每隔0.5 h记录聚苯乙烯薄膜907 cm-1和1601 cm-1附近特征峰的吸光度值，每个特征峰共记录9个吸光度值，按照公式（6）计算每个特征峰的稳定性，取其中最大的一个为仪器的稳定性。

Si =1Ai=1nAi-A2n-1×100%	(6)

式中：

Si   ——第i个稳定性；

Ai ——第i次测量得到的吸光度值；

A ——9次测量得到的吸光度值的平均值；

n	——测量次数，n=9。

安全试验

接触电流

参照GB/T 34065—2017中6.2的有关规定进行试验。

介电强度

参照GB/T 34065—2017中6.3的有关规定进行试验。

保护接地

参照GB/T 34065—2017中6.4的有关规定进行试验。

激光安全

参照GB 7247.1—2012第5章的要求进行检查。

环境适应性

电源环境适应性

按GB/T 11606—2007中第3章规定的方法进行电源环境适应性试验。先将电压从220 V调至198 V，按6.3试验过程，进行技术指标试验。再将电压调至242 V，按6.3试验过程，进行技术指标试验。

温度环境适应性

按GB/T 11606—2007中第4章和第5章规定的方法进行温度环境适用性试验。

电磁兼容性试验

静电放电抗扰度

参照GB/T 17626.2—2018规定的接触放电试验程序进行试验。

射频电磁场辐射抗扰度

参照GB/T 17626.3—2016规定的程序进行试验。

电快速瞬变脉冲群抗扰度

参照GB/T 17626.4—2018规定的程序进行试验。

浪涌（冲击）抗扰度

参照GB/T 17626.5—2019规定的程序进行试验。

运输、运输贮存试验

仪器在包装状态下，参照GB/T 11606—2007中第15章、第16章、第17章和18章的方法进行试验。

仪器成套性

目视检查。

检验规则

检验分类

仪器的检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

仪器应进行出厂检验，检验规范如下：

- 每台仪器应经检验合格，并附有产品合格证方能出厂；

- 仪器出厂检验项目应按照表5的要求进行。

型式检验

仪器在下列情况之一时，应按4.2～4.9要求进行型式检验。

- 新仪器试制定型鉴定和老仪器转厂生产时；

正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响仪器性能时；

正常生产的产品应每三年进行一次；

仪器长期停产后，恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

质量监督部门提出进行型式检验的要求时。

型式检验的样品应从出厂检验合格的仪器中随机抽取。

型式检验应按GB/T 2829—2002的规定进行，采用一次抽样方案。仪器的检验项目、不合格分类、不合格质量水平（RQL）、判别水平（DL）按表5规定进行。批质量以每百单位仪器不合格数表示。

若型式检验不合格，应分析原因，找出问题并落实措施，重新进行型式检验。若再次型式检验不合格，则应停产整顿，仪器停止出厂，待问题解决，型式检验合格后方可恢复出厂检验。

若型式检验合格，经出厂检验合格的批，作为合格品可以出厂或入库。若入库超过12个月再出厂，则应重新进行出厂检验。

仪器检验项目表

| 序号 | 不合格分类 | 检验项目及章条 |  |  | 不合格质量水平（RQL） | 判别水平（DL） | 抽样方案 |  | 检验分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 要求章节 | 试验方法章节 |  |  | 样本量n | 判别数组（Ac,Re） | 出厂检验 | 型式检验 |
| 1 | A | 接触电流 | 4.5.1 | 5.5.1 | 30 | 1 | 3 | （0,1） | ● | ● |
| 2 |  | 介电强度 | 4.5.2 | 5.5.2 |  |  |  |  | ● | ● |
| 3 |  | 保护接地 | 4.5.3 | 5.5.3 |  |  |  |  | ● | ● |
| 4 |  | 激光安全 | 4.5.4 | 5.5.4 |  |  |  |  | ● | ● |
| 5 | B | 光谱能量分布 | 4.4.1 | 5.4.2 | 65 |  |  | （1,2） | ● | ● |
| 6 |  | 100%线倾斜范围 | 4.4.2 | 5.4.3 |  |  |  |  | ● | ● |
| 7 |  | 100%线噪声 | 4.4.3 | 5.4.4 |  |  |  |  | ● | ● |
| 8 |  | 透过率重复性 | 4.4.4 | 5.4.5 |  |  |  |  | ● | ● |
| 9 |  | 分辨率 | 4.4.5 | 5.4.6 |  |  |  |  | ● | ● |
| 10 |  | 波数准确度 | 4.4.6 | 5.4.7 |  |  |  |  | ● | ● |
| 11 |  | 波数重复性 | 4.4.7 | 5.4.8 |  |  |  |  | ● | ● |
| 12 |  | 稳定性 | 4.4.8 | 5.4.9 |  |  |  |  | ● | ● |
| 13 |  | 环境适应性 | 4.6 | 5.6 |  |  |  |  | —— | ● |
| 14 |  | 电磁兼容性 | 4.7 | 5.7 |  |  |  |  | —— | ● |
| 15 |  | 运输、运输贮存 | 4.8 | 5.8 |  |  |  |  | —— | ● |
| 16 | C | 功能 | 4.2 | 5.2 | 100 |  |  | （2,3） | ● | ● |
| 17 |  | 外观 | 4.3 | 5.3 |  |  |  |  | ● | ● |
| 18 |  | 成套性 | 4.9 | 5.9 |  |  |  |  | ● | ● |
| ●表示应进行检验的项目；——表示不进行检验的项目；RQL表示不合格质量水平。 DL表示判别水平；n表示样本数量；Ac表示合格判定数；Re表示不合格判定数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

标志、包装、运输及贮存

标志

仪器在适当的明显位置固定铭牌，其上应有如下标志：

- 制造厂名称；

仪器型号；

仪器名称；

商标；

制造日期出厂编号；

必须标志的重要标志。

包装

仪器包装应执行GB/T 13384—2008。

包装箱的标志应清晰、牢固，内容如下：

- 制造厂名称及地址；

仪器型号；

仪器名称；

商标；

仪器的质量，单位为kg；外形尺寸：长X宽X高，单位为mm；

包装贮运图示标志：“易碎物品”、“向上”、“怕雨”等应符合GB/T 191—2008规定；

发货、收货单位名称及地址。

随机文件，包括：

- 装箱单；

- 产品合格证；

- 使用说明书（关于安全的要求应符合GB/T 34065—2017有关规定）；

- 备件清单等。

运输

仪器在运输过程中，必须防止雨淋、暴晒和剧烈冲击。

贮存

仪器应原包装存放在仓库里妥善保管，仓库的环境温度0℃～40℃，相对湿度不大于85%，并不能有腐蚀物质﹑辐射源及其它有害物质。

（规范性）
光谱数据格式的推荐组织形式

基本信息

光谱数据应至少包括以下基本信息：

- 样品名称；

- 日期；

- 仪器厂家；

- 仪器型号；

- 测量附件；

- 测量模式；

仪器试验参数信息

光谱数据应至少包括以下仪器试验参数信息：

- 分辨率；

- 扫描次数；

- 扫描波数范围：

- 充零因子：

- 切趾函数：

- 信号增益：

- 激光步长。

数据信息

光谱数据应至少包括以下数据信息：

- 数据处理；

- X轴单位；

- X轴起点；

- X轴终点；

- ΔX；

- Y轴单位；

- Y轴起点；

- Y轴最大值；

- Y轴最小值；

- 数据点数量。

通常X轴显示的是波数信息，其单位是cm-1。

XY数据

XY数据由一列X轴数据和一列或多列Y轴数据组成，示例见图A.1。

XY数据示例：X轴单位为cm-1，X轴起点为449.47，X轴终点为504.679123，ΔX为0.935748，Y轴单位为透过率，Y轴起点为0.953，Y轴最大值为0.956，Y轴最小值为0.951，数据点数为60。