| ICS | 71.040.10 |
| --- | --- |
| CCS | N 53 |

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/TXXXXX—XXXX

基于傅立叶红外法的温室气体在线监测仪

On-line analyzer for greenhouse gases based on Fourier infrared spectrum

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会（SAC/TC124）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

基于傅立叶红外法的温室气体在线监测仪

范围

本文件规定了基于傅立叶红外法的温室气体在线监测仪的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于基于傅立叶红外法的温室气体在线监测仪（以下简称为“仪器”）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 — 2008 包装储运图示标志

GB/T 2829 — 2002 周期检验计数抽样程序及表

GB 4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求

GB/T 11606 — 2007 分析仪器环境试验方法

GB/T 13384 — 2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T 17626.2—2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4—2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 18268.1—2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求

GB/T 34065 — 2017 分析仪器的安全要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

温室气体greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。本文件涉及的温室气体包含二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮（NF3）。

3.2

基于傅立叶红外法的温室气体在线监测仪On-line analyzer for greenhouse gases based on Fourier infrared spectrum

基于傅立叶红外分析原理，能够进行温室气体浓度监测的在线分析仪。主要由光源、干涉仪、密闭气室、检测器、数据处理单元组成。

要求

4.1仪器工作条件

仪器应在下列条件下正常工作：

环境温度：5 ℃~40 ℃

相对湿度：不大于90%

周围无强电磁场干扰，无腐蚀性气体和无强烈振动

供电电源：交流电压220 V±22 V，频率50 Hz±1 Hz；

接地要求：仪器有可靠接地。

4.2外观要求

仪器的外观应满足如下要求：

- 仪器的外观整齐、清洁，表面涂、镀层无明显剥落、擦伤、露底及污垢；

所有铭牌及标志应耐久和清楚，内容符合相关法规、标准的要求；

所有紧固件不得松动，各种调节件灵活，功能正常；

零件表面不得锈蚀；

仪器可拆部分应能无障碍地拆装。

4.3安全要求

4.3.1绝缘电阻

在正常工作条件下，仪器的绝缘电阻应不小于20 MΩ。

4.3.2介电强度

仪器的电源相、中连线与机壳间承受1500 V、50 Hz交流电压，历时1min应无击穿或重复飞弧现象。电晕效应和类似现象可忽略不计。

4.3.3接触电流

在正常工作条件下，仪器的接触电流应不大于0.5 mA（有效值）或0.7 mA（峰-峰值）。

在单一故障条件下，仪器的接触电流应不大于3.5 mA（有效值）或5 mA（峰-峰值）。

4.3.4保护接地

接地保护端子和有效保护连接的每个可触及零部件间的阻抗都不得超过0.1 Ω，不包括电源线的阻抗。

4.4气路密封性

仪器的气路系统应能承受压力不小于仪器额定工作压力1.5倍的压力试验，15 min内压力降不超过试验压力的2%。

4.5气室温度稳定性

仪器预热稳定后，气室温度稳定性不超过±0.5 ℃。

4.6性能要求

    - 检出限

检出限不大于0.5%满量程。

    - 示值误差

示值误差不超过±2%满量程。

    - 重复性

重复性不大于1%。

    - 响应时间

响应时间（上升时间和下降时间）不大于90 s。

    - 漂移

4.6.5.1  24 h零点漂移不超过±2%满量程。

4.6.5.2  24 h量程漂移不超过±2%满量程。

    - 干扰成分的影响

依次通入表1中相应浓度的干扰成分气体，导致分析仪器示值变化的正干扰和负干扰不超过±5%满量程。

表1 测试使用的干扰成分气体

| 气体类型 | 气体名称 | 浓度 |
| --- | --- | --- |
| 干扰气体 | H2O | 15% |
|  | CO2* | 15% |
|  | CO | 300mg/m3 |
|  | NH3 | 20mg/m3 |
|  | HCl | 200mg/m3 |
| 注：*CO2为其他温室气体组分的干扰成分。 |  |  |

4.7环境适应性

环境温度在5 ℃～40 ℃范围内变化，仪器示值的变化不超过±5%满量程。

4.8电磁兼容性

仪器应符合GB/T 18268.1—2010中表2关于静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度等电磁兼容性要求。

4.9运输、运输贮存

仪器在运输包装状态下，包括低温贮存、高温贮存、跌落、碰撞、交变湿热，按GB/T 11606-2007表1中运输、运输贮存的要求进行试验。其中，高温55 ℃；低温-40 ℃（带液晶显示器类的仪器-20 ℃）；交变湿热：相对湿度95%、温度55 ℃；倾斜跌落高度250 mm。试验后，包装箱不应有较大的变形和损伤，受伤仪器不应有变形松脱、涂覆层剥落等机械损伤；将仪器置于正常工作条件下进行检验，应符合4.6.1～4.6.6的要求。

试验方法

5.1试验条件

- 5.1.1 试验环境条件

- 除非另有规定，仪器应在4.1所规定条件下进行。

- 5.1.2 试验设备、工具

试验用设备、工具包括：

- 秒表：分度值0.01 s；

- 多气体动态校准仪：准确度应在1.0%以内；

- 水分发生器。

- 5.1.3 标准物质

试验所用标准物质包括：

a) 氮气：纯度不低于99.999%；

b) 二氧化碳、甲烷、一氧化二氮、六氟化硫、三氟化氮单标标准气体：有证气体标准物质，扩展不确定度不大于2%；

c) 干扰气体：有证气体标准物质，扩展不确定度不大于3%。

5.2外观检查

目视和手感检查。

5.3安全试验

- 5.3.1 绝缘电阻

仪器电源插头不接入电网，电源开关置于接通位置，用绝缘电阻表在电源插头的相、中联线与地在线之间，施加500 V直流试验电压，稳定5 s后，测量绝缘电阻。

- 5.3.2 介电强度

按GB/T 34065 — 2017中6.3.3规定方法进行。

- 5.3.3 接触电流

按GB/T 34065 — 2017中6.2.3规定方法进行。

- 5.3.4 保护接地

按GB/T 34065 — 2017中6.4.3规定方法进行。

5.4气路密封性

仪器的密封性试验用空气或氮气进行。

在仪器气路出口端接压力测量装置，在其入口端通气，使气路系统内充气压力不小于仪器额定工作压力的1.5倍。密封气路入口，3 min后开始读数，在外接管道容积不大于0.5 L的条件下，测量15 min内压力降，并按式(1)计算。

………………………………… （1）

式中：

p——压力变化率；

p1——开始的压力值，单位为千帕（kPa）；

p2——15min后的压力值，单位为千帕（kPa）。

5.5气室温度稳定性

气室温度达到设置值并稳定至少10min后，开始试验，每分钟记录一次气室温度平均值，记录10次，按公式（2）计算温度稳定性δt。

………………………………… （2）

式中：

δt —— 温度稳定性，单位为摄氏度（℃）；

ti —— 第i次记录温度值，单位为摄氏度（℃）；

—— 10次记录的温度平均值，单位为摄氏度（℃）。

5.6性能试验

    - 试验前准备

试验前完成仪器预热，运行稳定后根据仪器测量组分及量程进行零点校准和量程校准。

    - 检出限

通入零点气体或检出限附近的低浓度气体，待读数稳定后每分钟记录一个浓度平均值Ci，获得7个数据，按公式（3）计算所取得数据的标准偏差S0，以S0记为仪器的零点噪声。

………………………………… （3）

式中：

S0m——仪器某测量组分零点噪声，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

Cim——某测量组分第i次获得浓度数据，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

——某测量组分n次获得浓度数据的平均值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

i——记录数据的序号（i=1～7）；

n——记录数据的总个数（n=7）。

按公式（4）计算检出限。

……………………………………… （4）

式中：

RDLm——仪器某测量组分检出限，用满量程的百分比表示；

S0m——仪器某测量组分零点噪声值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

Rm——仪器某测量组分满量程值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

3.143——连续进样7次，在99%置信区间内的t值。

    - 示值误差

依次通入浓度为20%、50%、80%满量程的标准气体；读数稳定后分别记录仪器对各浓度标准气体所有测量组分的示值，再通入零点气等待仪器示值回零。

重复上述步骤3次，按公式（5）计算仪器每种浓度标准气体测量误差相对于满量程的百分比Lei，取Lei的最大值。

…………………………………… （5）

式中：

Leim——仪器某测量组分测量第i种浓度标准气体某测量组分的示值误差，用满量程的百分比表示；

Csim——某测量组分第i种浓度标准气体某测量组分浓度标称值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

——仪器某测量组分测量第i种浓度标准气体某测量组分3次测量平均值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

i——标准气体浓度序号（i=1～3）；

Rm——仪器某测量组分满量程值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）。

    - 重复性

通入80%满量程的标准气体，待示值稳定后，记录示值 Cim，然后回零，重复上述测试操作至少 6 次，按公式（6）计算仪器所有测量组分的重复性。

………………………… （6）

式中：

Srm——仪器某测量组分定量测量重复性；

Cim——校准气某测量组分第i次测量值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

——校准气某测量组分测量平均值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

i——记录数据的序号（i=1～n）；

n——测量次数（n≥6）。

    - 响应时间

通入零点气体，直至获得稳定读数，再通入80%满量程的标准气体，直至获得稳定读数。然后通入零点气体，同时用秒表开始计时，当仪器显示值下降至80%满量程的标准气体稳定读数的10%时，停止计时；记录所用时间为仪器的下降时间。待零点气体测量读数稳定后，通入80%满量程的标准气体，同时用秒表开始计时；当仪器显示值上升至80%满量程的标准气体稳定读数的90%时，停止计时；记录所用时间为仪器的上升时间。

    - 漂移

通入零点气体，记录仪器的稳定零点读数，然后通入80%满量程的标准气体，记录仪器的稳定读数。让仪器连续运行24 h后，测定和记录一次零点读数和量程值读数，随后将本次零点和量程测量值当作下一次的零点和量程漂移测试的初始值；重复测试7次，按式（7）计算零点漂移。

……………………………………… （7）

式中：

Z0m——某测量组分零点读数初始值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

Zim——某测量组分第i点零点读数值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

Zdm——某测量组分零点漂移，用满量程的百分比表示；

ΔZ——某测量组分零点漂移绝对误差，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

Rm——仪器某测量组分满量程值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）。

按式（8）计算量程漂移。

……………………………………… （8）

式中：

S0m——某测量组分量程读数初始值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

Sim——某测量组分第i点量程读数值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

Sdm——某测量组分量程漂移，用满量程的百分比表示；

ΔS——某测量组分量程漂移绝对误差，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

Rm——仪器某测量组分满量程值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）。

    - 干扰成分的影响

干扰测试气体见表1。通入零点气体，记录仪器读数a；通入规定浓度的干扰气体，记录仪器读数b。零点气体和每种干扰气体按上述操作重复测试3次，计算平均值和,按公式(9)计算仪器每种干扰气体干扰成分的影响IEi；将大于满量程值0.5%的正干扰值相加可得到正干扰影响值，将小于满量程值-0.5%的负干扰值相加，得到负干扰影响值；均应符合4.6.6的要求。

…………………………………… （9）

式中：

IEjm——仪器某测量组分测量第j种干扰气体干扰成分的影响，用满量程的百分比表示；

——某测量组分第j种干扰气体3次测量的平均值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

——某测量组分零点气体3次测量平均值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

Rm——仪器某测量组分满量程值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）。

j——某测量组分测试干扰气体的序号（j=1~5）。

5.7环境适应性

仪器在恒温环境中运行后，设置温度为（23±2）℃，稳定至少30 min，记录标准温度值t0通入零点气体，记录仪器读数Z0；通入80%满量程的标准气体，记录仪器读数M0；

缓慢调节（升温速率或降温速率≤1℃/min，以下相同）恒温环境温度为（40±2）℃，稳定至少30 min，记录标准温度值t1，分别通入同一浓度零点气体和80%满量程的标准气体，记录仪器零点读数Z1和量程读数M1；

缓慢调节恒温环境温度为（23±2）℃，稳定至少30min，记录标准温度值t2，分别通入同一浓度零点气体和80%满量程的标准气体，记录仪器零点读数Z2和量程读数M2；

缓慢调节恒温环境温度为（5±2）℃，稳定至少30 min，记录标准温度值t3，分别通入同一浓度零点气体和80%满量程的标准气体，记录仪器零点读数Z3和量程读数M3；

缓慢调节恒温环境温度为（23±2）℃，稳定至少30min，记录标准温度值t4，分别通入同一浓度零点气体和80%满量程的标准气体，记录仪器零点读数Z4和量程读数M4；

按公式（10）计算仪器环境温度变化低温的影响bl和环境温度变化高温的影响bh。

…………………………………… （10）

式中：

blm--------仪器某测量组分环境温度变化低温的影响，用满量程的百分比表示；

bhm--------仪器某测量组分环境温度变化高温的影响，用满量程的百分比表示；

M0m--------环境温度t0，仪器80%满量程的标准气体测量值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

M1m--------环境温度t1，仪器某测量组分80%满量程的标准气体测量值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

M2m--------环境温度t2，仪器某测量组分80%满量程的标准气体测量值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

M3m--------环境温度t3，仪器某测量组分80%满量程的标准气体测量值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

M4m--------环境温度t4，仪器某测量组分80%满量程的标准气体测量值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

Z0m--------环境温度t0，仪器某测量组分零点气体测量值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

Z1m--------环境温度t1，仪器某测量组分零点气体测量值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

Z2m--------环境温度t2，仪器某测量组分零点气体测量值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

Z3m--------环境温度t3，仪器某测量组分零点气体测量值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

Z4m--------环境温度t4，仪器某测量组分零点气体测量值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）；

Rm——仪器某测量组分满量程值，单位为微摩尔每摩尔或毫克每立方米或百分含量（μmol/mol、mg/m3或%）。

5.8电磁兼容性

试验按照GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019的方法进行。

5.9仪器的运输、贮存

仪器在运输包装状态下，按GB/T 11606-2007中第8章、第15章、第16章、第17章和第18章的方法进行。

检验规则

- 6.1检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

- 6.2出厂检验

仪器在出厂前应按表2 试验项目进行检验，每台仪器须经质量检验部门检验合格，并附有产品合格证书后方能出厂。

- 出厂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观要求 | 4.2 | 5.2 |
| 2 | 绝缘电阻 | 4.3.1 | 5.3.1 |
| 3 | 介电强度 | 4.3.2 | 5.3.2 |
| 4 | 接触电流 | 4.3.3 | 5.3.3 |
| 5 | 保护接地 | 4.3.4 | 5.3.4 |
| 6 | 气路密封性 | 4.4 | 5.4 |
| 7 | 气室温度稳定性 | 4.5 | 5.5 |
| 8 | 检出限 | 4.6.1 | 5.6.2 |
| 9 | 示值误差 | 4.6.2 | 5.6.3 |
| 10 | 重复性 | 4.6.3 | 5.6.4 |
| 11 | 响应时间 | 4.6.4 | 5.6.5 |
| 12 | 漂移 | 4.6.5 | 5.6.6 |

- 6.3型式检验

- 6.3.1有下列情况之一应按表3 检验项目进行型式检验：

- 老产品转厂生产和新产品试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、原理、工艺或主要原材料有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，应每三年为周期进行一次检验；

- 产品长期停产，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 6.3.2型式检验的样品应从出厂检验合格的批次中随机抽取，检验的样品一般不少于三台。

- 6.3.3型式检验应按 GB/T 2829—2002 的规定进行，采取一次抽样方案。仪器的检验项目、不合格分类、不合格质量水平（RQL）、判别水平（DL）按表3 规定进行。批质量以每百单位仪器不合格数表示。

- 型式检验

| 序号 | 不合格 分类 | 检验项目及章条 |  |  | 不合格 质量水平 （RQL） | 判别 水平 （DL） | 抽样方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 要求 章条 | 试验方法章条 |  |  | 样品量 （n） | 判定数组 （Ac,Re） |
| 1 | A | 绝缘电阻 | 4.3.1 | 5.3.1 | 30 | Ⅰ | 3 | （0，1） |
| 2 |  | 介电强度 | 4.3.2 | 5.3.2 |  |  |  |  |
| 3 |  | 接触电流 | 4.3.3 | 5.3.3 |  |  |  |  |
| 4 |  | 保护接地 | 4.3.4 | 5.3.4 |  |  |  |  |
| 5 |  | 气路密封性 | 4.4 | 5.4 |  |  |  |  |
| 6 |  | 气室温度稳定性 | 4.5 | 5.5 |  |  |  |  |
| 7 |  | 检出限 | 4.6.1 | 5.6.2 |  |  |  |  |
| 8 |  | 示值误差 | 4.6.2 | 5.6.3 |  |  |  |  |
| 9 |  | 重复性 | 4.6.3 | 5.6.4 |  |  |  |  |
| 10 |  | 响应时间 | 4.6.4 | 5.6.5 |  |  |  |  |
| 11 |  | 漂移 | 4.6.5 | 5.6.6 |  |  |  |  |
| 12 | B | 外观要求 | 4.2 | 5.2 | 65 |  |  | （1，2） |
| 13 |  | 干扰成分的影响 | 4.6.6 | 5.6.7 |  |  |  |  |
| 14 |  | 环境适应性 | 4.7 | 5.7 |  |  |  |  |
| 15 |  | 电磁兼容 | 4.8 | 5.8 |  |  |  |  |
| 16 |  | 仪器的运输、贮存 | 4.9 | 5.9 |  |  |  |  |

- 6.3.4若型式检验不合格，应分析原因，采取纠正措施，验证有效后，重新提交检验。若型式检验再次不合格，则对进行抽样的该批产品应停止出厂，再重复上述分析、纠正、验证、重新提交的步骤，直至合格为止。

- 6.3.5若型式检验合格，对进行抽样的该批产品可以提交鉴定、定型或出厂、入库。

标志、包装

  - 标志

    - 仪器的标志

仪器应在适当的位置粘贴铭牌，铭牌应具有以下内容：

- 仪器名称、型号、测量组分及量程；

- 额定工作电压、频率、功率；

- 制造厂名称、地址；

- 商标；

- 制造日期、出厂编号；

- 其他必要的标志。

    - 包装箱的标志

仪器包装应具有以下内容：

- 仪器名称及型号；

- 制造厂名称及地址；

- 商标；

- 仪器净重和毛重，单位为千克（kg）；

- 外形尺寸为：长×宽×高，单位为毫米（mm）；

- 包装储运图示标志：“易碎物品”、“向上”、“怕雨”等应符合 GB/T 191—2008 规定。

  - 包装

    - 仪器包装

仪器包装应符合 GB/T 13384—2008 的规定。

    - 随机文件

应具备以下文件：

装箱清单；

使用说明书（关于安全的要求应符合GB 4793.1—2007第5章有关规定）；

合格证；

附备件清单。

- 运输和贮存

  - 仪器在运输过程中和贮存时应防止受到剧烈冲击、雨淋、暴晒及辐射。

  - 仪器应原箱存放保管，仓库环境温度为 0℃～40℃，相对湿度不大于 85%；仓库内不应存放能引起仪器腐蚀和电气绝缘性降低的有害物质。