| ICS | 71.041.10 |
| --- | --- |
| CCS | CIMA. 53 |

中国仪器仪表行业协会团体标准

T/CIMA 0193—XXXX

全自动紫外分光测油仪

Automatic ultraviolet spectrophotometer for oil

（本草案完成时间：2025.9.23）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国仪器仪表行业协会  发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

3.1  全自动紫外分光测油仪 automatic ultraviolet spectrophotometer for oil	1

3.2  石油类 petroleum	1

4  仪器结构及测量范围	1

4.1  仪器结构	1

4.2  测量范围	2

5  要求	2

5.1  正常工作条件	2

5.2  外观	2

5.3  功能要求	2

5.3.1  液体输送/计量单元	2

5.3.2  试剂储存单元	2

5.3.3  前处理单元	2

5.3.4  检测单元	2

5.3.5  控制单元	2

5.4  安全性能	3

5.5  性能指标	3

5.6  电源电压的影响	3

5.7  运输、运输贮存	3

6  试验方法	3

6.1  试验条件	3

6.1.1  试验正常工作条件	3

6.1.2  试验设备和工具	3

6.1.3  试剂和标准溶液制备	4

6.2  外观	4

6.3  功能要求	4

6.4  安全性能	4

6.5  性能指标	4

6.5.1  水样体积示值误差	4

6.5.2  注射泵液量示值误差	4

6.5.3  测量示值误差	5

6.5.4  测量重复性	5

6.5.5  漂移	5

6.5.6  相关系数	5

6.5.7  实际水样比对试验	5

6.5.8  电源电压的影响	6

6.5.9  运输、运输贮存	6

7  检验规则	6

7.1  检验分类	6

7.2  出厂检验	6

7.3  型式检验	6

7.3.1  检验时机	6

7.3.2  检验项目	6

7.3.3  抽样方案	6

7.3.4  判定规则	6

8  标志、包装、运输和贮存	6

8.1  标志	6

8.1.1  仪器标志	7

8.1.2  包装标志	7

8.2  包装	7

8.2.1  仪器包装	7

8.2.2  随机文件	7

8.3  运输	7

8.4  贮存	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由吉林大学吉林省光谱分析仪器工程技术研究中心提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：吉林大学、天津众科创谱科技有限公司、长春医学高等专科学校、吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心）、凭祥海关综合技术服务中心、吉林市光大分析技术有限责任公司、虹远科仪（天津）科技有限公司、上海元析仪器有限公司、天津市能谱科技有限公司、屹谱仪器制造（上海）有限公司、浙江科谱仪器有限公司、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司。

本文件主要起草人：高德江、梁荣贺、高付博、梁芳慧、马品一、宋大千、孟详哲、何成伟、赵玉涛、李玲辉、谢樟华、杜继东、姜雪、刘建龙、辛延斌、任志鹏。

全自动紫外分光测油仪

范围

本文件规定了全自动紫外分光测油仪的仪器结构及测量范围、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于采用紫外分光光度法测定地表水、地下水和海水中石油类的全自动紫外分光测油仪（以下简称 “仪器”）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008  包装储运图示标志

GB/T 11606-2007  分析仪器环境试验方法

GB/T 13384-2008  机电产品包装通用技术条件

GB/T 34065-2017  分析仪器的安全要求

HJ 970 水质 石油类的测定 紫外分光光度法

术语和定义

全自动紫外分光测油仪 automatic ultraviolet spectrophotometer for oil

指基于紫外分光光度法原理,通过自动化流程实现对地表水、地下水和海水中石油类分析的仪器设备。

石油类 petroleum

在pH≤2的条件下，能够被正己烷萃取且不被硅酸镁吸附，225 nm波长处有吸收的物质。

标准曲线 calibration curve

指系列已知石油类标准物质浓度与仪器响应值之间的数学关系。

仪器结构及测量范围

仪器结构

仪器的基本结构如图1所示，主要包含以下单元：

仪器的基本结构图

液体输送/计量单元：由注射泵、切换阀和输送管道等构成，用于水样、标准溶液、质控样、试剂和废液等溶液的输送或计量。

试剂储存单元：由多组试剂瓶和输送管道等构成，用于储存萃取剂和清洗液等。

前处理单元：由体积探测、搅拌器、硅酸镁吸附柱和油水分离膜等构成，用于石油类物质的萃取和分离。

检测单元：由光源、分光系统、比色装置和传感器等构成，用于石油类物质的检测。

控制单元：由硬件和软件构成，实现萃取、分离和测量等操作步骤的控制，具有参数设置、数据管理和运行维护等功能。

废液收集单元：用于收集废液，做好标识，委托有资质的单位进行处理。

测量范围

测量范围：0 mg/L～16.0 mg/L。

要求

正常工作条件

仪器应在下列条件下正常工作：

电源电压：交流电压220 V ± 22 V；

电源频率： 50 Hz ± 0.5 Hz；

环境温度：5℃～40℃；

相对湿度：65% ± 20%。

外观

仪器的外观应满足以下要求：

- 仪器的外观完整、清洁，表面涂层镀层无明显剥落、擦伤、露底及污垢；

所有铭牌及标志应清晰；

所有紧固件不应松动，各种调节件应灵活、功能正常；

仪器可拆部分应能无障碍地拆装。

功能要求

液体输送/计量单元

应由防腐蚀性材料构成，耐受试剂或水样的腐蚀性。

液体输送管道应具备自动清洗功能。

试剂储存单元

试剂储存容器所用材质应耐受储存试剂的腐蚀。

储存试剂量应满足至少12个试样的测定。

前处理单元

体积探测单元应具备校准功能。

应具有搅拌速度和时间设置功能。

搅拌器、液体转移管应具有自动清洗功能。

检测单元

样品池应为石英材质，具有自动清洗功能。

检测模块输出信号应稳定准确。

控制单元

应具有样品信息登记、曲线选择、测量项目选择、萃取液体积和稀释因子设置等功能。

应具有液体输送管道自动清洗、样品盘复位等功能。

应具有硅酸镁使用次数提示以及自动切换功能或具有其他形式的石油类和动植物油类物质分离功能。

应具有数据处理功能，至少包括编号、样品名称、测量项目、样品体积、萃取液体积、样品浓度、萃取液浓度、吸光度、工作曲线和检测时间等信息，可以生成和导出检测报告。

应具有自建工作曲线功能，可以手动或自动完成工作曲线的绘制。

安全性能

仪器的接触电流、介电强度和保护接地的要求应符合GB/T 34065-2007中第6章的有关规定。

性能指标

仪器性能指标应符合表1的规定。

性能指标

| 序号 | 项目名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 5.5.1 | 水样体积示值误差 | ≤1% |
| 5.5.2 | 注射泵液量示值误差 | ≤1% |
| 5.5.3 | 测量示值误差 | 不超过±10% |
| 5.5.4 | 测量重复性 | ≤2% |
| 5.5.5 | 漂移 | 零点漂移不超过±0.2 mg/L 示值漂移不超过±5% |
| 5.5.6 | 相关系数 | ≥0.999 |
| 5.5.7 | 实际水样比对试验 | 不超过±10% |

电源电压的影响

测量示值误差不超过±10%。

运输、运输贮存

仪器在包装贮运状态下，对其进行交变湿热试验、低温贮存试验、高温贮存试验、跌落试验和碰撞试验，其中，高温贮存试验中高温为55℃、低温贮存试验中低温为-40℃或-20℃（仅用于带液晶显示器类的仪器）；交变湿热试验中：相对湿度为95%，温度为40℃；跌落试验高度为250 mm。试验后包装箱不应有较大的变形和损伤，受试仪器不应有变形松脱、涂覆层剥落等机械损伤。全部试验完成后，将仪器置于正常工作条件下进行检验，应符合5.2～5.6的要求。

试验方法

试验条件

试验正常工作条件

试验正常工作条件应符合5.1的规定。

仪器在试验前应预热不少于30 min，并按操作说明要求对仪器进行校准。

试验设备和工具

移液管、容量瓶：A级（根据需要选择不同规格）。

分析天平：分辨率不低于0.0001 g。

分液漏斗：1000 mL，具有聚四氟乙烯旋塞。

耐压测试仪：交流电压0 V～1500 V，频率为50 Hz，准确度优于5级。

泄漏电流测试仪：准确度优于5级。

接地导通电阻测试仪：准确度优于5级。

调压变压器：调压范围0 V～250 V，功率大于仪器额定功率的20%。

仪器随机配带或制造商推荐的试验用其他设备。

试剂和标准溶液制备

实验用水为蒸馏水或同等纯度的水。

盐酸：ρ（HCl）=1.19 g/mL，优级纯。

硫酸：ρ（H2S04）=1.84 g/mL，分析纯。

正己烷（C6H14）。

使用前于波长225 nm处，采用1 cm石英比色皿，以水做参比测定透光率，透光率大于90%方可使用，否则需脱芳处理。脱芳处理方法：将500 mL正己烷加入1000 mL分液漏斗（6.1.2.2）中，加入25 mL硫酸（6.1.3.3）萃取10 min，弃去硫酸相，重复上述操作，直至硫酸相近无色，再用蒸馏水萃取3次，至透光率大于90%即可。

同一批次样品测定所使用的正己烷应来自同一瓶，如样品数量多，可将多瓶四氯乙烯混合均匀后使用。

无水乙醇（C2H6O），分析纯。

无水硫酸钠（Na2SO4）。

- 于550℃下灼烧4 h，冷却后装入磨口玻璃瓶中，置于干燥器内贮存。

硅酸镁（MgSiO3）：150 μm～250 μm（100目～60目）。

- 于550℃下灼烧4 h，冷却后取适量硅酸镁于磨口玻璃瓶中，根据硅酸镁的重量，按6%（m/m）的比例加入适量蒸馏水，密塞并充分振摇数分钟，放置12 h，备用。

石油类标准贮备液：ρ=1000 mg/L。

适用于紫外分光光度法测定的有证标准物质（正己烷体系）。

石油类标准使用液

根据试验所需石油类标准使用液的浓度，将石油类标准贮备液（6.1.3.8）用正己烷（6.1.3.4）稀释而得。

玻璃棉

用正己烷（6.1.3.4）浸洗至少15 min，晾干后置于干燥玻璃瓶中，备用。

外观

目视检查。

功能要求

按仪器操作说明开机检查。

安全性能

仪器的接触电流试验、介电强度试验和保护接地试验按照GB/T 34065-2017 第6章的有关内容执行。

性能指标

水样体积示值误差

用容量瓶准确量取500 mL蒸馏水至萃取瓶中，使用校准后的仪器重复测量3次蒸馏水体积，按公式（1）计算水样体积示值误差。

Δ=V-500500×100%	()

式中：

Δ—— 水样体积示值误差；

V—— 3次测量值的算术平均值；

注射泵液量示值误差

用校准后仪器配备的注射泵移取25.00 mL蒸馏水，重复3次，使用分析天平测量移取的蒸馏水质量并换算成体积，按公式（2）计算注射泵液量示值误差。

δ=v-2525×100%	()

式中：

—— 注射泵液量示值误差；

v—— 3次测量值的算术平均值；

测量示值误差

经校准后的仪器，分别测试2 mg/L、8 mg/L、16 mg/L的石油类标准使用液3次，按公式（3）计算各浓度石油类标准使用液的测量示值误差（∆c）。

∆c=c-cscs×100%	()

式中：

∆c—— 各浓度石油类标准使用液的测量示值误差，%；

c—— 各浓度石油类标准使用液3次测量结果的算术平均值，mg/L；

cs—— 各浓度石油类标准使用液的标称值，mg/L。

测量重复性

经校准后的仪器，分别测试8 mg/L的石油类标准使用液6次，按公式（4）计算相对标准偏差（RSD），即为仪器的测量重复性。

RSD=1ci=1nci-c2n-1×100%	()

式中：

RSD——相对标准偏差，%；

ci——第i次测量值，mg/L；

c——6次测量值的算术平均值，mg/L；

n——测试次数。

漂移

零点漂移

经校准后的仪器，注入1 mg/L的石油类标准使用液，仪器稳定后读取初始示值，仪器连续运行30 min，每隔5 min读取1次示值，共6次，按公式（5）计算零点漂移，取绝对值最大者。

Dz=ci-c0	 ()

式中：

Dz——零点漂移，mg/L；

ci——第i次测量值，mg/L；

c0——仪器初始示值，mg/L。

示值漂移

经校准后的仪器，注入16 mg/L的石油类标准使用液测定仪器的示值漂移。方法同零点漂移，按公式（6）计算示值漂移，取绝对值最大者。

Dr=ci-c0cs×100%		 ()

式中：

Dr——示值漂移，%；

ci——第i次测量值，mg/L；

c0——仪器初始示值，mg/L。

cs——石油类标准使用液浓度，mg/L。

相关系数

经校准后的仪器，分别测试0.00 mg/L、1.00 mg/L、2.00 mg/L、4.00 mg/L、8.00 mg/L和16.00 mg/L浓度的石油类标准使用液，以石油类标准使用液浓度（mg/L）为横坐标，以相应的吸光度值为纵坐标，建立标准曲线并计算相关系数。

实际水样比对试验

选择浓度约为0.4 mg/L的实际水样，分别用仪器和生态环保部发布的HJ 970所规定的分析方法进行测量，重复测量3次，计算仪器测定值平均值与HJ 970分析方法测定值平均值之间的相对误差。

电源电压的影响

调整调压变压器使其输出电压为198 V，按照6.5.3方法进行测量示值误差试验。调整调压变压器使其输出电压为242 V，按照6.5.3方法进行测量示值误差试验。取绝对值最大者。

运输、运输贮存

仪器在运输包装状态下，应按照GB/T 11606-2007 表1中运输、运输贮存的要求进行试验，试验项目包括低温贮存、高温贮存、跌落、碰撞和交变湿热。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

每台仪器应经检验合格，并附有仪器合格证方能出厂。

出厂检验项目按5.2、5.3、5.5.1~5.5.5的要求进行。

型式检验

检验时机

具有下列条件之一时应进行型式检验：

- 仪器设计定型或生产定型；

仪器转厂或转移生产地；

仪器正式生产后，结构、材料、工艺有较大改变，可能影响仪器性能；

仪器长期停产后，恢复生产；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

检验项目

型式检验项目应为本文件规定的全部要求项目。

抽样方案

型式检验在已检验合格的产品中抽样应不少于3台。

判定规则

型式检验试验结果的判断原则及处理内容如下所述：

- 出现一次非偶然性故障应判定为不合格。

若不能判断故障的类别，应将故障计入总故障数内。并应另抽取3台样机，重新进行该项目的全部试验，若出现同样故障，应判定本次试验不合格；若出现其他偶发性故障，应再记入本次检验的总故障数内。

在一次检验中，相同的偶发性故障出现2次判定为不合格；不相同的偶发性故障超过3次判定为不合格。

对偶发性故障允许修复，修复后应重新进行该性能指标的全部试验。

仪器抽样型式检验判定为不合格时，应对整批产品进行分析并采取措施；返修后重新抽取样机进行第二次试验，若仍不合格，应停止此产品生产并进行整顿。

标志、包装、运输和贮存

标志

仪器标志

在仪器适当的明显位置固定铭牌，其上应有如下信息：

- 制造厂商名称、地址；

仪器型号、名称；

出厂编号；

制造日期。

包装标志

包装箱的标志应有如下信息：

- 制造厂商名称、地址；

仪器型号、名称、规格；

仪器质量，单位为kg；体积：长×宽×高，单位为mm×mm×mm；

包装储运图示标志“易碎物品”、“向上”、“怕雨”等应符合GB/T 191-2008规定。

包装

仪器包装

仪器包装应符合GB/T 13384-2008 中防潮、防震包装规定。

随机文件

仪器装箱时应附有下列随机文件：

- 装箱单；

产品合格证；

使用说明书。

运输

仪器在包装完整的情况下，可用一般交通工具运输。运输过程中应按运输标志的要求进行运输作业，防止雨淋、倒置及强烈冲击。

贮存

仪器应放置在通风、干燥、不含腐蚀性气体，且环境温度为0℃～40℃，相对湿度不大于85%的室内。