# 《全自动红外分光测油仪》编制说明

- 工作简况

- 任务来源

本项目是中国仪器仪表行业协会（中仪协[2025]年3号）批准立项项目。团体标准编号T/ CIMA 0192 -XXXX，项目名称“全自动红外分光测油仪”，本项目由吉林大学提出，并牵头起草，由中国仪器仪表行业协会归口管理。计划完成时间为2026年。

- 主要工作过程

- 起草（草案、论证）阶段

2025年1月9日中国仪器仪表协会组织专家组召开线上立项评审会，并于2025年1月14日发布立项批复文件（中仪协[2025]年3号），批准标准立项。

2025年2月-7月，牵头单位吉林大学、天津众科创谱科技有限公司、长春医学高等专科学校、山东省淄博生态环境监测中心、东北林业大学等单位，查询和分析国内外相关技术文献和资料，对所查文献及现行检测方法的优缺点进行梳理，确定了全自动红外分光测油仪的主要性能指标及试验方案，并对全自动红外分光测油仪的主要技术内容包括示值误差、重复性、漂移等指标进行了大量的试验，验证相关技术指标的要求及具体检验方法。

2025年3月，中国仪器仪表协会发布《关于成立〈全自动红外分光测油仪〉等3项团体标准起草工作组的通知》，收到了多家单位的参与起草申请，组建了《全自动红外分光测油仪》起草组，这些单位为：吉林大学、天津众科创谱科技有限公司、长春医学高等专科学校、山东省淄博生态环境监测中心、东北林业大学、虹远科仪（天津）科技有限公司、上海元析仪器有限公司、天津市能谱科技有限公司、屹谱仪器制造（上海）有限公司、吉林市光大分析技术有限责任公司、浙江科谱仪器有限公司、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司等。

2025年7月10日，中国仪器仪表协会组织在天津众科创谱科技有限公司召开《全自动红外分光测油仪》团体标准起草工作组会议。对全自动红外分光测油仪工作组讨论稿中的性能指标及试验方案进行详细讨论，并汇总成电子文档分发至相关验证单位进行验证。

2025年9月，牵头单位吉林大学、天津众科创谱科技有限公司、长春医学高等专科学校详细汇总各单位验证数据，根据试验数据及工作组成员的意见，形成了标准征求意见稿，并完善编制说明。

- 征求意见阶段

2025年×月，标准征求意见稿及编制说明由起草工作组审核，协会同意后，通过“发函”方式征求意见。截止2025年×月，共发函××个单位，收到××个单位回函，其中××个单位提出了××条意见或建议。起草工作组对反馈意见进行认真汇总和分析，形成了《团体标准征求意见汇总处理表》。

- 审查阶段

2025年×月，工作组根据《团体标准征求意见汇总处理表》对标准征求意见稿进行补充、修改，形成了标准送审稿及其编制说明，经工作组组长审阅后。于2025年×月，报科技部，由科技部组织相关专家审定。

- 报批阶段

2025年×月，由工作组组长根据审查意见进行修改，按要求完成标准报批稿及其附件，并填写《团体标准报批签署单》报送科技部。

- 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由吉林大学牵头制定，主要参加单位有天津众科创谱科技有限公司、长春医学高等专科学校、山东省淄博生态环境监测中心、东北林业大学、吉林市光大分析技术有限责任公司、上海元析仪器有限公司、虹远科仪（天津）科技有限公司、天津市能谱科技有限公司、屹谱仪器制造（上海）有限公司、浙江科谱仪器有限公司、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司。

主要成员：高德江、高付博、梁荣贺、梁芳慧、马品一、宋大千、宋娟梅、陈立刚、赵玉涛、李玲辉、谢樟华、杜继东、姜雪、刘建龙、辛延斌、任志鹏。

所做的工作：高德江为标准工作组组长，全面协调标准起草工作，负责标准的具体起草与编写工作，并负责对各阶段标准的审核。梁芳慧、马品一、宋大千、陈立刚负责对国内外全自动红外分光测油仪现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集和检索国内外技术资料，进行研究分析、资料查证等工作。陈立刚等。高付博、梁荣贺、梁芳慧、马品一、宋娟梅、赵玉涛、谢樟华、姜雪、刘建龙、辛延斌、任志鹏等进行试验方法的验证工作，李玲辉、杜继东等负责项目各方面的意见及建议进行归纳、分析。

- 标准编制原则和主要内容

- 标准编制原则

本标准的编制原则是既参考最新的标准、方法和技术，又考虑国内现有监测机构的监测能力和实际情况，确保编制后的标准方法既能满足标准限值的要求，又具有科学性、先进性、准确性和可操作性。

本标准起草过程中，主要参照GB/T1.1 标准化工作导则、GB/T20000《标准化工作指南》、GB/T20001《标准编写规则》的规定及相关要求进行编写。

在团体标准制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 191-2008  包装储运图示标志

GB/T 6682-2008  分析实验用水规格和试验方法

GB/T 11606-2007  分析仪器环境试验方法

GB/T 13384-2008  机电产品包装通用技术条件

GB/T 34065-2017  分析仪器的安全要求

HJ 637 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

- 标准主要内容

本标准规定了全自动红外分光测油仪的仪器结构及测量范围、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。其中：

- 要求

规定了全自动红外分光测油仪的仪器结构及测量范围、功能要求、安全性能、性能指标（水样体积示值误差、注射泵液量示值误差、测量示值误差、测量重复性、漂移、最小检出浓度、实际水样比对试验）、电源电压的影响、运输、运输贮存和外观等技术要求。

- 试验方法

对所提出的水样体积示值误差、注射泵液量示值误差、测量示值误差、测量重复性、漂移、最小检出浓度、实际水样比对试验、电源电压的影响、运输、运输贮存和外观等技术要求试验方法进行了规定。

- 检验规则

对出厂检验项目和规则进行了规定。

- 标志、包装、运输和贮存

详细规定了产品的标志、包装、运输和贮存。

- 主要试验（或验证）情况

- 水样体积示值误差

用容量瓶准确量取500 mL蒸馏水至萃取瓶中，使用校准后的仪器重复测量3次蒸馏水体积，按公式（1）计算水样体积示值误差。

Δ=V-500500×100%............................................(1)

式中：

—— 水样体积示值误差；

—— 3次测量值的算术平均值。

表1	水样体积示值误差数据汇总

| 仪器序号 | Δ（%） |
| --- | --- |
| 仪器A | 0.5 |
| 仪器B | 0.2 |
| 仪器C | 0.3 |
| 仪器D | 0.2 |
| 仪器E | 0.7 |
| 仪器F | -0.9 |

由实验结果可知，六家实验室六台仪器，在测定500 mL蒸馏水时的水样体积示值误差范围为-0.9 ~0.7 %。根据实验结果，确定全自动红外分光测油仪的水样体积示值误差要求为不超过±1%。

- 注射泵液量示值误差

用校准后仪器配备的注射泵移取25.00 mL蒸馏水，重复3次，使用分析天平测量移取的蒸馏水质量并换算成体积，按公式（2）计算注射泵液量示值误差。

δ=v-2525×100%............................................(2)

式中：

—— 注射泵液量示值误差；

v—— 3次测量值的算术平均值。

表2 注射泵液量示值误差数据汇总

| 仪器序号 | δ（%） |
| --- | --- |
| 仪器A | -0.9 |
| 仪器B | 0.6 |
| 仪器C | -0.7 |
| 仪器D | -0.1 |
| 仪器E | 0.6 |
| 仪器F | -0.9 |

由实验结果可知，六家实验室六台仪器，注射泵液量示值误差范围为-0.9 ~0.6 %。根据实验结果，确定全自动红外分光测油仪的注射泵液量示值误差要求为不超过±1%。

- 测量示值误差

- 测量值≤10 mg/L时的测量示值误差

经校准后的仪器，在样品池注入5 mg/L的石油类标准使用液。重复测量3次，按公式（3）计算测量值≤10 mg/L时的测量示值误差∆c。

∆c=c-cs	(3)

式中：

∆c——测量值≤10 mg/L时的测量示值误差，mg/L；

c ——3次测量值的算术平均值，mg/L；

cs——石油类标准使用液浓度，mg/L。

- 测量值＞10 mg/L时的测量示值误差

按照仪器说明，在样品池注入满量程40%、80%的石油类标准使用液。重复测量3次，按公式（4）计算测量值＞10 mg/L时的测量示值误差∆cr。

∆cr=c-cscs×100%	(4)

式中：

∆cr——测量值＞10 mg/L时的测量示值误差，%；

c  ——3次测量值的算术平均值，mg/L；

cs ——石油类标准使用液浓度，mg/L。

表3-1 测量值≤10 mg/L时示值误差数据汇总

| 仪器序号 | Δc（mg/L） |
| --- | --- |
| 仪器A | 0.07 |
| 仪器B | -0.10 |
| 仪器C | -0.12 |
| 仪器D | 0.01 |
| 仪器E | 0.12 |
| 仪器F | 0.50 |

表3-2 测量值＞10 mg/L时示值误差数据汇总

| 仪器编号 | Δcr（%） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 满量程40% | 满量程80% |
| 仪器A | -0.2 | -2.6 |
| 仪器B | -2.8 | 0.1 |
| 仪器C | -1.0 | -1.7 |
| 仪器D | 0.3 | 0.2 |
| 仪器E | 0.3 | -0.5 |
| 仪器F | 2.5 | 4.6 |

由实验结果可知，六实验室六仪器，在测量范围不大于10 mg/L时，示值误差范围为-0.12 ~0.50 mg/L，在测量范围大于10 mg/L时，示值误差范围为-2.8% ~4.6%。根据实验结果，确定全自动红外分光测油仪的示值误差要求为测量范围≤10 mg/L时，不超过±0.8 mg/L；测量范围＞10 mg/L时，不超过±8%。

- 测量重复性

经校准后的仪器，按仪器操作说明在其样品池注入满量程40%的石油类标准使用液，稳定后读取示值，重复测量6次。按公式（5）和公式（6）计算相对标准偏差，即为仪器的测量重复性。

s=i=1n（ci-c）2n-1	(5)

RSD=sc×100%	(6)

式中：

s——标准偏差，mg/L；

RSD——相对标准偏差，%；

n——测量次数；

ci——第i次测量值，mg/L；

c——6次测量值的算术平均值，mg/L。

表4 仪器测量重复性数据汇总

| 仪器序号 | RSD（%） |
| --- | --- |
| 仪器A | 1.1 |
| 仪器B | 1.3 |
| 仪器C | 0.5 |
| 仪器D | 0.1 |
| 仪器E | 0.1 |
| 仪器F | 0.1 |

由实验结果可知，六实验室六仪器重复性范围为0.1% ~1.3%。根据实验结果，确定全自动红外分光测油仪的重复性要求为≤2%。

- 漂移

- 零点漂移

经校准后的仪器，注入5 mg/L的石油类标准使用液测定仪器的零点漂移。仪器稳定后读取初始示值，仪器连续运行30 min，每隔5 min读取1次示值，共6次，按公式（7）计算零点漂移，取绝对值最大者。

Dz=ci-c0	(7)

式中：

Dz——零点漂移，mg/L；

ci——第i次测量值，mg/L；

c0——仪器初始示值，mg/L。

- 示值漂移

经校准后的仪器，注入满量程80%的标准物质测定仪器的示值漂移。方法同零点漂移，按公式（8）计算示值漂移，取绝对值最大者。

Dr=ci-c0cs×100% 	(8)

式中：

Dr——示值漂移，%；

ci——第i次测量值，mg/L；

c0——仪器初始示值，mg/L。

cs——石油类标准使用液浓度，mg/L。

表5-1 零点漂移数据汇总

| 仪器序号 | Dz（mg/L） |
| --- | --- |
| 仪器A | 0.32 |
| 仪器B | -0.33 |
| 仪器C | 0.17 |
| 仪器D | -0.02 |
| 仪器E | -0.22 |
| 仪器F | 0.38 |

表5-2 示值漂移数据汇总

| 仪器序号 | Dr（%） |
| --- | --- |
| 仪器A | -0.8 |
| 仪器B | -4.2 |
| 仪器C | 2.4 |
| 仪器D | -0.1 |
| 仪器E | -2.5 |
| 仪器F | -2.5 |

由实验结果可知，六家实验室六仪器零点漂移范围为-0.33-0.38 mg/L，示值漂移范围为-4.2%~2.4%。根据实验结果，确定全自动红外分光测油仪的漂移要求为零点漂移不超过±0.5 mg/L，示值漂移不超过±5%。

- 最小检出浓度

经校准后的仪器，按仪器操作说明在其样品池注入5 mg/L的石油类标准使用液，稳定后读取示值，重复测量6次。按公式（9）计算最小检出浓度。

cl=3s	(9)

式中：

cl——最小检出浓度，mg/L；

s——标准偏差，mg/L。

表6 最小检出浓度数据汇总

| 仪器序号 | cl（mg/L） |
| --- | --- |
| 仪器A | 0.33 |
| 仪器B | 0.39 |
| 仪器C | 0.12 |
| 仪器D | 0.03 |
| 仪器E | 0.09 |
| 仪器F | 0.11 |

由实验结果可知，六家实验室六台器最小检出浓度范围为0.03~0.39 mg/L。根据实验结果，确定全自动红外分光测油仪的最小检出浓度要求为≤0.5 mg/L。

- 实际水样比对试验

选择浓度约为4 mg/L的实际水样，分别用仪器和生态环保部发布的HJ 637所规定的分析方法进行测量，重复测量3次，计算仪器测定值平均值与HJ 637规定的分析方法测定值平均值之间的相对误差。

表7 实际水样比对试验数据汇总

| 仪器序号 | 相对误差（%） |
| --- | --- |
| 仪器A | -3.4 |
| 仪器B | -5.3 |
| 仪器C | -4.8 |
| 仪器D | 0.9 |
| 仪器E | -5.2 |
| 仪器F | 9.6 |

由实验结果可知，六家实验室六仪器测定浓度约为4 mg/L的实际水样，与国标分析方法测定结果的相对误差范围为-5.2%~9.6%。根据实验结果，确定全自动红外分光测油仪实际水样比对试验的相对误差要求不超过±10%

- 电源电压的影响

调整调压变压器使其输出电压为198 V，按照3中方法进行示值误差试验。调整调压变压器使其输出电压为242 V，按照3中方法进行示值误差试验。取绝对值最大者作为电源电压的影响性能指标的判定值。

表8-1 测量值不大于10 mg/L时电源电压数据汇总

| 仪器序号 | Δc（mg/L） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 198 V | 242 V |
| 仪器A | 0.07 | 0.08 |
| 仪器B | -0.10 | 0.16 |
| 仪器C | -0.12 | -0.08 |
| 仪器D | 0.01 | 0.01 |
| 仪器E | 0.06 | 0.07 |
| 仪器F | -0.17 | -0.19 |

表8-2 测量值大于10 mg/L时电源电压影响数据汇总

| 仪器序号 | Δcr（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 198 V |  | 242 V |  |
|  | 满量程40% | 满量程80% | 满量程40% | 满量程80% |
| 仪器A | -0.2 | -2.6 | -1.6 | -1.4 |
| 仪器B | -2.8 | 0.1 | -2.9 | 0.5 |
| 仪器C | -1.0 | -1.7 | 0.7 | -0.6 |
| 仪器D | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 仪器E | 0.3 | -1.2 | 0.2 | -0.5 |
| 仪器F | -1.6 | -1.2 | -1.7 | -2.8 |

由实验结果可知，六家实验室六台仪器，在测量范围不大于10 mg/L时，不同电源电压下示值误差范围为-0.19 ~0.16 mg/L；在测量范围大于10 mg/L时，不同电源电压下示值误差范围为-2.9 ~0.7 mg/L据实验结果，确定全自动红外分光测油仪的电源电压的影响要求为测量范围≤10 mg/L时，不超过±0.8 mg/L；测量范围＞10 mg/L时，不超过±8%。

- 标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

- 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准规定了全自动红外分光测油仪的仪器结构及测量范围、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。适用于工业废水和生活污水等水体中油类的自动化测定。详细规定了全自动红外分光测油仪的功能、安全性能、性能指标（水样体积示值误差、注射泵液量示值误差、测量示值误差、测量重复性、漂移、最小检出浓度、实际水样比对试验）、电源电压的影响、运输、运输贮存和外观等技术要求。

随着分析检测技术的快速进步和仪器自动化程度的提升，市面上已经推出了全自动红外分光测油仪等相关产品。这些仪器不仅显著提升了检测效率，还在一定程度上克服了传统方法的局限性。尽管国家已发布了一系列针对油类检测的方法标准，但仍缺乏针对全自动红外分光测油仪产品的产品标准。这种标准的缺失导致设备的生产、应用和性能评估缺乏统一规范，制约了全自动红外分光测油技术推广和行业发展。该标准的制定将规范仪器研发与生产，填补当前标准体系的空白，为油类污染物的高效监测与精准控制提供重要的技术支撑，同时对推动我国环保事业的持续发展具有重要意义。

- 与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。

- 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图。

本标准属于工业过程测量和控制标准体系中“分析仪器”小类，“光学式分析仪器”系列（见附图）。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准颁布后立即实施，中国仪器仪表行业协会组织在本行业宣贯。

- 废止现行相关标准的建议

无。

- 其他应予说明的事项

无。