| ICS | 71.041.10 |
| --- | --- |
| CCS | CIMA. 53 |

中国仪器仪表行业协会团体标准

T/CIMA 0192—XXXX

全自动红外分光测油仪

Automatic infrared spectrophotometer for oil

（本草案完成时间：2025.9.23）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国仪器仪表行业协会  发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

3.1  全自动红外分光测油仪 automatic infrared spectrophotometer for oil	1

3.2  油类 oil and grease	1

3.3  石油类 petroleum	1

3.4  动植物油类 animal fats and vegetable oils	1

3.5  校正系数 correction factor	1

3.6  标准曲线 calibration curve	1

4  仪器结构及测量范围	1

4.1  仪器结构	1

4.2  测量范围	2

5  要求	2

5.1  正常工作条件	2

5.2  外观	2

5.3  功能要求	2

5.3.1  液体输送/计量单元	2

5.3.2  试剂储存单元	3

5.3.3  前处理单元	3

5.3.4  检测单元	3

5.3.5  控制单元	3

5.4  安全性能	3

5.5  性能指标	3

5.6  电源电压的影响	3

5.7  运输、运输贮存	3

6  试验方法	4

6.1  试验条件	4

6.1.1  试验正常工作条件	4

6.1.2  试验设备和工具	4

6.1.3  试剂和标准溶液制备	4

6.2  外观	4

6.3  功能要求	4

6.4  安全性能	5

6.5  性能指标	5

6.5.1  水样体积示值误差	5

6.5.2  注射泵液量示值误差	5

6.5.3  测量示值误差	5

6.5.4  测量重复性	5

6.5.5  漂移	6

6.5.6  最小检出浓度	6

6.5.7  实际水样比对试验	6

6.5.8  电源电压的影响	6

6.5.9  运输、运输贮存	6

7  检验规则	7

7.1  检验分类	7

7.2  出厂检验	7

7.3  型式检验	7

7.3.1  检验时机	7

7.3.2  检验项目	7

7.3.3  抽样方案	7

7.3.4  判定规则	7

8  标志、包装、运输和贮存	7

8.1  标志	7

8.1.1  仪器标志	7

8.1.2  包装标志	8

8.2  包装	8

8.2.1  仪器包装	8

8.2.2  随机文件	8

8.3  运输	8

8.4  贮存	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由吉林大学吉林省光谱分析仪器工程技术研究中心提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：吉林大学、天津众科创谱科技有限公司、长春医学高等专科学校、山东省淄博生态环境监测中心、东北林业大学、吉林市光大分析技术有限责任公司、虹远科仪（天津）科技有限公司、上海元析仪器有限公司、天津市能谱科技有限公司、屹谱仪器制造（上海）有限公司、浙江科谱仪器有限公司、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司。

本文件主要起草人：高德江、高付博、梁荣贺、梁芳慧、马品一、宋大千、宋娟梅、陈立刚、赵玉涛、李玲辉、谢樟华、杜继东、姜雪、刘建龙、辛延斌、任志鹏。

全自动红外分光测油仪

范围

本文件规定了全自动红外分光测油仪的仪器结构及测量范围、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于采用红外分光光度法测定工业废水和生活污水中的油类、石油类和动植物油类的全自动红外分光测油仪（以下简称 “仪器”）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008  包装储运图示标志

GB/T 11606-2007  分析仪器环境试验方法

GB/T 13384-2008  机电产品包装通用技术条件

GB/T 34065-2017  分析仪器的安全要求

HJ 637 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

术语和定义

全自动红外分光测油仪 automatic infrared spectrophotometer for oil

指基于红外分光光度法原理,通过自动化流程实现对工业废水和生活污水中的油类、石油类和动植物油类进行分析的仪器设备。

油类 oil and grease

指在pH≤2的条件下，能够被四氯乙烯萃取且在波数为2930 cm-1、2960 cm-1和3030 cm-1处有特征吸收的物质，主要包括石油类和动植物油类。

石油类 petroleum

指在pH≤2的条件下，能够被四氯乙烯萃取且不被硅酸镁吸附的物质。

动植物油类 animal fats and vegetable oils

指在pH≤2的条件下，能够被四氯乙烯萃取且被硅酸镁吸附的物质。

校正系数 correction factor

指将特定红外波数处的吸光度转换为油类、石油类或动植物油类浓度的校正因子，包含与CH2基团中C-H键吸光度相对应的系数、CH3基团中C-H键吸光度相对应的系数、芳香环中C-H键相对应的系数和脂肪烃对芳香烃影响的校正因子。

标准曲线 calibration curve

指系列已知石油类标准物质浓度与仪器响应值之间的数学关系。

仪器结构及测量范围

仪器结构

仪器的基本结构如图1所示，主要包含以下单元：

仪器的基本结构图

液体输送/计量单元：由注射泵、切换阀和输送管道等构成，用于水样、标准溶液、质控样、试剂和废液等溶液的输送或计量。

试剂储存单元：由多组试剂瓶和输送管道等构成，用于储存清洗液和萃取剂等。

前处理单元：由体积探测、搅拌器、硅酸镁吸附柱和油水分离膜等构成，用于油类物质的萃取，以及石油类和动植物类物质的分离。

检测单元：由光源、分光系统、样品池和传感器等构成，用于油类、石油类和动植物油类物质的检测。

控制单元：由硬件和软件构成，实现进样、萃取、分离和测量等操作步骤的控制，具有参数设置、数据管理和运行维护等功能。

废液收集单元：用于收集废液，做好标识、委托有资质的单位进行处理。

测量范围

测量范围：0 mg/L～100.0 mg/L。

要求

正常工作条件

仪器应在下列条件下正常工作：

电源电压：交流电压220 V ± 22 V；

电源频率：50 Hz ± 0.5 Hz；

环境温度：5℃～40℃；

相对湿度：65% ± 20%。

外观

仪器的外观应满足以下要求：

- 仪器的外观完整、清洁，表面涂层镀层无明显剥落、擦伤、露底及污垢；

所有铭牌及标志应清晰；

所有紧固件不应松动，各种调节件应灵活、功能正常；

仪器可拆部分应能无障碍地拆装。

功能要求

液体输送/计量单元

应由防腐蚀性材料构成，耐受试剂或水样的腐蚀性。

液体输送管道应具备自动清洗功能。

试剂储存单元

试剂储存容器所用材质应耐受储存试剂的腐蚀。

储存试剂量应满足至少12个试样的测定。

前处理单元

体积探测单元应具备校准功能。

应具有搅拌速度和时间设置功能。

搅拌器、液体转移管应具有自动清洗功能。

检测单元

样品池应为石英材质，具有自动清洗功能。

检测模块输出信号应稳定准确。

控制单元

应具有样品信息登记、曲线选择、测量项目选择、萃取液体积和稀释因子设置等功能。

应具有液体输送管道自动清洗、样品盘复位等功能。

应具有硅酸镁使用次数提示以及自动切换功能或具有其他形式的石油类和动植物油类物质分离功能。

应具有数据处理功能，至少包括编号、样品名称、测量项目、样品体积、萃取液体积、样品浓度、萃取液浓度、吸光度、工作曲线和检测时间等信息，可以生成和导出检测报告。

宜具有自建标准曲线功能，可以手动或自动完成标准曲线的绘制。

安全性能

仪器的接触电流、介电强度和保护接地的要求应符合GB/T 34065-2007中第6章的有关规定。

性能指标

仪器性能指标应符合表1的规定。

性能指标

| 序号 | 项目名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 5.5.1 | 水样体积示值误差 | 不超过±1% |
| 5.5.2 | 注射泵液量示值误差 | 不超过±1% |
| 5.5.3 | 测量示值误差 | 测量范围≤10 mg/L时，不超过±0.8 mg/L 测量范围＞10 mg/L时，不超过±8% |
| 5.5.4 | 测量重复性 | ≤2% |
| 5.5.5 | 漂移 | 零点漂移不超过±0.5 mg/L 示值漂移不超过±5% |
| 5.5.6 | 最小检出浓度 | ≤0.5 mg/L |
| 5.5.7 | 实际水样比对试验 | 不超过±10% |

电源电压的影响

测量范围≤10 mg/L时，测量示值误差不超过±0.8 mg/L;测量范围＞10 mg/L时，测量示值误差不超过±8%。

运输、运输贮存

仪器在包装贮运状态下，对其进行交变湿热试验、低温贮存试验、高温贮存试验、跌落试验和碰撞试验，其中，高温贮存试验中高温为55℃、低温贮存试验中低温为-40℃或-20℃（仅用于带液晶显示器类的仪器）；交变湿热试验中：相对湿度为95%，温度为40℃；跌落试验高度为250 mm。试验后包装箱不应有较大的变形和损伤，受试仪器不应有变形松脱、涂覆层剥落等机械损伤。全部试验完成后，将仪器置于正常工作条件下进行检验，应符合5.2～5.6的要求。

试验方法

试验条件

试验正常工作条件

试验正常工作条件应符合5.1的规定。

仪器在试验前应预热不少于30 min，并按操作说明要求对仪器进行校准。

试验设备和工具

移液管、容量瓶：A级（根据需要选择不同规格）。

分析天平：分辨率不低于0.0001 g。

耐压测试仪：交流电压0 V～1500 V，频率为50 Hz，准确度优于5级。

泄漏电流测试仪：准确度优于5级。

接地导通电阻测试仪：准确度优于5级。

调压变压器：调压范围0 V～250 V，功率大于仪器额定功率的20%。

仪器随机配带或制造商推荐的试验用其他设备。

试剂和标准溶液制备

实验用水为蒸馏水或同等纯度的水。

盐酸：ρ（HCl）=1.19 g/mL，优级纯。

盐酸溶液：1+1。

- 用盐酸（6.1.3.2）配制。

四氯乙烯（C2Cl4）：以干燥4 cm空石英比色皿为参比，在2800 cm-1～3100 cm-1之间使用4 cm石英比色皿测定四氯乙烯，2930 cm-1、2960 cm-1和3030 cm-1处吸光度应分别不超过0.34、0.07和0。

同一批次样品测定所使用的四氯乙烯应来自同一瓶，如样品数量多，可将多瓶四氯乙烯混合均匀后使用。

正十六烷（C16H34）:色谱纯。

异辛烷（C8H8）:色谱纯。

苯（C6H6）:色谱纯。

无水硫酸钠（Na2SO4）

- 置于马弗炉内550℃下灼烧4 h，稍冷后装入磨口玻璃瓶中，置于干燥器内贮存。

硅酸镁（MgSiO3）：150 μm～250 μm（100目～60目）。

- 取硅酸镁于瓷蒸发皿中，置于马弗炉内550℃加热4 h，稍冷后移入干燥器中冷却至室温。称取适量的硅酸镁于磨口玻璃瓶中，根据硅酸镁的质量，按6%（m/m）的比例加入适量蒸馏水，密塞并充分振荡，放置12 h后使用，于磨口玻璃瓶内保存。

玻璃棉

- 使用前，将玻璃棉用四氯乙烯（6.1.3.4）浸泡洗涤，晾干备用。

石油类标准贮备液：ρ=10000 mg/L。

按65:25:10（V/V）的比例，量取正十六烷（6.1.3.5）、异辛烷（6.1.3.6）和苯（6.1.3.7）配制混合物。称取1.0 g（精确至0.1 mg）混合物于100 mL容量瓶中,用四氯乙烯（6.1.3.4）定容，摇匀。0℃～4℃冷藏、避光可保存1年。或适用于红外分光光度法测定的有证标准物质（四氯乙烯体系）。

石油类标准使用液

根据试验所需石油类标准使用液的浓度，将石油类标准贮备液（6.1.3.11）用四氯乙烯（6.1.3.4）稀释而得。

外观

目视检查。

功能要求

按仪器操作说明开机检查。

安全性能

仪器的接触电流试验、介电强度试验和保护接地试验按照GB/T 34065-2017 第6章的有关内容执行。

性能指标

水样体积示值误差

用容量瓶准确量取500 mL蒸馏水至萃取瓶中，使用校准后的仪器重复测量3次蒸馏水体积，按公式（1）计算水样体积示值误差。

Δ=V-500500×100%	()

式中：

Δ—— 水样体积示值误差；

V—— 3次测量值的算术平均值。

注射泵液量示值误差

用校准后仪器配备的注射泵移取25.00 mL蒸馏水，重复3次，使用分析天平测量移取的蒸馏水质量并换算成体积，按公式（2）计算注射泵液量示值误差。

δ=v-2525×100%	()

式中：

—— 注射泵液量示值误差；

v—— 3次测量值的算术平均值。

测量示值误差

测量值≤10 mg/L时的测量示值误差

经校准后的仪器，在样品池注入5 mg/L的石油类标准使用液。重复测量3次，按公式（3）计算测量值≤10 mg/L时的测量示值误差∆c。

∆c=c-cs	()

式中：

∆c——测量值≤10 mg/L时的测量示值误差，mg/L；

c ——3次测量值的算术平均值，mg/L；

cs——石油类标准使用液浓度，mg/L。

测量值＞10 mg/L时的测量示值误差

按照仪器说明，在样品池注入满量程40%、80%的石油类标准使用液。重复测量3次，按公式（4）计算测量值＞10 mg/L时的测量示值误差∆cr。

∆cr=c-cscs×100%	()

式中：

∆cr——测量值＞10 mg/L时的测量示值误差，%；

c  ——3次测量值的算术平均值，mg/L；

cs ——石油类标准使用液浓度，mg/L。

测量重复性

经校准后的仪器，按仪器操作说明在其样品池注入满量程40%的石油类标准使用液，稳定后读取示值，重复测量6次。按公式（5）和公式（6）计算相对标准偏差，即为仪器的测量重复性。

s=i=1n（ci-c）2n-1	()

RSD=sc×100%	()

式中：

s——标准偏差，mg/L；

RSD——相对标准偏差，%；

n——测量次数；

ci——第i次测量值，mg/L；

c——6次测量值的算术平均值，mg/L。

漂移

零点漂移

经校准后的仪器，注入5 mg/L的石油类标准使用液测定仪器的零点漂移。仪器稳定后读取初始示值，仪器连续运行30 min，每隔5 min读取1次示值，共6次，按公式（7）计算零点漂移，取绝对值最大者。

Dz=ci-c0	()

式中：

Dz——零点漂移，mg/L；

ci——第i次测量值，mg/L；

c0——仪器初始示值，mg/L。

示值漂移

经校准后的仪器，注入满量程80%的标准物质测定仪器的示值漂移。方法同零点漂移，按公式（8）计算示值漂移，取绝对值最大者。

Dr=ci-c0cs×100% 	()

式中：

Dr——示值漂移，%；

ci——第i次测量值，mg/L；

c0——仪器初始示值，mg/L。

cs——石油类标准使用液浓度，mg/L。

最小检出浓度

经校准后的仪器，按仪器操作说明在其样品池注入5 mg/L的石油类标准使用液，稳定后读取示值，重复测量6次。按公式（9）计算最小检出浓度。

cl=3s	()

式中：

cl——最小检出浓度，mg/L；

s——标准偏差，mg/L。

实际水样比对试验

选择浓度约为4 mg/L的实际水样，分别用仪器和生态环保部发布的HJ 637所规定的分析方法进行测量，重复测量3次，计算仪器测定值平均值与HJ 637规定的分析方法测定值平均值之间的相对误差。

电源电压的影响

调整调压变压器使其输出电压为198 V，按照6.5.3方法进行测量示值误差试验。调整调压变压器使其输出电压为242 V，按照6.5.3方法进行测量示值误差试验。取绝对值最大者作为电源电压影响性能指标的判定值。

运输、运输贮存

仪器在运输包装状态下，应按照GB/T 11606-2007 表1中运输、运输贮存的要求进行试验，试验项目包括低温贮存、高温贮存、跌落、碰撞和交变湿热。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

每台仪器应经检验合格，并附有仪器合格证方能出厂。

出厂检验项目按5.2、5.3、5.5.1~5.5.5的要求进行。

型式检验

检验时机

具有下列条件之一时应进行型式检验：

- 仪器设计定型或生产定型；

仪器转厂或转移生产地；

仪器正式生产后，结构、材料、工艺有较大改变，可能影响仪器性能；

仪器长期停产后，恢复生产；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

检验项目

型式检验项目应为本文件规定的全部要求项目。

抽样方案

型式检验在已检验合格的产品中抽样应不少于3台。

判定规则

型式检验试验结果的判断原则及处理内容如下所述：

- 出现一次非偶然性故障应判定为不合格。

若不能判断故障的类别，应将故障计入总故障数内。并应另抽取3台样机，重新进行该项目的全部试验，若出现同样故障，应判定本次试验不合格；若出现其他偶发性故障，应再记入本次检验的总故障数内。

在一次检验中，相同的偶发性故障出现2次判定为不合格；不相同的偶发性故障超过3次判定为不合格。

对偶发性故障允许修复，修复后应重新进行该性能指标的全部试验。

仪器抽样型式检验判定为不合格时，应对整批产品进行分析并采取措施；返修后重新抽取样机进行第二次试验，若仍不合格，应停止此产品生产并进行整顿。

标志、包装、运输和贮存

标志

仪器标志

在仪器适当的明显位置固定铭牌，其上应有如下信息：

- 制造厂商名称、地址；

仪器型号、名称；

出厂编号；

制造日期。

包装标志

包装箱的标志应有如下信息：

- 制造厂商名称、地址；

仪器型号、名称、规格；

仪器质量，单位为kg；体积：长×宽×高，单位为mm×mm×mm；

包装储运图示标志“易碎物品”、“向上”、“怕雨”等应符合GB/T 191-2008规定。

包装

仪器包装

仪器包装应符合GB/T 13384-2008中防潮、防震包装规定。

随机文件

仪器装箱时应附有下列随机文件：

- 装箱单；

产品合格证；

使用说明书。

运输

仪器在包装完整的情况下，可用一般交通工具运输。运输过程中应按运输标志的要求进行运输作业，防止雨淋、倒置及强烈冲击。

贮存

仪器应放置在通风、干燥、不含腐蚀性气体，且环境温度为0℃～40℃，相对湿度不大于85%的室内。