分光光度法流动分析仪

编制说明

（征求意见稿）

工作简况

任务来源

本文件根据《工业和信息化部办公厅关于印发2025年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》的要求进行制定，项目计划编号为2025-0315T-JB。本文件由中国机械工业联合会提出，归口于全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会分析仪器分技术委员会（（SAC/TC124/SC6）），由北京海光仪器有限公司牵头起草，计划完成年限为2026年。

主要工作过程

- 成立编制工作组

2025年11月，为确保标准的科学性、先进性、适用性和可操作性，技术归口单位牵头组建了以生产、科研与用户一体的标准编制组，负责全面推进标准的编制工作。

- 前期调研阶段

编制组开展了深入的调研工作，包括分光光度法流动分析仪相关的政策及制度性文件，计量管理部门的计量标准和检测方法，其他应用标准中的行业术语、工作原理、仪器结构、测试方法等相关技术资料，以及众多科研专家发表的论文及其参考文献资料等。仪器计量标准及众多方法标准分别见表1和表2。

表1 分光光度法流动分析仪相关计量标准

| 序号 | 现行国内相关计量标准 | 应用行业 | 标准类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JJF 1568—2016 分光光度法流动分析仪校准规范 | 计量标准 | 国家标准 |
| 2 | 烟草及烟草制品 连续流动法测定常规化学成分测量不确定度评定指南 第1部分：水溶性糖（JJF 4.1—2024），第2部分：总植物碱 （JJF 4.2—2024），第3部分：总氮（JJF 4.3—2024） ，第4部分：氯（JJF 4.4—2024），第5部分：钾（JJF 4.5—2024）。 | 烟草行业计量标准 | 行业标准 |
| 3 | JJF（浙）1076—2012 流动注射分析仪校准规范 | 计量标准 | 地方标准 |

表2 分光光度法流动分析仪检测的标准

| 1 | GB/T 5750—2023 |  | 生活饮用水标准检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | GB 5009.33—2025 |  | 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 |
| 3 | GB 5009.36—2023 |  | 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定 |
| 4 | GB/T 22923—2008 |  | 肥料中氮、磷、钾的自动分析仪测定法 |
| 5 | GB 8538—2022 |  | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |
| 6 | HJ 665—2013 |  | 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法 |
| 7 | HJ 670—2013 |  | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法 |
| 8 | HJ 667—2013 |  | 水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 |
| 9 | SL/T 788—2019 |  | 水质 总氮、挥发酚、硫化物、阴离子表面活性剂和六价铬的测定 连续流动分析——分光光度法 |
| 10 | NY/T1121.25—2012 |  | 土壤中有效磷的测定 连续流动分析仪法 |
| 11 | HY/T 147.1—2013 |  | 海洋监测技术规程第1部分：海水 |
| 12 | HJ 442.3—2020 |  | 近岸海域环境监测技术规范 第三部分 近岸海域水质检测 |
| 13 | LYT1228—2015 |  | 森林土壤氮的测定 |
| 14 | YC/T 216—2013 |  | 烟草及烟草制品 淀粉的测定 连续流动法 |
| 15 | YC/T 468—2021 |  | 烟草及烟草制品 总植物碱的测定 连续流动(硫氰酸钾)法 |
| 16 | YC/T 162—2011 |  | 烟草及烟草制品 氯的测定 连续流动法 |
| 17 | YC/T 343—2010 |  | 烟草及烟草制品 磷酸盐的测定 连续流动法 |
| 18 | YC/T 296—2009 |  | 烟草及烟草制品 硝酸盐的测定 连续流动法 |
| 19 | YC/T 269—2008 |  | 烟草及烟草制品 硫酸盐的测定 连续流动法 |
| 20 | YC/T 245—2008 |  | 烟草及烟草制品 氨的测定 连续流动法 |
| 21 | YC/T 249—2008 |  | 烟草及烟草制品 蛋白质的测定 连续流动法 |
| 22 | YC/T 217—2007 |  | 烟草及烟草制品 钾的测定 连续流动法 |
| 23 | YC/T 159—2019 |  | 烟草及烟草制品 水溶性糖的测定 连续流动法 |
| 24 | YC/T 160—2002 |  | 烟草及烟草制品 总植物碱的测定 连续流动法 |
| 25 | YC/T 161—2002 |  | 烟草及烟草制品 总氮的测定 连续流动法 |
| 26 | YC/T 350—2010 |  | 卷烟 侧流烟气中氰化氢的测定 连续流动法 |
| 27 | YC/T 253—2019 |  | 卷烟 主流烟气中氰化氢的测定 连续流动法 |
| 28 |  | HJ 666—2013 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法 |
| 29 |  | HJ 825—2017 | 水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法 |
| 30 |  | HJ 823—2017 | 水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法 |
| 31 |  | HJ 668—2013 | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 |
| 32 |  | HJ 671—2013 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法 |
| 33 |  | HJ 824—2017 | 水质 硫化物的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 |
| 34 |  | HJ 826—2017 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 |
| 35 |  | HJ 908—2017 | 水质 六价铬的测定 流动注射分析-二苯碳酰二肼光度法 |
| 36 |  | NY/T 2639—2014 | 稻米直链淀粉的测定 分光光度法 |
| 37 |  | SN/T 4779.3—2017 | 出口瓶装水中总硬度的测定 流动注射 可见分光光度法 |
| 38 |  | CJ/T 141—2018 | 城镇供水水质标准检验方法 |

- 起草阶段

2025年11月，标准主草单位北京海光仪器有限公司根据前期调研结果，对标准可能涉及的基线稳定性、测量线性、检出限、重复性和示值误差等技术指标细节进行了初步探讨和改进，起草了标准工作组讨论稿初稿。

为推进标准起草工作，SAC/TC124/SC6秘书处于2025年12月10日在北京组织召开了标准起草工作组第一次会议，本次会议共有来自工作组成员单位及秘书处的18名代表参加。会议就标准草案及编制说明进行了深入讨论，形成了以下修改意见：

编制说明部分

1. 前期调研引入参考的相关标准；

2. 2.4改为“国内外技术现状”，对这部分内容进行精简，重点突出市场份额增加和国产替代方面的内容；

3. 补充说明标准结构与主要内容的确定依据，以及性能指标设定的依据（如参照JJF等相关标准），例如环境温度范围“15 ℃～35 ℃”应说明设定理由；

4. 第6章建议概括国际相关方法标准的要求，明确本仪器在水质、食品、烟草检测等领域均能满足相应标准。

标准正文部分

1. 引用文件GB/T 4793的年代号是否已经更新，增加GB/T 17626；

2. 第3.1条增加分光光度法流动分析仪的定义，表述为“基于……方法，主要由……组成”；

3. 明确电源变化对仪器性能的影响评价指标（如误差、吸光度或透射比）；

4. 环境适应性增加环境温度影响的要求；

5. 性能要求宜列表表述，按不同模块（参考JJF表1）归类，包括准确度、重复性、稳定性等，先全面梳理模块要求，再选取2～3项易于验证的指标进行试验；

6. 电源适应性试验，用固定模块的示值误差进行验证；

7. 试验方法应根据所选模块描述具体操作步骤；

8. 线性测量相关系数要求不低于0.999，并应在编制说明中补充单次与三次试验数据的验证情况；

9. 补充示值误差的试验方法；

10. 增加附录，各个模块的技术要求（参考JJF）及溶液配制方法。

为确保该标准项目能够高效、有序地推进，并严格按照既定的时间节点顺利完成预期目标，SAC/TC124/SC6秘书处于2026年3月2日通过腾讯会议方式组织召开了标准起草工作组第二次会议，参加本次会议的工作组成员及秘书处单位成员共计19人。会议就标准草案及编制说明进行了深入讨论，形成了以下修改意见：

编制说明：

- 1.2.3起草阶段，增加上次会议讨论的主要结论以及本次会议的情况；

- 2.8主要内容及性能指标的确立，说明根据市场调研情况、产品应用情况等确定的一下参数指标；

标准正文：

- 第2章GB/T 191—2008 包装储运图示标志，年份应改为2025；

- 第4章仪器结构图中，删掉C载流，将A改为气体（不光是空气），在图中应增加自动进样器（和文字表述的几个部分一致） ；

- 第5章仪器性能要求，按照基线稳定性、线性、示值误差、检出限、重复性顺序调整，同步调整试验顺序；

- 6.1.3c中标准物质的编写参考JJF 1568—2016中标准物质的编写方式；

- 6.4.1试验准备，建议3条内容合并在一起，写法也可参照JJF 1568—2016中的写法，删除附录B和附录C；

- 检出限的测量次数由11次改为7次，DL=3.14S，并增加注的内容说明依据（根据赵立晶老师提供的图示进行说明，如当测量次数7次，不确定度为XX，相应的系数为3.14）；

- 检出限、重复性、示值误差不能使用同一字母表示（建议用C、X或M 等）；

- 出厂检验和型式检验的标中章条号根据内容进行调整；

- 试验报告：表1中增加光程和测试波长的规定；表4中标准溶液浓度建议规定好，可以参照原标准正文的附录B内容；

- 3.4.5中增加准确度指标，用高中低三个浓度。

- 征求意见阶段

- 送审阶段

- 报批阶段

主要起草单位及主要起草人

主要起草单位：北京海光仪器有限公司、机械工业分析仪器产品质量监督检测（北京）有限责任公司、北京宝德仪器有限公司、北京吉天仪器有限公司、睿科集团（厦门）股份有限公司、上海安杰智创科技股份有限公司、北京市计量检测科学研究院、承德市疾病预防控制中心（承德市卫生监督所）、上海天美科学仪器有限公司、浙江省质量科学研究院、北京市食品检验研究院（北京市食品安全监控和风险评估中心）、上海烟草集团有限责任公司。

主要起草人：薛慧、姚梦楠、刘康、丁素君、肖靖泽、赵立晶、徐潇旭、陈士浩、张宜文、刘向东、林立、王占辉、赵萍、许鑫、张钰卓、杨鹏飞、薛诗凡等。

编制原则

规范性原则

标准编制组按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》给出的规则进行起草编写和表述，制定了本文件，依据GB/T 27417-2017《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》的规范要求，确立该化学分析方法验证与评价。

先进性原则

本文件的文本起草依据中国各行业实际应用情况，借鉴了国内外相关标准和文献报道的重要技术指标，使文件内容及指标更为普适易懂、更符合实际操作。

分光光度法流动分析仪是一种用途广、成本低、分析效率高、一机多能的重要分析技术，但在国家标准层面，缺少该类仪器的统一要求，它的制定将助力该类分析技术在我国自主研发和技术掌控的可持续发展及国外先进分析技术快速落地转化，推动仪器向高精度、高稳定性、智能化方向发展，更易于推广使用。

适用性原则

国内现有分光光度法流动分析仪设备数量雄厚，应用广泛，标准编制组广泛征集生产企业、科研院所、计量检测和用户单位意见，确保标准普适性和可操作性，依据该类仪器特点和实际应用情况起草的内容和要求，具有普遍适用性。另外，建立统一的质量评价及包装运输贮存体系，提升用户对国产仪器的信任度。

合规性原则

本文件内容符合国家法律、法规的有关要求，未与已有标准冲突；文件起草符合我国标准制修订管理工作规程对编制程序和工作的规定和要求。

科学性原则

本文件内容基于实验数据和行业实践，确保技术指标合理可行；明确产品技术指标、性能要求和检验规则，遏制低质竞争；预留技术升级空间，适应未来仪器小型化、多功能化趋势。

依据

本文件制定主要依据及参考了以下文件：

GB/T 191—2025 包装储运图示标志

GB/T 2829—2025 周期检验计数抽样程序及表

GB 4793—2024 测量、控制和实验室用电气设备安全通用要求

GB/T 11606—2007 分析仪器环境试验方法

GB/T 12519—2021 分析仪器通用技术条件

GB/T 13966—2013 分析仪器术语

GB/T 13384—2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T 34065—2017 分析仪器的安全要求

JJF 1568—2016 分光光度法流动分析仪校准规范

国内外仪器现状

分光光度法流动分析仪包括连续流动分析仪和流动注射分析仪两类仪器。连续流动分析仪工作原理，是试样与试剂在蠕动泵推动下进入化学反应模块，在密闭的管路中连续流动，被气泡按一定间隔规律隔开，并按特定的顺序和比例混合、反应，显色完全后进入流动检测池进行光度检测。流动注射分析仪工作原理，是在封闭的管路中，将一定体积的试样注入连续流动的载液中，试样和试剂在化学反应模块中按特定的顺序和比例混合、反应，在非完全反应的条件下，进入流动检测池进行光度检测。

由上述可知，连续流动分析仪与流动注射分析仪虽然工作原理不尽相同，但是两者的反应原理基本一致，均为试样与试剂的显色（或褪色）反应；分析项目相同；均遵循郎伯-比尔定律，通过吸光度检测实现待测组分的定量分析。

近年来，尽管进口仪器在部分高端领域仍具优势，但国产仪器的快速崛起与差异化竞争力正日益凸显。当前，国产仪器在核心性能上已基本达到国际先进水平，性价比优势显著；在本土化适配方面，其软件开发实现了深度汉化，操作逻辑更贴合国内用户习惯，同时应用场景开发更贴近市场需求。此外，国产仪器的售后服务响应更为迅捷，技术创新与差异化竞争特色逐渐显现，核心零部件的自主化率持续提升，整体正加速从“跟跑”向“并跑”转型。

从发展态势来看，国内外仪器的差距正逐步缩减。国产仪器正稳步向“好用、耐用、智能”方向迭代升级。随着研发投入的持续加码、市场反馈的快速迭代以及产业链协同能力的不断增强，国产流动分析仪有望在不久的将来，在大多数应用场景中实现全面并跑，并在部分细分领域形成领跑优势。

主要内容及性能指标的确立

本文件规定了分光光度法流动分析仪的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存，主要适用于分光光度法流动分析仪（包括连续流动分析仪和流动注射分析仪）的制造。工作组通过市场调研，参考食品、环保等方法标准及该类仪器校准规范（JJF 1568—2016 分光光度法流动分析仪校准规范），并结合流动分析仪各厂家生产制造经验等，设定了本文件的主要内容及性能指标。具体内容结构如下：

- 外观要求：有效规范的产品外观。

- 性能要求：规定了基线稳定性、测量线性、检出限、重复性、示值误差、准确度等，确保仪器的测量精度和稳定性。

- 电源适应性：无论是交流电源还是直流电源，在规定的变化范围内，重复性应当符合规定。

- 环境适应性：根据分析仪器环境试验方法及分光光度法流动分析仪关键部件（泵管）对温度的要求，仪器工作的环境温度范围定为15 ℃～35 ℃。

- 安全要求：包括接触电流、介电强度以及保护接地等，确保仪器使用安全。

- 仪器的运输、贮存：对仪器使用过程中的安全规范以及运输过程中的技术指标进行规范，确保仪器使用和运输过程中不会对用户造成损伤且不会因为运输而损坏。

主要试验验证情况

仪器主要的验证指标包含：基线稳定性、测量线性、示值误差、检出限、重复性、准确度，共5家单位提供了试验数据。

基线稳定性

用基线漂移和噪声表示基线稳定性。连续观察基线15min，分别按公式（1）和（2）计算基线漂移和噪声。

M=A终-A始                        （1）

| 式中： |  |  |
| --- | --- | --- |
| M | —— | 基线漂移； |
| A终 | —— | 第15min光源强度测量值； |
| A始 | —— | 初始光源强度测量值。 |

N=Amax-Amin                        （2）

| 式中： |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | —— | 基线噪声； |
| Amax | —— | 15min内最大光源强度测量值； |
| Amin | —— | 15min内最小光源强度测量值。 |

表3 基线稳定性测试数据表（流动注射-氨氮）

| 指标名称 |  | 基线漂移 |  |  | 基线噪声 |  |  | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量值A始 | 测量值A终 | 基线漂移M | 测量值A始 | 测量值A终 | 基线噪声N |  |  |
| 验 证 结 果 | A | -0.00002 | 0.00003 | 0.00005 | -0.00002 | 0.00006 | 0.00008 | a)15 min零点漂移应不超过满量程的±0.1 % b)15 min瞬时噪声应不超过满量程的±0.2 % | 合格 |
|  | B | -0.11720 | -0.11715 | 0.00005 | -0.11715 | -0.11720 | 0.00005 |  | 合格 |
|  | C | -0.03239 | -0.03240 | 0.00001 | -0.03239 | -0.03240 | 0.00001 |  | 合格 |
|  | D | 0.0472 | 0.0476 | 0.0004 | 0.0472 | 0.0476 | 0.0004 |  | 合格 |

表4 基线稳定性测试数据表（流动注射-氰化物）

| 指标名称 |  | 基线漂移 |  |  | 基线噪声 |  |  | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量值A始 | 测量值A终 | 基线漂移M | 测量值A始 | 测量值A终 | 基线噪声N |  |  |
| 验 证 结 果 | A | 0.00001 | 0.00006 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00010 | 0.00009 | a)15 min零点漂移应不超过满量程的±0.1 % b)15 min瞬时噪声应不超过满量程的±0.2 % | 合格 |
|  | B | -0.06030 | -0.06023 | 0.00007 | -0.06020 | -0.06032 | 0.00012 |  | 合格 |
|  | C | -0.03948 | -0.03942 | -0.00006 | -0.03948 | -0.03942 | -0.00006 |  | 合格 |
|  | D | 0.0472 | 0.0476 | 0.0004 | 0.0472 | 0.0476 | 0.0004 |  | 合格 |

表5 基线稳定性测试数据表（连续流动-氨氮）

| 指标名称 |  | 基线漂移 |  |  | 基线噪声 |  |  | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量值A始 | 测量值A终 | 基线漂移M | 测量值A始 | 测量值A终 | 基线噪声N |  |  |
| 验 证 结 果 | A | 0.00002 | 0.00005 | 0.00003 | -0.00002 | 0.00004 | 0.00006 | a)15 min零点漂移应不超过满量程的±0.1 % b)15 min瞬时噪声应不超过满量程的±0.2 % | 合格 |
|  | B | 0.00000 | 0.00791 | 0.00791 | 0.00791 | 0.00000 | 0.00791 |  | 合格 |
|  | C | 0.094 | 0.094 | 0.000 | 0.094 | 0.094 | 0.000 |  | 合格 |

表6 基线稳定性测试数据表（连续流动-氰化物）

| 指标名称 |  | 基线漂移 |  |  | 基线噪声 |  |  | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量值A始 | 测量值A终 | 基线漂移M | 测量值A始 | 测量值A终 | 基线噪声N |  |  |
| 验 证 结 果 | A | 0.00002 | 0.00004 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00007 | 0.00006 | a)15 min零点漂移应不超过满量程的±0.1 % b)15 min瞬时噪声应不超过满量程的±0.2 % | 合格 |
|  | B | 0.68247 | 0.68247 | 0.00000 | 0.68247 | 0.68247 | 0.00000 |  | 合格 |

测量线性

从附录A选择待测物质相应的标准物质，稀释为起始浓度为附录A对应测量物质检出限的3倍，范围约为两个数量级，均匀分布的5个浓度的系列标准溶液。将仪器调至正常工作状态，分别对空白溶液和系列标准溶液进行一次测量，按线性回归法求出校准曲线的相关系数r。

表7 线性测试数据表（流动注射-氨氮）

| 验证单位 |  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验 证 结 果 | 标液浓度/(mg/L) | 3次测量值/(mg/L) |  |  |  |
|  | 0 | 0.0024 | 0.0009 |  | 0.054 |
|  |  | 0.0036 | 0.0001 |  | 0.059 |
|  |  | 0.0022 | 0.0004 |  | 0.060 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0027 | 0.0005 |  | 0.058 |
|  | 0.02 | 0.0324 | 0.0219 |  | 0.100 |
|  |  | 0.0291 | 0.0210 |  | 0.083 |
|  |  | 0.0292 | 0.0201 |  | 0.108 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0302 | 0.0210 |  | 0.097 |
|  | 0.05 | 0.0557 | 0.0486 |  | 0.205 |
|  |  | 0.0528 | 0.0488 |  | 0.205 |
|  |  | 0.0532 | 0.0493 |  | 0.201 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0539 | 0.0489 |  | 0.204 |
|  | 0.10 | 0.0925 | 0.0984 |  | 0.497 |
|  |  | 0.1022 | 0.0991 |  | 0.503 |
|  |  | 0.1026 | 0.0986 |  | 0.494 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0991 | 0.0987 |  | 0.498 |
|  | 0.50 | 0.4984 | 0.0499 |  | 0.983 |
|  |  | 0.4988 | 0.499 |  | 0.997 |
|  |  | 0.4992 | 0.499 |  | 0.979 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.4988 | 0.499 |  | 0.986 |
|  | 1.00 | 1.0087 | 1.000 |  | 1.986 |
|  |  | 1.0142 | 1.000 |  | 2.035 |
|  |  | 1.0124 | 1.000 |  | 2.000 |
|  | 平均值/(mg/L) | 1.0117 | 1.000 |  | 2.007 |
|  | 线性方程（3次测量平均值） | y=1.0051x +0.003 | C=0.001089*A +0.0008374 |  | y =2112.133973 x - 14.988255 |
|  | 线性相关系数r | 0.9998 | 0.9999 |  | 0.99987 |
|  | 线性方程（1次测量值） | y=1.0026x+0.0026 | C=0.001081*A +0.0004867 | A=21.816*C+0.1735 | y=2068.29868x- 7.50523 |
|  | 线性相关系数r | 0.9997 | 0.9999 | 0.9999 | 0.99987 |
|  | 指标要求 | ≥ 0.999 |  |  |  |
|  | 备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

表8 线性测试数据表（流动注射-氰化物）

| 验证单位 |  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验 证 结 果 | 标液浓度/(mg/L) | 3次测量值/(mg/L) |  |  |  |
|  | 0 | 0.0005 | -0.0003 |  | 4.0 |
|  |  | 0.0006 | -0.0002 |  | 3.9 |
|  |  | 0.0004 | -0.0003 |  | 4.4 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0005 | -0.0003 |  | 4.1 |
|  | 0.002 | 0.0021 | 0.0019 |  | 11.0 |
|  |  | 0.0024 | 0.00020 |  | 10.1 |
|  |  | 0.0022 | 0.0019 |  | 10.6 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.00223 | 0.0019 |  | 10.5 |
|  | 0.005 | 0.0051 | 0.0053 |  | 20.9 |
|  |  | 0.0052 | 0.0053 |  | 18.8 |
|  |  | 0.0050 | 0.0053 |  | 20.4 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0051 | 0.0053 |  | 20.0 |
|  | 0.010 | 0.0099 | 0.0098 |  | 49.5 |
|  |  | 0.0101 | 0.0098 |  | 51.1 |
|  |  | 0.0098 | 0.0097 |  | 50.6 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.00993 | 0.0098 |  | 50.4 |
|  | 0.050 | 0.0513 | 0.0503 |  | 101.9 |
|  |  | 0.0510 | 0.0502 |  | 99.5 |
|  |  | 0.0515 | 0.0503 |  | 98.6 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.05127 | 0.0503 |  | 100.0 |
|  | 0.100 | 0.1008 | 0.0998 |  | 200.6 |
|  |  | 0.1005 | 0.0998 |  | 199.0 |
|  |  | 0.1011 | 0.0998 |  | 200.1 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.1008 | 0.0998 |  | 199.9 |
|  | 线性方程（3次测量平均值） | y=1.004x+0.0003 | C=0.0001276*A -0.0005794 |  | y=3.11700x-1.28130 |
|  | 线性相关系数r | 0.9999 | 0.9999 |  | 0.99991 |
|  | 线性方程（1次测量值） | y=1.004x+0.0005 | C=0.0001268*A -0.0006068 | A=197.71*C-0.0179 | y=3.13053x-0.63857 |
|  | 线性相关系数r | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.99991 |
|  | 指标要求 | ≥ 0.999 |  |  |  |
|  | 备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

注：Ｄ厂家用的标液浓度/( ug /L)：5　10　20　50　100　200。

表9 线性测试数据表（连续流动-氨氮）

| 验证单位 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验 证 结 果 | 标液浓度/(mg/L) | 3次测量值/(mg/L) |  |  |
|  | 0 | 0.0001 | 0.00101 | 0.07 |
|  |  | 0 | 0.00152 | 0.07 |
|  |  | 0.0002 | 0.00203 | 0.07 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0001 | 0.00152 | 0.07 |
|  | 0.02 | 0.0190 | 0.02137 | 0.231 |
|  |  | 0.0191 | 0.02145 | 0.232 |
|  |  | 0.0192 | 0.02153 | 0.232 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0191 | 0.02145 | 0.232 |
|  | 0.05 | 0.0553 | 0.04906 | 0.967 |
|  |  | 0.0528 | 0.04925 | 0.969 |
|  |  | 0.0530 | 0.04944 | 0.969 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0537 | 0.04925 | 0.968 |
|  | 0.10 | 0.1025 | 0.10043 | 2.863 |
|  |  | 0.1024 | 0.10082 | 2.866 |
|  |  | 0.1028 | 0.10121 | 2.863 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.1026 | 0.10082 | 2.864 |
|  | 0.50 | 0.4982 | 0.49609 | 6.057 |
|  |  | 0.4986 | 0.49803 | 6.057 |
|  |  | 0.4990 | 0.49997 | 6.056 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.4986 | 0.49803 | 6.057 |
|  | 1.00 | 1.0231 | 0.99669 | 10.01 |
|  |  | 1.0242 | 1.00059 | 10.01 |
|  |  | 1.0228 | 1.00449 | 10.01 |
|  | 平均值/(mg/L) | 1.0234 | 1.00059 | 10.01 |
|  | 线性方程（3次测量平均值） | y=1.0194x-0.0008 | y=0.99902x+0.00055 | y=0.97171x+0.66207 |
|  | 线性相关系数r | 0.9998 | 0.999995 | 0.99981 |
|  | 线性方程（1次测量值） | y=1.0186x-0.0005 | y=0.99902x+0.00055 | y=0.97171x+0.66207 |
|  | 线性相关系数r | 0.9998 | 0.999995 | 0.99981 |
|  | 指标要求 | ≥ 0.999 |  |  |
|  | 备注 | 合格 | 合格 | 合格 |

注：Ｃ厂家标液浓度/(mg/L)：0.0　0.2　0.5　1　5　10。

表10 线性测试数据表（连续流动-氰化物）

| 验证单位 |  | A | B |
| --- | --- | --- | --- |
| 验 证 结 果 | 标液浓度/(mg/L) | 3次测量值/(mg/L) |  |
|  | 0 | 0.0006 | -0.00032 |
|  |  | 0.0003 | -0.00032 |
|  |  | 0.0004 | -0.00032 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0004 | -0.00032 |
|  | 0.002 | 0.0018 | 0.00177 |
|  |  | 0.0018 | 0.00176 |
|  |  | 0.0019 | 0.00177 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0018 | 0.00177 |
|  | 0.005 | 0.0047 | 0.0048 |
|  |  | 0.0048 | 0.0048 |
|  |  | 0.0049 | 0.0049 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0048 | 0.0048 |
|  | 0.010 | 0.0095 | 0.00972 |
|  |  | 0.0092 | 0.00973 |
|  |  | 0.0093 | 0.00973 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0093 | 0.00973 |
|  | 0.050 | 0.0510 | 0.05011 |
|  |  | 0.0508 | 0.05013 |
|  |  | 0.0512 | 0.05013 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0510 | 0.05012 |
|  | 0.100 | 0.1015 | 0.10018 |
|  |  | 0.1016 | 0.10019 |
|  |  | 0.1028 | 0.10019 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.1020 | 0.10019 |
|  | 线性方程（3次测量平均值） | y=1.0176x-0.0002 | y=1.00512x-0.000259 |
|  | 线性相关系数r | 0.9999 | 0.999998 |
|  | 线性方程（1次测量值） | y=1.0169x-0.0001 | y=1.00512x-0.000259 |
|  | 线性相关系数r | 0.9999 | 0.999998 |
|  | 指标要求 | ≥ 0.999 |  |
|  | 备注 | 合格 | 合格 |

示值误差

将仪器调至正常工作状态，从3.2中选择中间浓度标准溶液作为测量点，重复测量3次，记录仪器测量值，按照公式（3）求出测量值的示值误差（用相对误差表示）。

δ=ρi-aa×100%                          （3）

| 式中： |  |  |
| --- | --- | --- |
| δ | — | 相对误差，%； |  |
| ρi | — | 第i次测得值，mg/L； |  |
| a | — | 标准样品真值，mg/L。 |  |

表11 示值误差测试数据表（流动注射-氨氮）

| 指标名称 |  | 标准溶液浓度/(mg/L) |  |  |  |  | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测量值/(mg/L) | 测量值/(mg/L) | 测量值/(mg/L) | 平均值/(mg/L) | 示值误差/% |  |  |
| 验 证 结 果 | A | 0.5028 | 0.5115 | 0.5129 | 0.5091 | 1.82 | ≤ ±5 | 合格 |
|  | B | 0.5014 | 0.5015 | 0.5012 | 0.5014 | 0.28 |  | 合格 |
|  | C | 0.504 | 0.503 | 0.499 | 0.502 | 0.4 |  | 合格 |
|  | D | 0.983 | 0.985 | 0.992 | 0.987 | -0.6 |  | 合格 |

注：标准溶液浓度/(mg/L)　 0.993。

表12 示值误差测试数据表（流动注射-氰化物）

| 指标名称 |  | 标准溶液浓度/(mg/L) |  |  |  |  | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.050 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测量值/(mg/L) | 测量值/(mg/L) | 测量值/(mg/L) | 平均值/(mg/L) | 示值误差/% |  |  |
| 验 证 结 果 | A | 0.0508 | 0.0507 | 0.0507 | 0.05075 | 1.5 | ≤ ±5 | 合格 |
|  | B | 0.0501 | 0.0503 | 0.0499 | 0.0501 | 0.2 |  | 合格 |
|  | C | 0.0502 | 0.0503 | 0.0499 | 0.0501 | 0.24 |  | 合格 |
|  | D | 0.0455 | 0.0446 | 0.0448 | 0.0450 | 2.5 |  | 合格 |

表13 示值误差测试数据表（连续流动-氨氮）

| 指标名称 |  | 标准溶液浓度/(mg/L) |  |  |  |  | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.050 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测量值/(mg/L) | 测量值/(mg/L) | 测量值/(mg/L) | 平均值/(mg/L) | 示值误差/% |  |  |
| 验 证 结 果 | A | 0.5128 | 0.5110 | 0.5139 | 0.5126 | 2.5 | ≤ ±5 | 合格 |
|  | B | 0.48896 | 0.48813 | 0.48531 | 0.48747 | -2.51 |  | 合格 |
|  | C | 3.027 | 2.991 | 2.954 | 2.99067 | -0.31 |  | 合格 |

表14 示值误差测试数据表（连续流动-氰化物）

| 指标名称 |  | 标准溶液浓度/(mg/L) |  |  |  |  | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.050 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测量值/(mg/L) | 测量值/(mg/L) | 测量值/(mg/L) | 平均值/(mg/L) | 示值误差/% |  |  |
| 验 证 结 果 | A | 0.0516 | 0.0511 | 0.0508 | 0.0512 | 2.4 | ≤ ±5 | 合格 |
|  | B | 0.05122 | 0.05115 | 0.05173 | 0.05137 | 2.74 |  | 合格 |

检出限

将仪器调至正常工作状态，从3.2中选择起始浓度标准溶液作为测量点，重复测量7次，计算7次平行测定的标准偏差。分别按照公式（4）和（5）计算测量值的标准偏差S和检出限DL。

S=i-1nXi-X2n-1                       （4）

DL=3.14S                          （5）

式中：

| n | — | 测量次数，n=7； |
| --- | --- | --- |
| Xi | — | 第i次测量值，mg/L； |
| X | — | 测量值的算术平均值，mg/L； |
| S | — | 测量值的标准偏差； |
| DL | — | 检出限，mg/L。 |

注：根据HJ 168—2020《环境监测分析方法标准制修订技术导则》 附录 A 规定，当测试次数为7时，自由度n-1对应的t值为3.14。

表15 检出限测试数据表（流动注射-氨氮）

| 验证单位 |  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验 证 结 果 | 标液浓度/(mg/L) | 0.02 |  |  |  |
|  | 测量值/(mg/L) | 0.0350 | 0.0212 | 0.021 | 0.014 |
|  |  | 0.0348 | 0.0216 | 0.021 | 0.015 |
|  |  | 0.0362 | 0.0220 | 0.023 | 0.014 |
|  |  | 0.0362 | 0.0215 | 0.021 | 0.013 |
|  |  | 0.0353 | 0.0218 | 0.024 | 0.015 |
|  |  | 0.0370 | 0.0212 | 0.022 | 0.015 |
|  |  | 0.0357 | 0.0214 | 0.023 | 0.016 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0357 | 0.0215 | 0.022 | 0.0146 |
|  | 标准偏差/(mg/L) | 0.0008 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0008 |
|  | 检出限/(mg/L) | 0.0024 | 0.0012 | 0.003 | 0.0024 |
|  | 指标要求 | ≤0.01 |  |  |  |
|  | 备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

表16 检出限测试数据表（流动注射-氰化物）

| 验证单位 |  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验 证 结 果 | 标液浓度/(mg/L) | 0.002 |  |  |  |
|  | 测量值/(mg/L) | 0.0020 | 0.00178 | 0.0021 | 0.001715 |
|  |  | 0.0022 | 0.00177 | 0.0021 | 0.001832 |
|  |  | 0.0023 | 0.00176 | 0.0021 | 0.001583 |
|  |  | 0.0022 | 0.00179 | 0.0020 | 0.001910 |
|  |  | 0.0024 | 0.00177 | 0.0019 | 0.001657 |
|  |  | 0.0021 | 0.00176 | 0.0020 | 0.001745 |
|  |  | 0.0022 | 0.00171 | 0.0021 | 0.001754 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0022 | 0.00176 | 0.0020 | 0.0017421 |
|  | 标准偏差/(mg/L) | 0.00013 | 0.00002 | 0.0000746 | 0.0001079 |
|  | 检出限/(mg/L) | 0.00041 | 0.00008 | 0.0002 | 0.0003387 |
|  | 指标要求 | ≤0.002 |  |  |  |
|  | 备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

表17 检出限测试数据表（连续流动-氨氮）

| 验证单位 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验 证 结 果 | 标液浓度/(mg/L) | 0.02 |  |  |
|  | 测量值/(mg/L) | 0.0202 | 0.01651 | 0.258 |
|  |  | 0.0224 | 0.01789 | 0.244 |
|  |  | 0.0216 | 0.01703 | 0.241 |
|  |  | 0.0203 | 0.01668 | 0.239 |
|  |  | 0.0217 | 0.01754 | 0.243 |
|  |  | 0.0201 | 0.0166 | 0.253 |
|  |  | 0.0213 | 0.01708 | 0.253 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0211 | 0.017047 | 0.247286 |
|  | 标准偏差/(mg/L) | 0.00089 | 0.000513 | 0.007274 |
|  | 检出限/(mg/L) | 0.0028 | 0.001610 | 0.022839 |
|  | 指标要求 | ≤0.01 |  |  |
|  | 备注 | 合格 | 合格 | 合格 |

注：ｃ厂家用的标准溶液浓度/(mg/L)：0.2。

表18 检出限测试数据表（连续流动-氰化物）

| 验证单位 |  | A | B |
| --- | --- | --- | --- |
| 验 证 结 果 | 标液浓度/(mg/L) | 0.002 |  |
|  | 测量值/(mg/L) | 0.0019 | 0.001765 |
|  |  | 0.0021 | 0.001778 |
|  |  | 0.0021 | 0.001836 |
|  |  | 0.0022 | 0.001817 |
|  |  | 0.0021 | 0.001829 |
|  |  | 0.0018 | 0.001824 |
|  |  | 0.0021 | 0.001832 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0020 | 0.001812 |
|  | 标准偏差/(mg/L) | 0.00014 | 0.000028 |
|  | 检出限/(mg/L) | 0.00044 | 0.000089 |
|  | 指标要求 | ≤0.002 |  |
|  | 备注 | 合格 | 合格 |

重复性

将仪器调至正常工作状态，从6.4.3中选择中间浓度标准溶液作为测量点，重复测量7次，记录仪器测量值，按照公式（6）求出7次测量值的重复性（用相对标准偏差RSD表示）。

RSD= 1Ci=1n(Ci-C)2n-1×100%                （6）

| 式中： |  |  |
| --- | --- | --- |
| RSD | — | 相对标准偏差，%； |  |
| Ci | — | 第i次测得值，mg/L； |  |
| C | — | 7次测得值的算术平均值，mg/L； |  |
| n | — | 测量次数，n=7。 |  |

表19 重复性测试数据表（流动注射-氨氮）

| 验证单位 |  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验 证 结 果 | 标液浓度/(mg/L) | 0.50 |  |  |  |
|  | 测量值/(mg/L) | 0.5012 | 0.5084 | 0.500 | 1.005 |
|  |  | 0.4978 | 0.5076 | 0.499 | 1.005 |
|  |  | 0.4964 | 0.5082 | 0.503 | 1.012 |
|  |  | 0.4977 | 0.5087 | 0.503 | 1.009 |
|  |  | 0.4978 | 0.5081 | 0.504 | 1.009 |
|  |  | 0.4985 | 0.5083 | 0.499 | 1.009 |
|  |  | 0.4911 | 0.5078 | 0.506 | 1.016 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.4972 | 0.5082 | 0.502 | 1.009 |
|  | 标准偏差/(mg/L) | 0.0031 | 0.00039 | 0.003 | 0.0037 |
|  | 相对标准偏差/% | 0.62 | 0.1 | 0.55 | 0.37 |
|  | 指标要求 | ≤ 3 |  |  |  |
|  | 备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

注：标准溶液浓度/(mg/L)　 1.0

表20 重复性测试数据表（流动注射-氰化物）

| 验证单位 |  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验 证 结 果 | 标液浓度/(mg/L) | 0.050 |  |  |  |
|  | 测量值/(mg/L) | 0.0505 | 0.0502 | 0.0493 | 102.1 |
|  |  | 0.0512 | 0.0504 | 0.0493 | 102.0 |
|  |  | 0.0507 | 0.0502 | 0.0499 | 102.6 |
|  |  | 0.0511 | 0.0501 | 0.0494 | 103.6 |
|  |  | 0.0506 | 0.0504 | 0.0493 | 101.9 |
|  |  | 0.0510 | 0.0501 | 0.0500 | 102.9 |
|  |  | 0.0508 | 0.0500 | 0.0492 | 103.6 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0508 | 0.0502 | 0.0495 | 102.7 |
|  | 标准偏差/(mg/L) | 0.00039 | 0.0002 | 0.0003 | 0.1079 |
|  | 相对标准偏差/% | 0.78 | 0.40 | 0.66 | 0.3236 |
|  | 指标要求 | ≤ 3 |  |  |  |
|  | 备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

注：Ｄ厂家标准溶液浓度/( ug /L)：100.0

表21 重复性测试数据表（连续流动-氨氮）

| 验证单位 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验 证 结 果 | 标液浓度/(mg/L) | 0.50 |  |  |
|  | 测量值/(mg/L) | 0.4881 | 0.48896 | 3.027 |
|  |  | 0.4866 | 0.48813 | 2.991 |
|  |  | 0.4856 | 0.48531 | 2.954 |
|  |  | 0.4871 | 0.48733 | 2.99 |
|  |  | 0.4816 | 0.48931 | 2.992 |
|  |  | 0.4856 | 0.49017 | 2.966 |
|  |  | 0.4886 | 0.49107 | 3.151 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.4862 | 0.48861 | 3.01014 |
|  | 标准偏差/(mg/L) | 0.0023 | 0.001909 | 0.066241 |
|  | 相对标准偏差/% | 0.48 | 0.39 | 2.2 |
|  | 指标要求 | ≤ 3 |  |  |
|  | 备注 | 合格 | 合格 | 合格 |

注：Ｃ厂家用的标准溶液浓度/(mg/L)：3.0

表22 重复性测试数据表（连续流动-氰化物）

| 验证单位 |  | A | B |
| --- | --- | --- | --- |
| 验 证 结 果 | 标液浓度/(mg/L) | 0.050 |  |
|  | 测量值/(mg/L) | 0.0510 | 0.05122 |
|  |  | 0.0511 | 0.05115 |
|  |  | 0.0506 | 0.05173 |
|  |  | 0.0511 | 0.05144 |
|  |  | 0.0514 | 0.05185 |
|  |  | 0.0506 | 0.05187 |
|  |  | 0.0508 | 0.05187 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0509 | 0.05159 |
|  | 标准偏差/(mg/L) | 0.00029 | 0.000315 |
|  | 相对标准偏差/% | 0.57 | 0.39 |
|  | 指标要求 | ≤ 3 |  |
|  | 备注 | 合格 | 合格 |

准确度

在正常测试条件下，选择附录A中测试物质的国家有证标准样品进行试验。

表23 准确度测试数据表（流动注射-氨氮）

| 验证单位 |  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验 证 结 果 | 标准样品批号 | 2005195 | 2005213 | 2005213 | 102244 |
|  | 标准样品浓度/(mg/L) | 0.352±0.021 | 0.384± | 0.384± | 0.298±023 |
|  | 测量值/(mg/L) | 0.3416 | 0.3891 |  | 0.288 |
|  |  | 0.3426 | 0.3902 |  | 0.289 |
|  |  | 0.3430 | 0.3899 |  | 0.295 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.3424 | 0.3897 |  | 0.291 |
|  | 标准样品批号 | 2005125 | 2005217 | 2005217 | BWZ6674-2016A |
|  | 标准样品浓度/(mg/L) | 0.502±0.018 | 0.502± | 0.502± | 0.50±0.05 |
|  | 测量值/(mg/L) | 0.5170 | 0.5064 |  | 0.052 |
|  |  | 0.5164 | 0.5082 |  | 0.056 |
|  |  | 0.5135 | 0.5080 |  | 0.049 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.5156 | 0.5075 |  | 0.052 |
|  | 标准样品批号 | 200598 | 2005214 |  | 2005184 |
|  | 标准样品浓度/(mg/L) | 2.62±0.09 | 1.51± | 0.692±0.037 | 1.54±0.07 |
|  | 测量值/(mg/L) | 2.6413 | 1.5124 | 0.690 | 1.58 |
|  |  | 2.6387 | 1.5123 | 0.693 | 1.56 |
|  |  | 2.6478 | 1.5125 | 0.690 | 1.55 |
|  | 平均值/(mg/L) | 2.6432 | 1.5124 | 0.691 | 1.563 |
|  | 指标要求 | 在不确定度范围内 |  |  |  |
|  | 备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

表24 准确度测试数据表（流动注射-氰化物）

| 验证单位 |  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验 证 结 果 | 标准样品批号 | 202280 | 202286 | 202286 | 202286 |
|  | 标准样品浓度/(mg/L) | 0.0309±0.0028 | 0.0270±0.0028 | 0.0270± | 0.0270± |
|  | 测量值/(mg/L) | 0.0290 | 0.0262 |  |  |
|  |  | 0.0292 | 0.0268 |  |  |
|  |  | 0.0293 | 0.0259 |  |  |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0291 | 0.0263 |  |  |
|  | 标准样品批号 | 202278 | 202282 | 202287 | 202274 |
|  | 标准样品浓度/(mg/L) | 0.0461±0.0036 | 0.0655±0.0046 | 0.0429± | 0.0537±0.0055 |
|  | 测量值/(mg/L) | 0.0457 | 0.0639 |  | 0.0521 |
|  |  | 0.0458 | 0.0645 |  | 0.0531 |
|  |  | 0.0454 | 0.0641 |  | 0.0519 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0456599 | 0.0642 |  | 0.0524 |
|  | 标准样品批号 | 202282 | 202284 |  | 202276 |
|  | 标准样品浓度/(mg/L) | 0.0655±0.0042 | 0.0854±0.0046 | 0.0605±0.0058 | 0.0717±0.0063 |
|  | 测量值/(mg/L) | 0.0636 | 0.0864 | 0.0612 | 0.0704 |
|  |  | 0.0639 | 0.0862 | 0.0608 | 0.0715 |
|  |  | 0.0642 | 0.0860 | 0.0602 | 0.0711 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0639 | 0.0862 | 0.0608 | 0.0710 |
|  | 指标要求 | 在不确定度范围内 |  |  |  |
|  | 备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

表25 准确度测试数据表（连续流动-氨氮）

| 验证单位 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验 证 结 果 | 标准样品批号 | 2005104 | 2005213 | 2005213 |
|  | 标准样品浓度/(mg/L) | 0.400±0.018 | 0.384± | 0.384± |
|  | 测量值/(mg/L) | 0.3917 |  |  |
|  |  | 0.4012 |  |  |
|  |  | 0.4025 |  |  |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.3984 |  |  |
|  | 标准样品批号 | 2005125 | 2005217 | 2005217 |
|  | 标准样品浓度/(mg/L) | 0.502±0.018 | 0.503±0.027 | 0.503±0.027 |
|  | 测量值/(mg/L) | 0.5074 | 0.495 | 0.501 |
|  |  | 0.5102 | 0.489 | 0.498 |
|  |  | 0.5170 | 0.491 | 0.501 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.5115 | 0.492 | 0.500 |
|  | 标准样品批号 | 2005198 | 2005218 | 2005218 |
|  | 标准样品浓度/(mg/L) | 1.10±0.04 | 0.770± | 0.770± |
|  | 测量值/(mg/L) | 1.0758 |  |  |
|  |  | 1.0894 |  |  |
|  |  | 1.0811 |  |  |
|  | 平均值/(mg/L) | 1.0821 |  |  |
|  | 指标要求 | 在不确定度范围内 |  |  |
|  | 备注 | 合格 | 合格 | 合格 |

表26 准确度测试数据表（连续流动-氰化物）

| 验证单位 |  | A | B |
| --- | --- | --- | --- |
| 验 证 结 果 | 标准样品批号 | 202280 | 202286 |
|  | 标准样品浓度/(mg/L) | 0.0309±0.0028 | 0.0270±0.0018 |
|  | 测量值/(mg/L) | 0.0289 | 0.0269 |
|  |  | 0.0291 | 0.0268 |
|  |  | 0.0292 | 0.0265 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0291 | 0.0267 |
|  | 标准样品批号 | 202278 | 202287 |
|  | 标准样品浓度/(mg/L) | 0.0461±0.0036 | 0.0429±0.0026 |
|  | 测量值/(mg/L) | 0.0459 | 0.0421 |
|  |  | 0.0459 | 0.0423 |
|  |  | 0.0454 | 0.0424 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0457204 | 0.0423 |
|  | 标准样品批号 | 202282 | 202284 |
|  | 标准样品浓度/(mg/L) | 0.0655±0.0042 | 0.0854±0.0042 |
|  | 测量值/(mg/L) | 0.0636 | 0.0845 |
|  |  | 0.0639 | 0.0846 |
|  |  | 0.0642 | 0.0841 |
|  | 平均值/(mg/L) | 0.0639 | 0.0844 |
|  | 指标要求 | 在不确定度范围内 |  |
|  | 备注 | 合格 | 合格 |

标准中涉及专利情况

本文件不涉及专利等知识产权。

预期达到社会效益、对产业发展的作用等情况

填补行业标准空白

本文件的制订填补了国内现有行业标准体系在分光光度法流动分析仪方面的空白。目前，国内相关标准《JJF1568—2016分光光度法流动分析仪校准规范》属于计量标准，主要针对仪器性能指标作了一定的要求，未对仪器的其他方面作相关要求，如电源适应性、外壳防护、检验规则、标志、电磁兼容、包装、运输和贮存等。本文件顺应仪器行业发展要求，全面严格地对仪器的生产制造提出了要求和试验方法，为提高产品质量、降低操作风险、促进市场规范化，为行业可持续发展提供有力保障。

推动行业合规与市场公平

本文件明确技术规范，统一产品参数、质量检验标准，遏制低质产品流通，减少因设备性能差异导致的检测误差，维护消费者权益，提升资源评估公信力，降低了信息不对称带来的不公平竞争。有助于增强产品质量，确保检测结果的准确性，推动国产流动分析仪器的发展，增强产品的市场竞争力。

推动技术创新与产业升级

国产分光光度法流动分析仪的研发和产业化，国内企业在技术上取得突破，性能已达到国际先进水平并打破国际垄断，填补国家在相关分析仪器领域的技术空白并创造良好的市场效益。为规范分光光度法流动分析仪的生产、检验和使用，提高设备技术水平，形成“市场—研发—生产—应用”闭环，不断更新迭代现有技术，完善算法结构，借助AI技术，推动技术向自动化、智能化发展。

本文件聚焦核心指标（如重复性、稳定性、检出限、测量线性、示值误差等），本文件为产学研协同提供技术框架，促进上下游企业技术对接，加速前沿技术的转化应用，引导企业向高端市场转型，构建技术壁垒，增强产业链控制力，提升全球话语权。

促进产品研发与应用的协同发展

本文件通过标准化的技术要求和试验方法，可以确保产品的可靠性，进而提高整体行业技术水平和服务质量；能够促进国外先进分析技术与标准在国内快速转化；可以为行业上下游企业提供技术依据参考和指导，有助于提升整体技术能力水平，并且，通过标准化，行业资源可以得到更高效的配置，降低成本，提高生产效率，进而良性激励行业技术研发和创新，推动新技术的应用和行业的协同发展。

与国际、国外标准对比情况

通过文献和标准检索结果可知，国外分光光度法流动分析仪定量分析的相关标准含有但不限于国外标准20个（含子项标准），通则标准1个，详见表3。

表3 国外定量分析相关标准

| 序号 | 现行的ISO、欧盟及发达国家定量分析相关标准 | 应用行业 | 标准类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸盐和/或亚硝酸盐含量的测定（NF EN 12014-7:1998，欧洲标准ENV 12014-7） | 食品 | 英国、欧盟标准 |
| 2 | 硝酸盐和亚硝酸盐含量的测定（BS EN ISO 14673-3:2004） | 奶和奶制品 | ISO国际标准 |
| 3 | 用氯化钾溶液提取田间湿土中的硝酸盐、亚硝酸盐和铵的测定（ISO 14256-2:2005） | 土壤 | ISO国际标准 |
| 4 | 易释放氰化物与总氰化物的测定（DIN ISO 17380:2006，NF X31-435:2013） | 土壤 | ISO国际标准 |
| 5 | 测定水中亚硝酸盐氮和硝酸盐氮及二者的总量（ISO 13395:1996） | 水质 | ISO国际标准 |
| 6 | 测定苯酚指数（DIN EN ISO 14402:1999） | 水质 | ISO国际标准 |
| 7 | 测定正磷酸盐和总磷含量（DIN EN ISO 15681-2:2005） | 水质 | ISO国际标准 |
| 8 | 测定总氰化物和游离氰化物含量（ISO 14403:2012，NF EN ISO 14403:2002） | 水质 | ISO国际标准 |
| 9 | 硫酸盐测定（ISO 22743:2006） | 水质 | ISO国际标准 |
| 10 | 总氮的测定（ISO 29441:2010） | 水质 | ISO国际标准 |
| 11 | 测定可溶性硅酸盐（DIN EN ISO 16264:2004） | 水质 | ISO国际标准 |
| 12 | 六价铬Cr(VI))的测定（DIN EN ISO 23913:2009） | 水质 | ISO国际标准 |
| 13 | 氨氮的测定（BS EN ISO 11732:1997） | 水质 | ISO国际标准 |
| 14 | 亚甲基蓝活性物质(MBAS)指数的测定（BS ISO 16265—2009，NF T90-410:2012） | 水质 | ISO国际标准 |
| 15 | 烟草 硝酸盐含量的测定 连续流分析法（ISO 15517:2003，NF V37-039/A1:2012） | 烟草 | ISO国际标准 |
| 16 | 硫氰酸钾法测定总烟碱含量（ISO 22980:2020；CORESTA CRM 85） | 烟草 | ISO国际标准 |
| 17 | 减少碳水化合物含量的测定（ISO 15154 AMD 1:2012） | 烟草 | ISO国际标准 |
| 18 | 还原性碳水化合物含量的测定（ISO 15154:2003，NF V37-038/A1:2012；NF V37-038/A1:2012） | 烟草 | ISO国际标准 |
| 19 | 烟草 还原物质含量的测定 连续流分析法（ISO 15153:2003） | 烟草 | ISO国际标准 |
| 20 | 总糖含量的测定（CORESTA CRM 89） | 烟草 | CORESTA标准 |
| 21 | 流动分析通用规则General rules for flow analysis（JIS K0126 2019更新7次） | 日本工业 | 日本工业标准 |

综上可知，国际和国外均未查阅到与本文件内容相关的标准。国产分光光度法流动分析仪在水质、食品、土壤等领域均能满足相应标准，本文件的制订将填补国内外现有行业标准体系在分光光度法流动分析仪方面的空白，具有先进性和创新性。

在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图。

本文件属于工业过程测量和控制领域标准体系“分析仪器”大类，“02光学式分析仪器”小类（见上图）。体系编号：0412401040002050。

现行有效的标准多为方法标准、仪器检定标准及行业标准。而仪器检定标准无细化，没有对每个分析项目深入地描述和说明，实际参考使用时无法精确执行，且国家标准缺失严重。

本文件适用于国内外流动分析类产品，具有同步制定为国际标准的可行性。

重大分歧意见的处理经过和依据

无。

标准性质的建议说明

建议本文件的性质为推荐性行业标准。

贯彻标准的要求和措施建议

建议本文件批准发布6个月后实施。建议在本文件发布后两年内进行宣贯，宣贯对象主要是烟草、食品、环境监测、疾控系统、科研院所等各个领域，以及分光光度法流动分析仪的生产厂商、第三方检测、仪器计量等单位。

废止现行相关标准的建议

无。

其他应予说明的事项

无。