| ICS | 71.040.01 |
| --- | --- |
| CCS | N 53 |

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/TXXXXX—XXXX

分光光度法流动分析仪

Spectrophotometric flow analyzers

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会（SAC/TC124）归口。

本文件起草单位：北京海光仪器有限公司、机械工业分析仪器产品质量监督检测（北京）有限责任公司、北京宝德仪器有限公司、北京吉天仪器有限公司、睿科集团（厦门）股份有限公司、上海安杰智创科技股份有限公司、北京市计量检测科学研究院、承德市疾病预防控制中心（承德市卫生监督所）、上海天美科学仪器有限公司、浙江省质量科学研究院、北京市食品检验研究院（北京市食品安全监控和风险评估中心）、上海烟草集团有限责任公司。

本文件主要起草人：薛慧、姚梦楠、刘康、丁素君、肖靖泽、赵立晶、徐潇旭、陈士浩、张宜文、刘向东、林立、王占辉、赵萍、许鑫、张钰卓、杨鹏飞、薛诗凡等。

分光光度法流动分析仪

范围

本文件规定了分光光度法流动分析仪的要求，描述了相应的试验方法，规定了该类仪器的检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于分光光度法流动分析仪（包括连续流动分析仪和流动注射分析仪）的制造。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191—2025 包装储运图示标志

GB/T 2829—2025 周期检验计数抽样程序及表

GB 4793—2024 测量、控制和实验室用电气设备安全通用要求

GB/T 11606—2007 分析仪器环境试验方法

GB/T 12519—2021 分析仪器通用技术条件

GB/T 13966—2013 分析仪器术语

GB/T 13384—2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T 34065—2017 分析仪器的安全要求

JJF 1568—2016 分光光度法流动分析仪校准规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

分光光度法流动分析仪 spectrophotometric flow analyzers

基于分光光度法，待测物质与反应试剂在密闭管路中流动状态下发生反应，吸收程度与待测物质的浓度相关，并遵循朗伯-比尔定律，从而实现对待测物质进行定量分析的仪器。

- 4  仪器结构组成

分光光度法流动分析仪（以下简称“仪器”）主要由自动进样器、进液泵、反应模块、检测模块和数据处理系统等部分构成。其工作流程分别见图1和图2所示。

标引序号说明：

1—自动进样器；

2—进液泵；

3—反应模块；

4—检测模块；

5—数据采集与处理系统；

A—气体；

R—反应试剂；

S—试样；

W—废液。

图1 连续流动分析仪工作流程图

标引序号说明：

1—自动进样器；

2—进液泵；

3—进样阀；

4—反应模块；

5—检测模块；

6—数据采集与处理系统；

R—反应试剂；

S—试样；

W—废液。

图2 流动注射分析仪工作流程图

5  技术要求

5.1工作条件

分光光度法流动分析仪应在下列条件下正常工作：

a) 环境温度：15 ℃～35 ℃；

b) 相对湿度：≤85 %；

c) 供电电源：交流电压220 V±22 V，50 Hz±1 Hz；

d) 周围无强电磁场干扰，无腐蚀性气体和无强烈震动；

e) 接地要求：有可靠接地。

5.2 外观

仪器外观应满足如下要求：

a) 外观整齐、清洁，表面涂、镀层无明显剥落、擦伤、露底及污垢；

b) 所有铭牌及标志应耐久和清楚；

c) 所有紧固件不得松动，各种调节件灵活，功能正常；

d) 零件表面不得锈蚀；

e) 仪器可拆部分应能无障碍地拆装。

5.3安全要求

5.3.1介电强度

电源相、中连线与所有可触及导电零部件之间承受1500 V、50 Hz交流电压，历时1 min应无击穿或重复飞弧现象。电晕效应和类似现象可忽略不计。

5.3.2接触电流

在正常工作条件下，接触电流应不大于0.5 mA（有效值）或0.7 mA（峰—峰值）；

在单一故障条件下，接触电流应不大于3.5 mA（有效值）或5 mA（峰—峰值）。

5.3.3保护接地

接地保护端子和有效保护连接的每个可触及零部件间的阻抗都不得超过0.1 Ω，不包括电源线的阻抗。

5.4性能要求

5.4.1 基线稳定性

仪器基线稳定性应符合以下要求：

a) 15 min零点漂移应不超过满量程的±0.1 %；

b) 15 min瞬时噪声应不超过满量程的±0.2 %。

5.4.2 测量线性

测量线性应不小于0.999。

5.4.3 示值误差

示值误差应不大于±5 %。

5.4.4 检出限

检出限详见附录A。

5.4.5 重复性

重复性应不大于3 %。

5.4.6 准确度

应在不确定度范围内。

5.5 电源适应性

当供电电源在交流198 V～242 V之间变化时，示值误差应不超过±5 %。

5.6 环境适应性

环境温度在15 ℃～35 ℃范围内变化，示值误差应不超过±5 %。

5.7 运输、运输贮存

仪器在运输包装状态下，包括低温贮存、高温贮存、跌落、碰撞、交变湿热，按GB/T 11606—2007表1中运输、运输贮存的要求进行试验。其中，高温55 ℃；低温-40 ℃（-20 ℃仅用于带液晶显示器类的仪器）；交变湿热：相对湿度95 %、温度55 ℃；倾斜跌落高度250 mm。试验后，包装箱不应有较大的变形和损伤，受伤仪器不应有变形松脱、涂覆层剥落等机械损伤；将仪器置于正常工作条件下进行检验，应符合5.2～5.4的要求。

- 6试验方法

6.1试验条件

6.1.1试验环境条件

除非另有规定，仪器需在5.1条件下进行。

6.1.2试验设备、工具

试验所用的设备和工具包括：

a) 电子天平：Ⅱ级，实际分度值d不大于1 mg；

b) 移液管：量程5 mL，10 mL等；

c) 移液枪：量程10 µL~100 µL，100 µL~1.00 mL等；

d) 容量瓶：100 mL等；

e) 量筒：10 mL~100 mL；

f) 泄漏耐压测试仪：泄漏：AC 50 V~250 V、0 mA~20 mA；

耐压：0 kV ~5 kV、0 mA ~20 mA、0 s~99 s；

g) 接地导通电阻测试仪。

6.1.3水、试剂、标准物质和标准样品

试验所用水、试剂、标准物质和标准样品应满足：

- 试验用水应符合GB/T 6682规定的二级水及以上；

- 所用试剂通常选用分析纯及以上；

- 标准物质采用国家有证标准物质，其相对不确定度不大于2 %，k=2；

6.2外观检查

目视和手感检查。

6.3安全试验

6.3.1介电强度

按GB/T 34065—2017中6.3规定方法进行。

6.3.2接触电流

按GB/T 34065—2017中6.2规定方法进行。

6.3.3保护接地

按GB/T 34065—2017中6.4规定方法进行。

6.4性能试验

6.4.1 试验准备

6.4.1.1 反应溶液配制

根据待测物质配制反应溶液。贮存于冰箱的反应试剂等溶液，应在实验前取出放置达到室温后再使用。

6.4.1.2 标准工作溶液配制

配制不少于6个合理梯度分布浓度（包括空白）的待测物质标准工作溶液。

6.4.1.3 仪器参数设定与调试

设定仪器运行参数（如采样时间、清洗时间、加热池温度等），按分析反应流路运行，调试各参数至最佳测试状态。

试验前完成仪器预热平衡，运行稳定后根据进行以下性能试验。

注：不同型号的分光光度法流动分析仪可参考本标准选择合适的仪器条件及反应溶液配制方法。

6.4.2 基线稳定性

用基线漂移和噪声表示基线稳定性。连续观察基线15min，分别按公式（1）和（2）计算基线漂移和噪声。

M=A终-A始  ………………………………………..    （1）

| 式中： |  |  |
| --- | --- | --- |
| M | —— | 基线漂移； |
| A终 | —— | 第15min光源强度测量值； |
| A始 | —— | 初始光源强度测量值。 |

N=Amax-Amin  ………………………………………..  （2）

| 式中： |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | —— | 基线噪声； |
| Amax | —— | 15min内最大光源强度测量值； |
| Amin | —— | 15min内最小光源强度测量值。 |

6.4.3 测量线性

从附录A中选择待测物质相应的标准物质，稀释为起始浓度为附录A对应测量物质检出限的3倍，范围约为两个数量级，均匀分布的5个浓度的系列标准溶液。将仪器调至正常工作状态，分别对空白溶液和系列标准溶液进行一次测量，按线性回归法求出校准曲线的相关系数r。

6.4.4 示值误差

将仪器调至正常工作状态，从6.4.3中选择中间浓度标准溶液作为测量点，重复测量3次，记录仪器测量值，按照公式（3）求出测量值的示值误差（用相对误差表示）。

δ=ρi-aa×100%  ………………………………………..  （3）

| 式中： |  |  |
| --- | --- | --- |
| δ | —— | 相对误差，%； |  |
| ρi | —— | 第i次测得值，mg/L； |  |
| a | —— | 标准样品真值，mg/L。 |  |

6.4.5 检出限

将仪器调至正常工作状态，从6.4.3中选择起始浓度标准溶液作为测量点，重复测量7次，计算7次平行测定的标准偏差。分别按照公式（4）和（5）计算测量值的标准偏差S和检出限DL。

S=i-1nXi-X2n-1          …………………………（4）

DL=3.14S     …………………………… （5）

式中：

| n | —— | 测量次数，n=7； |
| --- | --- | --- |
| Xi | —— | 第i次测量值，mg/L； |
| X | —— | 测量值的算术平均值，mg/L； |
| S | —— | 测量值的标准偏差； |
| DL | —— | 检出限，mg/L。 |

注：根据HJ 168—2020《环境监测分析方法标准制修订技术导则》 附录 A 规定，当测试次数为7时，自由度n-1对应的t值为3.14。

6.4.6 重复性

将仪器调至正常工作状态，从6.4.3中选择中间浓度标准溶液作为测量点，重复测量7次，记录仪器测量值，按照公式（6）求出7次测量值的重复性（用相对标准偏差RSD表示）。

RSD= 1Ci=1n(Ci-C)2n-1×100%  ……………………  （6）

| 式中： |  |  |
| --- | --- | --- |
| RSD | —— | 相对标准偏差，%； |  |
| Ci | —— | 第i次测得值，mg/L； |  |
| C | —— | 7次测得值的算术平均值，mg/L； |  |
| n | —— | 测量次数，n=7。 |  |

6.4.7 准确度

在正常测试条件下，选择附录A中测试物质的国家有证标准样品进行试验。

6.5电源适应性

在正常测试条件下，调整电源电压分别为198 V、220 V和242 V，频率为50 Hz±1 Hz时，从6.4.3中选择中间浓度标准溶液作为测量点进行试验。

6.6环境适应性

按GB/T 11606—2007中第6章的方法进行试验。

6.7运输、运输贮存

仪器在运输包装状态下，按GB/T 11606—2007中第8章、第15章、第16章、第17章和第18章的方法进行试验。

- 7 检验规则

7.1检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

7.2出厂检验

仪器在出厂前应按表1试验项目进行检验，每台仪器须经质量检验部门检验合格，并附有产品合格证后方可出厂。

表1 出厂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观要求 | 5.2 | 6.2 |
| 2 | 介电强度 | 5.3.1 | 6.3.1 |
| 3 | 接触电流 | 5.3.2 | 6.3.2 |
| 4 | 保护接地 | 5.3.3 | 6.3.3 |
| 5 | 基线稳定性 | 5.4.1 | 6.4.2 |
| 6 | 测量线性 | 5.4.2 | 6.4.3 |
| 7 | 示值误差 | 5.4.3 | 6.4.4 |
| 8 | 检出限 | 5.4.4 | 6.4.5 |
| 9 | 重复性 | 5.4.5 | 6.4.6 |
| 10 | 准确度 | 5.4.6 | 6.4.7 |

7.3型式检验

    - 7.3.1有下列情况之一时，按表2 检验项目进行型式检验：

- 老产品转厂生产和新产品试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、原理、工艺或主要原材料有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，应每三年为周期进行一次检验；

- 产品长期停产，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

    - 7.3.2型式检验的样品应从出厂检验合格的批次中随机抽取，检验的样品一般不少于三台。

    - 7.3.3型式检验应按GB/T 2829—2025的规定进行，采取一次抽样方案。仪器的检验项目、不合格分

- 类、不合格质量水平（RQL）、判别水平（DL）按表2规定进行。批质量以每百单位仪器不合格数表示。

表2 型式检验

| 序号 | 不合格 分类 | 检验项目及章条 |  |  | 不合格 质量水平 （RQL） | 判别 水平 （DL） | 抽样方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 要求 章条 | 试验方法章条 |  |  | 样品量 （n） | 判定数组 （Ac,Re） |
| 1 | A | 介电强度 | 5.3.1 | 6.3.1 | 30 | Ⅰ | 3 | （0，1） |
| 2 |  | 接触电流 | 5.3.2 | 6.3.2 |  |  |  |  |
| 3 |  | 保护接地 | 5.3.3 | 6.3.3 |  |  |  |  |
| 6 |  | 基线稳定性 | 5.4.1 | 6.4.2 |  |  |  |  |
| 7 |  | 测量线性 | 5.4.2 | 6.4.3 |  |  |  |  |
|  |  | 示值误差 | 5.4.3 | 6.4.4 |  |  |  |  |
| 8 |  | 检出限 | 5.4.4 | 6.4.5 |  |  |  |  |
| 9 |  | 重复性 | 5.4.5 | 6.4.6 |  |  |  |  |
|  |  | 准确度 | 5.4.6 | 6.4.7 |  |  |  |  |
|  |  | 电源适应性 | 5.5 | 6.5 |  |  |  |  |
| 9 |  | 环境适应性 | 5.6 | 6.6 |  |  |  |  |
| 10 | B | 外观要求 | 5.2 | 6.2 | 65 |  |  | （1，2） |
| 12 |  | 仪器的运输、运输贮存 | 5.7 | 6.7 |  |  |  |  |

    - 7.3.4若型式检验不合格，应分析原因，采取纠正措施，验证有效后，重新提交检验。若型式检验再

- 次不合格，则对进行抽样的该批产品应停止出厂，再重复上述分析、纠正、验证、重新提交的步骤，直至合格为止。

    - 7.3.5若型式检验合格，对进行抽样的该批产品可以提交鉴定、定型或出厂、入库。

- 8  标志、包装、运输和贮存

8.1标志

8.1.1仪器的标志

仪器应在适当的位置粘贴铭牌，铭牌应具有以下内容：

- 仪器名称、型号；

- 额定工作电压、频率、功率；

- 制造商名称、地址；

- 商标；

- 制造日期、出厂编号；

- 其他必要的标志。

8.1.2包装箱的标志

仪器包装应具有以下内容：

- 仪器名称及型号；

- 制造商名称及地址；

- 商标；

- 仪器净重和毛重，单位为千克（kg）；

- 外形尺寸为：长×宽×高，单位为毫米（mm）；

- 包装储运图示标志：“易碎物品”“向上”“怕雨”等应符合GB/T 191—2025 规定。

8.2包装

8.2.1仪器包装

仪器包装应符合GB/T 13384—2008的规定。

8.2.2随机文件

应具备以下文件：

- 装箱清单；

- 使用说明书 （关于安全的要求应符合GB 4793—2024第5章有关规定）；

- 合格证；

- 附备件清单。

- 8.3 运输和贮存

8.3.1 仪器在运输过程中和贮存时应防止受到剧烈冲击、雨淋、暴晒及辐射。

8.3.2 包装好的仪器应储存在0 ℃～40 ℃、相对湿度不大于85 %、通风良好的库房内，库房应有足够的空间，以利于仪器的搬动。空气中不应含有对仪器起腐蚀作用的有害气体。

- 附录A

（规范性）

常规测量物质性能要求

A.1 常规测量物质的性能要求

以分光光度法流动分析仪应用最广泛的水质行业为代表，其常规测量物质的性能指标，见表1。

表1 常规测量物质性能指标表

| 性能要求 | 技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基线稳定性 | a) 15 min零点漂移应不超过满量程的±0.1 % b) 15 min瞬时噪声应不超过满量程的±0.2 % |  |  |  |
| 测量线性 |  | ≥ 0.999 |  |  |
| 重复性（%） |  | ≤ 3 |  |  |
| 示值误差（%） |  | ≤ ±5 |  |  |
| 准确度 |  | 在不确定度范围内 |  |  |
| 检出限（mg/L） |  | 测量物质 | 线性范围 | 检出限 |
|  |  | 氰化物 | 0～0.200 | ≤0.002 |
|  |  | 挥发酚 | 0～0.200 | ≤0.002 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0～1.00 | ≤0.04 |
|  |  | 氨氮 | 0～2.00 | ≤0.01 |
|  |  | 总磷 | 0～2.00 | ≤0.01 |
|  |  | 总氮 | 0～10.0 | ≤0.04 |
|  |  | 硫化物 | 0～2.00 | ≤0.005 |
|  |  | 六价铬 | 0～0.600 | ≤0.004 |
|  |  | 硝酸盐 | 0～2.00 | ≤0.02 |
|  |  | 亚硝酸盐 | 0～2.00 | ≤0.02 |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 0～10.0 | ≤0.10 |
| 注1：未列出测量物质的检出限应不大于满量程的0.5 %； 注2：表中性能指标仅供参考，不作为合格性判定依据。 |  |  |  |  |