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一、工作简况
1．任务来源 
本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<大电流开关内置单相电能表>等7项团体标准立项的批复》（中仪协﹝2024﹞26号）文件立项，项目编号为：T/CIMA 0176，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，中国仪器仪表行业协会归口。计划编制完成年限为2026年。
[bookmark: _GoBack]2．主要工作过程
2024年12月：中国仪器仪表行业协会下达了立项的批复，由国网内蒙古东部电力有限公司牵头，组织成立标准起草工作组。
2025年7月：在内蒙古呼和浩特召开起草标准第一次工作组会议，工作组对工作组讨论稿的标准化对象、标准结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，同时分配标准符合性验证工作，形成会议纪要。
2025年8-10月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见14条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。
2026年1月：起草工作组召开线上制定第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。
2026年3-5月：对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，进行修改。
2026年7月：形成征求意见稿、征求意见稿编制说明、征求意见汇总处理表。

4．主要参加单位和工作组成员及其所做的工作
牵头起草单位是北京电联宇科技股份有限公司，主要起草单位有国网内蒙古东部电力有限公司、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、内蒙古电力科学研究院、河南许继仪表有限公司等。
本文件主要起草人：郑世英、张玉峰、黄成、闫永昶、郭继永、王庆龙、鞠鹏、王宁、李敏瑞、任书平、刘献成、何珊、刘志宏等。
 张玉峰为本标准的主笔人，负责标准的编写；郑世英为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本标准起草工作组的组长，黄成、闫永昶、郭继永等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作； 刘志宏等工作组成员为本标准的编写和修改工作给予大量帮助。

二、 标准编制原则和主要技术内容确定的依据
主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则
本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。
另外，为体现指南的先进性和实用性，本文件借鉴了GB/T 2423.1、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.3、GB/T 2423.4、GB/T 2423.10、GB/T 5169.11、GB/T 17215.211、GB/T 17626.2、GB/T 17626.3、GB/T 17626.4、GB/T 17626.5、GB/T 17626.6、GB/T 17626.8、GB/T 17626.22等系列国家标准以及DL/T 645、DL/T 698.36、DL/T 698.45、DL/T 1489等系列行业技术标准，分析了三相智能电能表光纤通信单元的技术标准要求和功能要求，研究了三相智能电能表光纤通信单元试验方法、检验规则、包装、运输及贮存等内容。
三、 主要试验（或验证）情况
本标准在指定指标的试验及验证过程中使用的设备包括：光谱分析仪、通信信号分析仪、PON光功率计、光衰减器、可程式恒温恒湿试验机、网络性能测试仪等。
本文起草工作过程中，委托中国泰尔实验室、信息产业北京电话交换设备质量监督检验中心，内蒙古电力科学研究院等检测机构对标准中网络信息安全和网络功能测试，接口测试、业务支持能力测试、静态功耗测试作了验证并出具检验报告。测试结果均符合本文件中的指标要求，为标准的制定提供了试验数据支撑。

1、 试验项目
	序号
	实验项目
	备注

	1
	网络安全和网络功能：VLAN 功能、帧过滤功能、二层隔离
	   

	2
	业务支持功能： 接口测试、 IP性能测试、通路性能
	



2、 试验环境条件
	序号
	试验环境条件

	1
	环境温度
	25℃ ——55℃
-25℃——25℃

	2
	环境湿度
	56%RH



3、试验依据
试验依据GB/T 1726电磁兼容 试验和测量技术， YD/T 4002—2024  5G数字蜂窝移动通信网电测量。
4、试验结果
	
实验项目
	
测试方法
	
技术要求

	

网络安全和网络功能

	
ONU网络功能通过EMS 测试，对其配置管理、性能管理、故障管理功能进行测试
	
对用户侧端口进行配置，配置以太网功能、PON功能，网络拓扑结构变换自动更新；测量分析功能、监测测试功能、故障定位功能

	
业务支持功能
	ONU侧PON接口测试


UNI 接口测试



IP性能测试



通路性能
	接收端关断、发射功率，接收灵敏度；
10-100Base—T电接口测试，1000Base—T电接口测试，ADSL-2电接口测试；
双向吞吐量、时延、长时丢包率；


Qos功能



试验结论：符合
四、标准涉及国内外专利及处置情况
无。
五、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况
本文件充分考虑与三相电能表的适配性、目前及未来一段时间采集的功能需求、现场运行的技术要求、通信要求以及运行可靠性等因素，规定了三相智能电能表光纤通信单元技术要求，明确了三相三相智能电能表光纤通信单元试验方法、检验规则以及包装、运输及贮存要求等内容
本文件所提技术要求、试验方法等内容科学合理、标准规范，能够指导三相电能表三相智能电能表光纤通信单元的型式评价以及出厂检测，为产品的质量控制提供指导，保证三相智能电能表光纤通信单元设备质量，提升产品现场运行可靠性。
六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况
与现有标准、制定中的标准没有矛盾。
七、采用国际标准和国外先进标准情况
无。
八、标准性质的重大分歧意见的处理经过和依据
无。
九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见
本标准为首次制定，为推荐性团体标准。 
十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）
（1） 组织措施
利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的三相智能电能表光纤通信单元生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。
（2） 技术措施
通过对三相智能电能表光纤通信单元的技术要求、检验方法等进行统一规定，提升产品在行业的质量水平，明确质量管控手段，提升行业整体水平，搭建交互平台，引导各厂商加强技术交流，共同提升三相智能电能表光纤通信单元技术水平。
（3）实施日期
自标准发布后，及时推广实施。
十一、废止现行相关标准的建议
无。
十二、其他予以说明的事项
无。
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